## část č. 1 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Interní hematologická a onkologická klinika - část č. 1 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Kruhová třepačka s výměnnými platformami |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Maximální vnější rozměry: | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 150 x 210 x 70 mm | vyplní dodavatel
| Nastavitelné otáčky | ANO | vyplní dodavatel
| Počet otáček za minutu: | minimálně v rozsahu 0 až 3000 otáček za minutu | vyplní dodavatel
| Napájení: 230 V/50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| Výkyv třepání | 4,5 mm | vyplní dodavatel
| Výměnné platformy | ANO | vyplní dodavatel
| Platforma pro třepání mikrotitračních destiček | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Centrifuga kombinovaná s vortexem včetně přídatného rotoru |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Přístroj určený k simultánnímu třepání a separaci vzorků použitím centrifugy a třepacího zařízení umístěného na společném rotoru | ANO | vyplní dodavatel
| Bezpečnost - zastavení otáčení po otevření víka | ANO | vyplní dodavatel
| Maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 200 x 240 x 130 mm | vyplní dodavatel
| Rychlost otáček | minimálně 2 800 rpm | vyplní dodavatel
| Napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| Základní rotor na zkumavky 12 x 1,5 ml | ANO | vyplní dodavatel
| Základní rotor 12 x 0,5 ml a 12 x 0,2 ml | ANO | vyplní dodavatel
| Přídatný rotor pro stripy 4 x 8 – 0,2 ml | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Minicentrifuga |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Rychlost otáček | max. 6000 rpm | vyplní dodavatel
| Použité zkumavky: 0,2 a 1,5 ml zkumavky, stripy | ANO | vyplní dodavatel
| Rotory: | 1 x vyměnitelný rotor pro zkumavky 1 x vyměnitelný rotor pro stripy | vyplní dodavatel
| Počet pozic pro 1,5 ml zkumavky: | 8 | vyplní dodavatel
| Počet pozic pro mikrozkumavky | 16 | vyplní dodavatel
| Počet pozic pro stripy | 2 | vyplní dodavatel
| Napájení 230 V/ 50Hz: | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Vortex |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Rozsah otáček: | do 3000 ot/min | vyplní dodavatel
| Regulace otáček: | plynulá | vyplní dodavatel
| Vhodné pro (mikro)zkumavky o objemech: | 0,2 - 2,0 ml | vyplní dodavatel
| Módy chodu: pulzní a nepřetržitý provoz | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Elektroforetická vana |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Typ elektroforézy: | horizontální | vyplní dodavatel
| Velikost elektroforetické vany: | max 20x45x10 (ŠxDxV) | vyplní dodavatel
| Potřeba pufru do elektroforetické vany | max. 1,2 l | vyplní dodavatel
| Nalévací vanička: | min. 1 ks (o velikosti 15x15 cm) | vyplní dodavatel
| Vanička: | plastová UV transparentní | vyplní dodavatel
| Žebříky pro tvorbu jamek: | 2 ks ( z toho 1x 15 a 1x 20 jamek) | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 2 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Biologický ústav - část č. 2 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Suchý termoblok bez třepání |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| teplotní rozsah: | minimálně v rozsahu od +5°C do +150°C | vyplní dodavatel
| digitální displej | ANO | vyplní dodavatel
| ukazatel teploty | ANO | vyplní dodavatel
| možnost nastavení času | ANO | vyplní dodavatel
| oboustranný blok pro mikrozkumavky 30 x 0,5 ml a 20 x 1,5/2,0 ml | 2 kusy | vyplní dodavatel
| velikost bloku | jednotlivé rozměry maximálně (š x h x v): 80 x 110 x 55 mm | vyplní dodavatel
| nastavení teploty | nastavitelné po 0,1°C | vyplní dodavatel
| napájení: | ANO | vyplní dodavatel
| maximální rozměry přístroje: | jednotlivé rozměry maximálně (š x h x v): 160 x 230 x 140 mm | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Horizontální elektroforéza |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| maximální vnější rozměry: | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 165 x 230 x 65 mm | vyplní dodavatel
| velikost gelu: | rozměry: 100 x 115 mm | vyplní dodavatel
| maximální kapacita vzorků | 80 | vyplní dodavatel
| množství pufru | do 450 ml | vyplní dodavatel
| napájení | 75-125 V | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Třepačka Vortex s nástavcem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Třepačka typu vortex s kruhovým nástavcem a výměnnou hlavou. | ANO | vyplní dodavatel
| váha: | do 2,5 kg | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 145 x 165 x 135 mm | vyplní dodavatel
| rozsah třepání: | nastavitelný minimálně v rozsahu 0 - 3500 rpm | vyplní dodavatel
| mód nastavení třepání | kontinuální, dotykový | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| možnost výměnné hlavice | ANO | vyplní dodavatel
| nástavec na 24 x 1,5 ml mikrocentrifugační zkumavky | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Rotátor umožňující 3 typy pohybů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| maximální vnější rozměry: | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 400 x 200 x 200 mm | vyplní dodavatel
| digitální display | ANO | vyplní dodavatel
| typy pohybů | 3 typy pohybů - rotační, půlkruhový, vibrační | vyplní dodavatel
| rychlost pohybu | 1 až 100 rpm | vyplní dodavatel
| nastavení pohybu | v cyklech nebo kontinuálně jeden pohyb | vyplní dodavatel
| zvyšování otáček: | nastavitelné po 1 rpm | vyplní dodavatel
| teplotní rozsah: | od +5 °C do +40 °C | vyplní dodavatel
| nastavení teploty: | nastavitelné po 1 °C | vyplní dodavatel
| časovač: | nastavitelný, v rozsahu 0 min - 24 hod | vyplní dodavatel
| platforma na 1,5 - 15 ml zkumavky | ANO | vyplní dodavatel
| platforma na 50 ml zkumavky - 10 ks | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Vortex |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| nastavení rychlosti pohybu | ANO | vyplní dodavatel
| rychlost pohybu: | 1 až 3000 rpm | vyplní dodavatel
| nastavení pohybu: | možnost volby mezi kontinuálním třepáním a dotykovým třepáním (po vložení zkumavky) | vyplní dodavatel
| možnost třepání zkumavek o objemu: | 1,5 až 50 ml | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry: | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 150 x 150 x 100mm | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 3 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Biologický ústav II - část č. 3 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Blottovací přístroj |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Nádrž s drátěnými elektrodami | ANO | vyplní dodavatel
| víko s napájecími kabely | ANO | vyplní dodavatel
| blottovací modul s elektrodami pro dvě blottovací kazety | ANO | vyplní dodavatel
| absorpční filtrační papíry | ANO | vyplní dodavatel
| čtyři blotovací kazety s houbičkami | ANO | vyplní dodavatel
| gel/blot montážní podnos | ANO | vyplní dodavatel
| chladící jednotka | ANO | vyplní dodavatel
| Počet gelů: | pro minimálně 4 gely | vyplní dodavatel
| Pro gely o velikosti: š: 101,0 mm; v: 82,9 mm; h: 4,7 mm | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Proteinová elektroforéza |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Sada obsahuje: elektrody, nádrž, víko s napájecími kabely a dvě plastové náhražky gelů, inzerty s elektrodami pro upevnění gelů | ANO | vyplní dodavatel
| Počet gelů: | pro minimálně 4 gely, a to jak pro gely přednalité, tak i pro gely ručně nalité | vyplní dodavatel
| Pro gely o velikosti: š: 101,0 mm; v: 82,9 mm; h: 4,7 mm | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Elektroforetický zdroj |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Použití: elektroforéza DNA, RNA, proteinů a blottingů | ANO | vyplní dodavatel
| Provoz: možnost volby mezi kontinuálním nebo omezeným časovačem, při konstantním proudu nebo napětí s automatickým crossoverem | ANO | vyplní dodavatel
| Ochrana proti zkratu a proti přetížení napětí i proudem | Ano | vyplní dodavatel
| Detekce výpadku a změny elektrického proudu | Ano | vyplní dodavatel
| Funkce pro automatické obnovení provozu po výpadku proudu | Ano | vyplní dodavatel
| 4 páry barevně odlišených výstupních zdířek | Ano | vyplní dodavatel
| Napětí (V) | minimálně v rozsahu 0 - 250 V | vyplní dodavatel
| Rozsah výstupního napětí/minimální dílek (V) | minimálně v rozsahu 5 - 250 V/ nastavitelné po max. 1 V | vyplní dodavatel
| Rozsah výstupního proudu/minimální dílek (mA) | minimálně v rozsahu 10 - 3000mA/ nastavitelné po max. 10 mA | vyplní dodavatel
| Rozsah výstupního výkonu/minimální dílek (W) | minimálně v rozsahu 1 - 300 W/ nastavitelné po max. 1 W | vyplní dodavatel
| Provoz při konstantním | proudu, napětí, výkonu | vyplní dodavatel
| Vstupní napětí (V) | 230 | vyplní dodavatel
| Rozměry - š×h×v (mm) | max. rozměry 270x300x100 mm | vyplní dodavatel
| Programovatelný | ano | vyplní dodavatel
| Časovač | 1 - 99h, 59 minut nebo kontinuálně | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 4 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Ústav patologické fyziologie - část č. 4 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Centrifuga kombinovaná s vortexem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Centrifuga kombinovaná s vortexem cyklus centrifugace/vortex/centrifugace k uskutečnění SMS algoritmu | ANO | vyplní dodavatel
| Rotory | 1x rotor pro alespoň 12x 1,5 ml mikrozkumavek 1x rotor pro alespoň 12x 0,5 ml a alepoň 12x 0,5 ml mikrozkumavek | vyplní dodavatel
| Systém automatického opakování cyklů třepání a centrifugace podle nastaveného cyklu spin-mix-spin (sms) | ANO, alespoň pro 12 zkumavek současně | vyplní dodavatel
| nastavení rychlosti a času | ANO | vyplní dodavatel
| Vortex | alespoň 3 módy (pomalý, střední, ryclý) | vyplní dodavatel
| Rozsah otáček | minimálně v rozsahu 1000 až 6000 rpm | vyplní dodavatel
| Maximální RCF | minimálně 2200x g | vyplní dodavatel
| Regulace cyklů | minimálně v rosahu 1 až 999 cyklů | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 200 x 250 x 150 mm | vyplní dodavatel
| hmotnost: | maximálně 3 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Ruční homogenizátor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Ruční homogenizátor k rychlé homogenizaci biologických vzorků (princip mechanického rozmělnění) | ANO | vyplní dodavatel
| Pro použití s mikrozkumavkami | ANO, pro vzorky od 100 µl až po 250 ml | vyplní dodavatel
| Součástí přístroje dva nástavce 5 mm a 7 mm | ANO | vyplní dodavatel
| Rozsah rychlosti | minimálně v rozsahu 9000 až 28000 rpm | vyplní dodavatel
| teplotní rozsah: | od +5 °C do +60 °C | vyplní dodavatel
| hmotnost: | maximálně 0,7 kg | vyplní dodavatel
| časovač | minimálně v rozsahu 5 vteřin až 3 minuty | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry (bez nástavce) | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 50 x 65 x 250 mm | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Digitální míchaná vodní lázeň |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| speciální kalibrační funkce | ANO | vyplní dodavatel
| odnímatelné výklopné víko součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| objem vodní lázně | minimálně 4 l, maximálně 6 l | vyplní dodavatel
| vana vodní lázně z nerezu | ANO | vyplní dodavatel
| nastavitelná teplota | minimálně v rozsahu 10°C až 90°C | vyplní dodavatel
| teplotní stabilita | ± 0,2 °C při 37 °C a lepší | vyplní dodavatel
| Držáky na zkumavky 1,5/2 ml, 5 ml, 50 ml součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| maximální vnitřní rozměry | jednotlivé vnitřní rozměry maximálně (š x h x v): 150 x 250 x 150 mm | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 5 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Klinika dětské onkologie - část č. 5 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Magnetická míchačka s ohřevem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Magnetická míchačka s ohřevem určená k míchání roztoků za zvýšené teploty | ANO | vyplní dodavatel
| Digitální display | ANO | vyplní dodavatel
| Externí teplotní sonda | ANO | vyplní dodavatel
| Konektor pro externí teplotní sondu | ANO | vyplní dodavatel
| Indikátor horkého povrchu | ANO | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 170 x 90x 230 mm | vyplní dodavatel
| nastavení teploty: | minimálně v rozsahu 50 - 310 °C | vyplní dodavatel
| ukazatel aktuální teploty: | ANO | vyplní dodavatel
| nastavení otáček: | minimálně v rozsahu 50-1500 rpm | vyplní dodavatel
| velikost míchací plochy | průměr minimálně 130 mm | vyplní dodavatel
| maximální objem míchané kapaliny: | minimálně 20 litrů | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| váha | maximálně 2,5 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Horizontální gelová elektroforéza - velká |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Horizontální gelová elektroforéza pro analýzu | ANO | vyplní dodavatel
| maximální počet vzorků | minimálně 165 vzorků | vyplní dodavatel
| rozměry vaničky: | jednotlivé rozměry v rozmezích (š x d): 195-210 x 195-210 mm | vyplní dodavatel
| UV transparentní vanička | ANO | vyplní dodavatel
| příslušenství | barevné podlepovací pásky | vyplní dodavatel
| barevné podlepovací pásky | ANO | vyplní dodavatel
| hřebeny 1mm široké na 16 vzorků | minimálně 2 tyto hřebeny | vyplní dodavatel
| hřebeny 1,5 mm široké na 40 vzorků | minimálně 2 tyto hřebeny | vyplní dodavatel
| lopatka na gel příslušné velikosti | ANO | vyplní dodavatel
| objem pufru | maximálně 2250 ml | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Horizontální gelová elektroforéza - střední |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Horizontální gelová elektroforéza pro analýzu | ANO | vyplní dodavatel
| maximální počet vzorků | minimálně 110 vzorků | vyplní dodavatel
| rozměry vaničky: | jednotlivé rozměry v rozmezích (š x d): 125-130 x 145-150 mm | vyplní dodavatel
| UV transparentní vanička | ANO | vyplní dodavatel
| příslušenství | barevné podlepovací pásky | vyplní dodavatel
| barevné podlepovací pásky | ANO | vyplní dodavatel
| hřebeny 1mm široké na 16 vzorků | minimálně 4 tyto hřebeny | vyplní dodavatel
| hřebeny 1,5mm široké na 28 vzorků | minimálně 2 tyto hřebeny | vyplní dodavatel
| objem pufru | maximálně 950 ml | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Vysokorychlostní třepačka |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| vysokorychlostní třepačka na destičky (PCR desky, MIDI desky) | ANO | vyplní dodavatel
| digitální display | ANO | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 225 x 215 x 150 mm | vyplní dodavatel
| rozsah třepání: | nastavitelný minimálně v rozsahu 300 až 3200 rpm | vyplní dodavatel
| zvyšování otáček: | nastavitelné plynule | vyplní dodavatel
| časovač: | nastavitelný minimálně v rozsahu 0 min až 60 min | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| univerzální platforma pro uchycení 96- jamkových destiček | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Magnetický stojánek |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| magnetický stojánek | ANO | vyplní dodavatel
| vnější rozměry: | jednotlivé vnější rozměry (š x h x v): 125 x 85 x 25 mm | vyplní dodavatel
| určen pro 96-jamkové destičky s U-dnem | ANO | vyplní dodavatel
| stojánek z polyarylu s 24 extrémně silnými permanentními magnety | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 6 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Ústav histologie a embryologie - část č. 6 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Stolní nechlazená centrifuga |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Stolní nechlazená centrifuga pro centrifugaci mikrozkumavek | ANO | vyplní dodavatel
| Digitální display | ANO | vyplní dodavatel
| Automatické otevírání víka po zastavení | ANO | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 250 x 250 x 200 mm | vyplní dodavatel
| Maximální otáčky | min. 13 000/ 1 min | vyplní dodavatel
| Maximální rcf. | min. 13 000 g | vyplní dodavatel
| Volba rpm/rcf | ANO | vyplní dodavatel
| Čas akcelerace/Decelerace na/z max otáček | do 20 sec | vyplní dodavatel
| Časovač | min. 60 min. | vyplní dodavatel
| Možnost kontinuální centrifugace | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost krátké centrifugace "Short Spin" | ANO | vyplní dodavatel
| Výměnné rotory | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí je rotor s víčkem a kapacitou min. 10 1,5/2 ml mikrozkumavek | ANO | vyplní dodavatel
| Rotor autoklávovatelný | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí jsou adaptéry pro 0,2 ml, 0,4 ml a 0,5 ml mikrozkumavky | ANO | vyplní dodavatel
| Hmotnost včetně rotoru | max. 5kg | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Centrifuga nechlazená včetně rotoru a víčka |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Stolní centrifuga pro centrifugaci mikrozkumavek | ANO | vyplní dodavatel
| Digitální display | ANO | vyplní dodavatel
| Automatické otevírání víka po zastavení | ANO | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 250 x 350 x 250 mm | vyplní dodavatel
| Maximální otáčky | min. 13 000/ 1min | vyplní dodavatel
| Maximální rcf. | min. 14 000 g | vyplní dodavatel
| Volba rpm/rcf | ANO | vyplní dodavatel
| Čas akcelerace/Decelerace na/z max otáček | do 20 sec | vyplní dodavatel
| Časovač | min. 60 min. | vyplní dodavatel
| Možnost kontinuální centrifugace | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost krátké centrifugace "Short Spin" | ANO | vyplní dodavatel
| Výměnné rotory | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí je rotor s víčkem a kapacitou min. 15 mikrozkumavek 1,5/2 ml | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí jsou adaptéry pro 0,2 ml, 0,4 ml a 0,5 ml mikrozkumavky | ANO | vyplní dodavatel
| Autoklávovatelný rotor | ANO | vyplní dodavatel
| Hmotnost bez rotoru | max. 8kg | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Minicentrifuga |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Stolní minicentrifuga pro centrifugaci mikrozkumavek | ANO | vyplní dodavatel
| Digitální display | NE | vyplní dodavatel
| maximální vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 150 x 200 x 150 mm | vyplní dodavatel
| Maximální otáčky | min. 5000rpm/ 1min | vyplní dodavatel
| Maximální rcf. | min. 1500 g | vyplní dodavatel
| Volba rpm/rcf | NE | vyplní dodavatel
| Čas akcelerace/Decelerace na/z max otáček | do 20 sec | vyplní dodavatel
| Časovač | NE | vyplní dodavatel
| Výměnné rotory na PCR mikrozkumavky | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí je rotor s víčkem a kapacitou min. 6 mikrozkumavek 1,5/2 ml | ANO | vyplní dodavatel
| Hmotnost bez rotoru | max. 2kg | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/ 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Zdroj napětí pro elektroforézu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| rozsah výstupního napětí napětí až do 300 V | ANO | vyplní dodavatel
| rozsah proudu minimálně 600 mA | ANO | vyplní dodavatel
| moznost nastaveni pozadovaného proud/napětí (krok 1 V nebo 1mA) | ANO | vyplní dodavatel
| časovač | ANO | vyplní dodavatel
| možnost simultaního připojení více elektroforéz (2-4 páry výstupů) | ANO | vyplní dodavatel
| možnost nastavení konstatního napětí nebo proudu | ANO | vyplní dodavatel
| kompaktni velikost, hmotnost | maximálně 3 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Vortex |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Max. hmotnost | do 1,5 kg | vyplní dodavatel
| Rozsah otáček | 1000-3000 rpm | vyplní dodavatel
| Kompatibilita se zkumavkami | minimálně v rozsahu velikostí 1,5-15 ml | vyplní dodavatel
| Maximální míchatelný objem | nejméně 15 ml | vyplní dodavatel
| Kontinuální třepání | ANO | vyplní dodavatel
| Třepání aktivované stlačením platformy | ANO | vyplní dodavatel
| Max. vnější rozměry | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 150 x 200 x 150 mm | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Magnetická míchačka s ohřevem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| maximální vnější rozměry: | jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 250 x 300 x 150 mm | vyplní dodavatel
| Regulovatelný teplotní rozsah | nejméně 100-300°C | vyplní dodavatel
| minimální rozměr ohřívané platformy | 150 x 150 mm | vyplní dodavatel
| rozsah otáček platformy | minimálně v rozsahu 100 - 1000 rpm | vyplní dodavatel
| napájení: 230 V/50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| Max.hmotnost | max. 6kg. | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Aparatura pro proteinový přenos |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| systém pro elektroforetický přenos proteinů na membránu | ANO | vyplní dodavatel
| přenos metodou "western blotting wet transfer" | ANO | vyplní dodavatel
| minimálně dva gely najednou | ANO | vyplní dodavatel
| kompletní systém včetně chladící jednotky, držáků ma gely, pěnových podložek | ANO | vyplní dodavatel
| velikosti gelů | až do 7 x 10 cm | vyplní dodavatel
| kompaktní rozměry | max 25 x 25 x 25 cm | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 7 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Fyziologický ústav - část č. 7 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Zdoj pro elektroforézu a blotting |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| zdroj pro velké elektroforézy, SDS-PAGE a blotting | ANO | vyplní dodavatel
| možnost programování | ANO | vyplní dodavatel
| digitální display | ANO | vyplní dodavatel
| nastavitelné napětí na výstupu | minimálne v rozsahu 5 až 400 V | vyplní dodavatel
| nastavitelný proud na výstupu | minimálně v rozsahu 5 až 600 mA | vyplní dodavatel
| nastavitelný výkon na výstupu | minimálně v rozsahu 100 až 250 W | vyplní dodavatel
| počet výstupů | minimálně pro 3 páry elektrod | vyplní dodavatel
| časovač s alarmem | ANO | vyplní dodavatel
| bezpečnostní pojistka proti přehřátí | ANO | vyplní dodavatel
| napájení | 230 V / 50 Hz | vyplní dodavatel
| součást dodávky/přístroje: napájecí kabel | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Vodní lázeň nemíchaná |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| nemíchaná vodní lázeň s ohřevem | ANO | vyplní dodavatel
| objem vodní lázně | minimálně 10 l, maximálně 15 l | vyplní dodavatel
| vana vodní lázně z nerezu | ANO | vyplní dodavatel
| nastavitelná teplota | minimálně v rozsahu 35°C až 40°C | vyplní dodavatel
| teplotní stabilita | ± 0,5°C a lepší | vyplní dodavatel
| součást dodávky: víko | ANO | vyplní dodavatel
| napájení | 230 V / 50 Hz | vyplní dodavatel
| součást přístroje/dodávky: napájecí kabel | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Magnetická míchačka s ohřevem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| magnetická míchačka s ohřevem | ANO | vyplní dodavatel
| pracovní deska z keramiky | ANO | vyplní dodavatel
| digitální displej | ANO | vyplní dodavatel
| nastavitelná teplota ohřevu | minimálně v rozsahu 15°C až 120°C | vyplní dodavatel
| nastavitelná rychlost míchání | minimálně v rozsahu 200 rpm až 1000 rpm | vyplní dodavatel
| rozměry maximálně (d x š x v) | 200 x 280 x 110 mm | vyplní dodavatel
| napájení | 230 V / 50 Hz | vyplní dodavatel
| součást přístroje/dodávky: napájecí kabel | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 8 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III
Biochemický ústav - část č. 8 VZ
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Třepačka Vortex |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| vibrační třepačka s kruhovým pohybem o amplitudě 4,5 mm | ANO | vyplní dodavatel
| nastavitelné otáčky | minimálně v rozsahu od 0 až 3000 ot./min. | vyplní dodavatel
| možnost volby mezi spouštěním dotykem nebo kontinuálním provozem | ANO | vyplní dodavatel
| možnost použití: |  | vyplní dodavatel
| 1) v teplotním rozsahu | minimálně v rozsahu 5 až 40 °C | vyplní dodavatel
| 2) při vlhkosti vzduchu | až 80 % | vyplní dodavatel
| zatížení třepačky | minimálně 0,5 kg | vyplní dodavatel
| možnost dodatečného rozšíření: |  | vyplní dodavatel
| 1) o nástavce na třepání zkumavek | minimálně o nástavce v průměru 10 mm, 12 mm a 16 mm | vyplní dodavatel
| 2) o nástavce na mikrotitrační destičku | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Vyhřívaná a chlazená třepačka |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| třepačka s možností vyhřívání a chlazení (orbitální pohyb) | ANO | vyplní dodavatel
| blokem pro mikrozkumavky 2,0 ml | ANO, součástí dodávky | vyplní dodavatel
| rozsah třepání | nastavitelný minimálně v rozsahu 250-1400 rpm | vyplní dodavatel
| teplotní rozsah | minimálně v rozsahu +4°C až +100°C, nastavitelné po 0,1°C | vyplní dodavatel
| rychlost zahřívání | maximálně 5°C/min a méně | vyplní dodavatel
| regulovatelné nastavení chlazení podle teploty okolí | možnost nastavení minimálně 10°C až 15°C pod okolní teplotu | vyplní dodavatel
| rychlost chlazení z +100°C na pokojovou teplotu | maximálně 5°C/min a méně | vyplní dodavatel
| rychlost chlazení z pokojové teploty na +4°C | maximálně 2°C/min a méně | vyplní dodavatel
| definovaná teplotní stabilita | ± 0,1°C a lepší | vyplní dodavatel
| časový rozsah | minimálně 0-95 hodin, nastavitelné po 1 min | vyplní dodavatel
| možnost použití třepačky v režimu jen třepání nebo v režimu třepání současně s regulací teploty | ANO | vyplní dodavatel
| kompatibilní vyhřívací a chladící blok pro mikrozkumavky 2,0 ml | ANO | vyplní dodavatel
| možnost výměny bloků | ANO, minimálně promikrozkumavky objemů 2,0 ml, 1,5 ml, 0,5 ml, 0,2 ml, mikrodestičky | vyplní dodavatel
| LCD display | ANO | vyplní dodavatel
| váha | maximálně 5 kg | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky