## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Laboratorní přístroje pro projekt „Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk – identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie“

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Část 1 veřejné zakázky

Položka č.1

. Inkubátor CO2

- vnitřní objem 170-190 litrů

- bezešvá nerezová komora (případně slitina mědi a nerezi)

- kontinuální HEPA filtrace uvnitř inkubátoru

- minimálně 4 police

- rozsah nastavení koncentrace CO2 - 0 až 20%

- IR senzor pro CO2

- relativní vlhkost až 95% při 37°C

- mikroprocesorové řízení, alarm poruchových stavů

- sterilizace předprogramovaným tepelným cyklem

- vyhřívání dveří pro zabránění kondenzaci vodní páry

Položka č.2

Laminární box s vertikálním prouděním

- bezpečnostní třída II. dle ČSN EN-12469:2000

- šířka vnitřního prostoru min. 1800 mm

- vyložení vnitřního prostoru z nerezové oceli

- pracovní plocha z děrovaných dílů z nerezové oceli

- elektricky posuvné přední okno

- zkosení čelní stěny a předního okna

- možnost vyklopení čelního okna za účelem čištění

- vybavení HEPA filtry H14 (účinnost 99,999 % pro částice 0,3 µm)

- mikroprocesorové řízení jednotkou s automatickou regulací proudění vzduchu a monitorovacím systémem vnitřního proudění vzduchu, proudění na pracovní
štěrbině, stavu filtrů, teplotě uvnitř i vně boxu, výkonu ventilátorů v závislosti na stavu znečištění filtrů, zbývající životnosti filtrů, stand-by režimu, provozu UV lampy a počtu provozních hodin boxu i UV zářiče

- audiovizuální alarmová hlášení chybových stavů

- ovládací membránová klávesnice s názornými symboly

- přední i boční okna z vrstveného bezpečnostního skla

- osvětlení pracovní plochy min.1000 lux

- vyjímatelný UV zářič

- min. 2 elektrické zásuvky IP 20

- min. 1 elektromagnetický plynový ventil

- min. 1 manuální ventil

- stojan

Položka č.3

Laminární box s horizontálním prouděním

- bezpečnostní třída I. dle ISO 3 ISO/EN 14644-1

- šířka vnitřního prostoru min. 880 mm

- pracovní plocha z nerezové oceli

- osazení syntetickým omyvatelným předfiltrem (účinnost 80-90 %, kapacita 400 g/m2 prachu)

- osazení hlavním HEPA filtrem H14 (účinnost 99,999 % pro částice 0,3 µm)
- úprava antibakteriální vrstvou s ionty stříbra (například „Dupot ALESTA“)

- ovládací panel s membránovou klávesnicí

- UV zářič

- plastový kryt přední části (ochrana před UV zářením)

- stojan

Podrobný rozpočet  pro část 1 veřejné zakázky

| Položka č. | Číslo pracoviště | Název pracoviště | Počet ks | Jednotková cena za položku bez DPH v Kč | Celkem za položku bez DPH | Celkem za položku s DPH | Místo plnění | Kontaktní osoba/telefon | Č. zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | 110517 | Ústav histologie a embryologie | 2 |  |  |  | LF MU, Ústav histologie a embryologie, Kamenice 3, Budova A1, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., 549 49 1362, ahampl@med.muni.cz | 2810 |
| Položka č.2 | 110517 | Ústav histologie a embryologie | 1 |  |  |  | LF MU, Ústav histologie a embryologie, Kamenice 3, Budova A1, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., 549 49 1362, ahampl@med.muni.cz | 2810 |
| Položka č.3 | 110517 | Ústav histologie a embryologie | 1 |  |  |  | LF MU, Ústav histologie a embryologie, Kamenice 3, Budova A1, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., 549 49 1362, ahampl@med.muni.cz | 2810 |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Část 2 veřejné zakázky

Položka č.1

Inkubátor chlazený třepací

- minimální vnitřní objem 200 l

- minimální rozměry vnitřního prostoru 50 x 50 x 80 cm (š x h x v)

- vstupní dveře na čelní straně, nejlépe s prosklením

- osvětlení vnitřního prostoru

- mikroprocesorové řízení

- regulace teploty v rozsahu +5°C až +60°C

- regulace rychlosti orbitálního pohybu (třepání) v rozsahu od 0 do 300 ot/min.

- certifikovaná teplotní uniformita lepší než 0,5°C při 37°C v celém prostoru inkubátoru

- součástí musí být platforma s držáky nebo lepícím povrchem umožňující současnou inkubaci minimálně 4 kusů lahví o objemu 2 litry, 2 kusů lahví o objemu 4 litry nebo 1 láhve o objemu 6 litrů

| Číslo pracoviště | Název pracoviště | Počet ks | Místo plnění | Kontaktní osoba/telefon | Č. zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110513 | Biologický ústav | 1 | LF MU, Biologický ústav, Kamenice 5, Budova A6, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., 549 49 1362, ahampl@med.muni.cz | 2810 |

Část 3 veřejné zakázky

Položka č.1

Stereomikroskop s trinokulárem

- konstrukce optiky „Greenough“

- zoom min. 1:8

- PlanApochromatický objektiv 1x pracovní vzdálenost alespoň 75 mm

- širokoúhlé okuláry 10x/23

- šikmý tubus, náklon menší než 40 stupňů

- trinokulární výstup na kameru

- snadno nastavitelná stop pozice pro zoom

- fokusovací sloup min. 300 mm

- stativ pro procházející světlo splňující následující parametry: interní zdroj světla s přímým osvětlením ekvivalentním 35W halogen; možnost ovládání intenzity osvětlení a teploty světla pomocí USB z počítače; možnost nastavení konstantní teploty světla při různé intenzitě osvětlení; kontrast pro šikmé osvětlení s posunovatelným a naklápěcím zrcátkem; kontrast tmavého pole; reliéfový kontrast s lamelami pro nastavitelné štěrbinové osvětlení; integrovaný držák filtrů; rozměry min. 340 x 400 mm (š x h) + výška max. 95 mm; odpružení stativu proti otřesům

Položka č.2

Invertovaný mikroskop s kamerou

- invertovaný mikroskop pro pozorování v procházejícím světle ve světlém poli, fázovém kontrastu a reliéfovém kontrastu

- revolver pro alespoň 4 objektivy

- osvětlení LED ekvivalentní 35W halogen

- kondenzor s pracovní vzdáleností min. 40 mm

- trinokulární tubus

- stolek s pevnou deskou a vodičem vzorků s vložkou pro multidestičky min. 79x119 mm + max. 88x133 mm

- planachromatická optika pro světlé pole, fázový kontrast a reliéfový kontrast

- objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností a korekcí na tloušťku podložního skla 0 – 2 mm:

- 4x/0,10 NA/WD min. 18 mm

- 10x/0.22NA/WD min 7,5mm, fázový kontrast

- 20x/0.30NA/WD až 3,7mm, fázový kontrast

- 40x/0.50NA/2mmWD, fázový kontrast

- okuláry širokoúhlé 10x/20FOV (zorné pole)

- digitální barevná kamera splňující následující parametry: C-závit a adaptér max. 0,6x; počet pixelů min. 3 MPixel živě; maximální rozlišení 7 MPixel; technologie progresivní scan CMOS; velikost pixelu max. 3,2 m x 3,2 m; expoziční doba 0,1 ms – 2 sec; korekce na shading; rychlost - full frame 12 f/sec, max. 32 f/sec; dynamický rozsah 600:1

Podrobný rozpočet pro část 3 veřejné zakázky

| Položka č. | Číslo pracoviště | Název pracoviště | Počet ks | Jednotková cena za položku bez DPH v Kč | Celkem za položku bez DPH | Celkem za položku s DPH | Místo plnění | Kontaktní osoba/telefon | Č. zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | 110513 | Biologický ústav | 1 |  |  |  | LF MU, Biologický ústav, Kamenice 5, Budova A6, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., 549 49 1362, ahampl@med.muni.cz | 2810 |
| Položka č.2 | 110517 | Ústav histologie a embryologie | 1 |  |  |  | LF MU, Ústav histologie a embryologie, Kamenice 3, Budova A1, 625 00 Brno | doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., 549 49 1362, ahampl@med.muni.cz | 2810 |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |