Veřejná zakázka

„Univerzitní kampus – laminární boxy“

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Žádost č. 2 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Prosím o upřesnění požadovaných parametrů Boxu s laminárním prouděním I:

1) Možnost odtahu vzduchu z laminárního boxu: Má být součástí boxu již například specifická příruba pro připojení na konkrétní již existující odtah (pak prosím o specifikaci) nebo jde o možnost pozdější realizace tohoto napojení, s tím že box má svojí konstrukcí tuto realizaci umožnit?

2) Pracovní šířka. V požadavku uvádíte minimálně 90 cm pracovní šířka, a dále šířka 120-150 cm s preferencí šířky 150 cm. Pokud se u rozměru 120-150 cm jedná o vnější šířku, není zjevné, proč je preferováno 150 cm. Pokud jde o vnitřní rozměr, je v rozporu požadavkem 90 cm. Můžete prosím uvést maximální vnější (z hlediska zástavby do prostoru) a minimální vnitřní šířku?

3) Povrch pracovní části nesmí obsahovat kovové plochy. Rozumí se pracovní částí vnitřní pracovní prostor (pracovní plocha, stěny)?“

Odpověď Zadavatele na žádost č. 2 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

K dotazu 1:

Zadavatel požaduje, aby součástí laminárního boxu byla příruba pro připojení k již existujícímu odtahu. Vývod odtahu má průměr 25 cm a průtok prosátého vzduchu je cca 350 m3/h.

K dotazu 2:

Zadavatel sděluje, že požadovaná minimální vnitřní šířka pracovní plochy laminárního boxu je 90 cm. Maximální přípustná vnější šířka laminárního boxu je 150 cm.

K dotazu 3:

Zadavatel sděluje, že pracovní částí se rozumí všechny části laminárního boxu, které přijdou do kontaktu s proudícím vzduchem uvnitř boxu (pracovní plocha, stěny), rám čelního okna (vnější i vnitřní rám) a kolejnice, ve kterých se okno pohybuje. Všechny tyto části nesmí obsahovat kovové plochy.

V Brně 11.8.2011

Ing. Jiří Richter

pověřen vedením odboru veřejných zakázek

Masarykova univerzita