Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunce – inkubátor“

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 2.9.2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace:

„1) Požadovaná teplota je v rozsahu 10°C až 80°C. Předpokládáme správně, že hodnotou 10°C je myšlena absolutní teplota (tedy chlazený inkubátor) nebo jde o požadavek minimální teploty +10°C nad teplotu okolí (tedy nechlazený inkubátor)?
2) Je možné nabídnout verzi inkubátoru s horní hranicí teploty +60°C?
3) Je možné nabídnou inkubátor s maximální kapacitou například 12 x 2 l Erlenmayerových baněk místo požadovaných 4 x 4 l Erlenmayerových baněk, avšak s vyšším rozsahem povolených otáček?“

K uvedeným požadavkům zadavatel sděluje:

K dotazu č. 1

Poptávané zařízení bude využíváno mj. k expresi proteinů v buňkách Escherichia coli Arctic Express, u kterých je po indukci exprese vyžadována nízká teplota, aby protein zůstal v rozpustné formě a neukládal se v buňkách ve formě inkluzních tělísek.

Zadavatel proto trvá na požadavku na dodávku chlazeného inkubátoru, přičemž je požadována schopnost dosáhnout absolutní teploty +10 °C.

K dotazu č. 2

Zadavatel bude poptávané zařízení využívat také k pracím zabývajícím se stabilitou proteinů, mj. pro inkubaci mikrotitračních destiček za zvýšené teploty během řízené evoluce.

Zadavatel proto trvá na požadavku na dodávku inkubátoru s možnou maximální teplotou + 80 °C.

K dotazu č. 3

Podle dlouholetých zkušeností zadavatele je využívání čtyřlitrových baněk nejsnadnější na obsluhu během kultivace a takovéto nastavení experimentu je kvůli časové úspoře nejefektivnější.

Zadavatel proto trvá na požadavku na dodávku inkubátoru dostatečně velkého pro umístění nejméně čtyř 4 l baněk s tím, že v inkubátoru musí být možno kultivovat i baňky menší. Vyšší rozsah otáček je přípustný, v zadávacích podmínkách zadavatel specifikoval pouze minimální požadovaný rozsah otáček.

V Brně 3.9.2011

Zpracovali:	Mgr. Táňa Koudeláková

Ing. Jiří Richter