Veřejná zakázka „Univerzitní kampus Bohunce – centrifugy“

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 2.9.2011 u zadavatele následující požadavek na dodatečné informace týkající se části 2 veřejné zakázky:

„Dotaz č. 1:

Je nezbytné zobrazovat všechny technické parametry rotorů v menu, jsou-li tyto uvedeny přímo na rotoru respektive jeho víku a centrifuga je vybavena funkcí rozpoznání rotorů (omezí maximálních otáček pro typ rotoru)?

Dotaz č. 2:
Vzhledem k tomu, že se v laboratoři nepoužívají centrifugační metody, vyžadující -20°C a navíc tento údaj nezaručuje nízkou teplotu rotoru během centrifugace, žádáme tímto o zmírnění tohoto parametru na -10°C nebo uvedení požadované nejnižší teploty každého rotoru při jeho maximálních otáčkách Domníváme se, že při trvání na tomto parametru ze strany zadavatele, by mohlo být uvedené zadání považováno za diskriminační.

Dotaz č. 3:
Je možné nabídnout verzi centrifugy s úhlovým rotorem 6x250 ml namísto rotoru 6x500 ml? Toto řešení by přineslo výrazné zlevnění celé sestavy (centrifuga + rotory) a navíc by došlo ke zvýšení otáček a maximální RCF.“

K uvedeným požadavkům zadavatel sděluje:

K dotazu č. 1

Snahou zadavatele je usnadnit užívání přístroje uživatelům, neboť přístroj bude využíván v různých nastaveních, různými uživateli a pro různé aplikace. Uživateli poptávaného zařízení budou i studenti s omezenými zkušenostmi s jeho provozem. Rotory se budou často měnit.

Lze-li vybrat příslušný rotor v menu s tím, že rotor je automaticky rozeznán a max. parametry automaticky v závislosti na typu rotoru omezeny, není potřeba, aby byly všechny technické parametry rotoru zobrazeny v menu.

K dotazu č. 2

Centrifugační metody vyžadující teploty pod bodem mrazu se sice v laboratoři v současné době rutinně neprovádějí, pro připravované výzkumné programy však nelze jejich potřebu vyloučit. Zadavatel má proto zájem na dodávce přístroje umožňujícího dosažení i nižších teplot při centrifugaci.

Zadavatel s cílem dosáhnout co nejvýhodnějších ekonomických podmínek dodávky sděluje, že jako nabídku splňující zadávací podmínky posoudí i nabídku centrifugy s garantovanou nejnižší teplotou v prostoru rotoru před začátkem centrifugace 0 °C a nižší (při teplotě okolí do +20 °C). V souvislosti s tím zadavatel upravuje dílčí hodnotící kritéria pro část 2 veřejné zakázky takto:

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou

- nabídková kupní cena (včetně DPH)						70 %

- technické parametry nad rámec požadovaný poptávkou

- kapacita úhlového rotoru						9 %

- kapacita úhlového rotoru s víkem					9 %

- kapacita výkyvného rotoru pro mikrotitrační destičky			9 %

- nejnižší dosažitelná teplota v prostoru rotoru před centrifugací		3 %

celkem									100 %

Podle dílčího hodnotícího kritéria „nabídková kupní cena (včetně DPH)“ budou nabídky hodnoceny tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou kupní cenou (včetně DPH) bude hodnocena 100 body. Ostatní nabídky budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

H1 = 100 . KCmin/ KCn,

kde KCmin je kupní cena (včetně DPH) nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou (včetně DPH) a KCn je kupní cena /včetně DPH) nabízená hodnocenou nabídkou.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita úhlového rotoru“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s úhlovým rotorem o kapacitě pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) rovné požadavku Technických podmínek (6x500 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s úhlovým rotorem o kapacitě pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) rovné 12x500 ml nebo vyšší. Nabídky zařízení s úhlovým rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) mezi 6 a 12 ks budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

H2 = 100 . (KURn-6 )/(12 – 6),

kde KURn  je kapacita úhlového rotoru rotoru pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) u nabízeného zařízení.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita úhlového rotoru s víkem“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s úhlovým rotorem s víkem pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (8x50 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s rotorem o kapacitě pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) rovné 16x50 ml nebo vyšší. Nabídky zařízení s rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) mezi 8 a 16 ks budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

H3 = 100 . (KURVn-8 )/(16 – 8),

kde KURVn  je kapacita úhlového rotoru rotoru s víkem pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) u nabízeného zařízení.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita výkyvného rotoru pro mikrotitrační destičky“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (8 destiček), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) o kapacitě rovné 16 destičkám nebo vyšší. Nabídky zařízení s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) o kapacitě mezi 8 a 16 destičkami budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

H4 = 100 . (KVRn-8 )/(16 – 8),

kde KVRn  je kapacita výkyvného rotoru pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) u nabízeného zařízení.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „nejnižší dosažitelná teplota v prostoru rotoru před centrifugací“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s nejnižší dosažitelnou teplotou v prostoru rotoru před centrifugací (za teploty okolí do +20 °C) rovné 0 °C, hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s nejnižší dosažitelnou teplotou v prostoru rotoru před centrifugací (za teploty okolí do +20 °C) rovné  –20 °C nebo nižší. Nabídky zařízení s nejnižší dosažitelnou teplotou v prostoru rotoru před centrifugací (za teploty okolí do +20 °C) mezi –0 °C a –20 °C budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

H5 = 100 . (NDTn+0 )/(-20+0),

kde NDTn  je nejnižší dosažitelná teplota u nabízeného zařízení v prostoru rotoru před centrifugací (za teploty okolí do +20 °C) ve °C.

Celkový počet bodů získaných při hodnocení nabídky bude stanoven jako součet součinů počtu bodů získaných v hodnocení podle jednotlivých dílčích kritérií a vah jednotlivých dílčích kritérií, tj.

H = 0,70 . H1 + 0,09 . H2 + 0,09 . H3+ 0,09 . H4+ 0,03 . H5

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů získaných při hodnocení nabídky určeným postupem dle předcházející věty.

K dotazu č. 3

Rotor 6x500 ml je v laboratoři využíván denně během sklízení buněk. Menší varianta by významně prodlužovala celkovou dobu potřebnou k danému procesu, což by bylo pro uživatele neefektivní.

Zadavatel proto trvá na požadavku dodávky centrifugy s rotorem 6x500 ml či rotorem umožňujícím centrifugaci nejméně šesti baněk s objemem větším než 500 ml.

V Brně 3.9.2011

Zpracovali:	Mgr. Táňa Koudeláková

Ing. Jiří Richter