## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Biologické inkubátory pro LF MU 2016
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
!!! Kupující důrazně upozorňuje prodávajícího, že bude nutné dodávku Biologického inkubátoru s řízenou atmosférou CO2 do 3. nadzemního patra realizovat přes vnitřní schodiště.!!! Kupující dále důrazně upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění Zboží (přístrojů), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm !!!
Biologický inkubátor s řízenou atmosférou CO2 |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Inkubátor s řízenou atmosférou CO2 | ANO | vyplní dodavatel
| Vnitřní objem | minimálně 150 litrů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vniřní prostory a police odolné proti korozi z mědi či slitiny s obsahem mědi s protibakteriálními účinky | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost záměny levého a pravého otvírání dveří | ANO | vyplní dodavatel
| Počet vnitřních polic standard/ maximální množství | standard minimálně 3/ maximální množství minimálně 10 součástí dodávky budou minimálně 3 police | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost snadného čištění a dezinfekce vnitřních prostor bez nepřístupných míst | ANO | vyplní dodavatel
| Měření CO2 pomocí IR senzoru | ANO | vyplní dodavatel
| Monitorování teploty a koncentrace CO2 a jejich zobrazení na displeji | ANO | vyplní dodavatel
| Integrovaná vnitřní paměť pro dlouhodobý záznam dat (teplota, koncentrace CO2, chybové hlášky) s možností jejich přenosu do PC pomocí USB | ANO | vyplní dodavatel
| Autokalibrace čidel | ANO | vyplní dodavatel
| Ochrana vnitřního prostoru před kontaminací (např. vysokoteplotní , UV, hepa filtry) | ANO | vyplní dodavatel
| Nucený oběh vzduchu ve vnitřním prostoru | ANO | vyplní dodavatel
| Rozmezí CO2 koncentrace | nastavitelné minimálně v rozsahu 0–20 % ± 0,1 % | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Teplotní rozsah | minimálně v rozsahu +3°C (nad okolní teplotu) až +55°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vlhkost | relativní vlhkost: 95 % ±3% | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Maximální kolísání teploty v čase | maximálně ± 0,1 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vzduchotěsné uzavření dveří pro snížení spotřeby vstupních plynů | ANO | vyplní dodavatel
| Audio a vizuální alarm v případě vybočení hodnot teploty a koncentrace CO2 z nastavených mezí | ANO | vyplní dodavatel
| Automatické přepínání tlakových lahví s CO2 | ANO | vyplní dodavatel
| Pro zajištění suchosti stěn komory a rovnoměrného rozložení teploty má komora přístroje řízené vyhřívání dna, stěn i dveří | ANO | vyplní dodavatel
| Uzavíratelný vstup pro kabeláž o průměru min 40 mm | ANO | vyplní dodavatel
| napájení, napětí max. 220-230 V, 50 - 60 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| stěhovatelný vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm | ANO | vyplní dodavatel
| Rozměry přístroje (v x š x h) | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost přístroje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky