## část č. 1 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Smlouvy
Simulátory pro LF MU 2016
část č. 1 VZ Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy
Obecné požadavky zadavatele na Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy na soubor jako celek:
Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry 2) Simulovaný pacientský monitor 3) Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
ZÁKLADNÍ
| Celotělový simulátor (model) pacienta se simulovanými a reálně měřitelnými fyziologickými parametry, určený pro výuku, nácvik postupů a dovedností v medicíně | ANO, Uveďte popis systému s technickými parametry | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Model umožní simulovat jednotlivé příznaky u širokého spektra klinických situací a problémů se kterými je možné se setkat v praxi | ANO, Uveďte popis klinických stavů , situací a problémů včetně jejich příznaků u nichž je umožněna simulace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Simulace stavů odpovídá zdravému a nemocnému (v simulovaných stavech) člověku | ANO | vyplní dodavatel
| Model reaguje na simulované léčebné zásahy vyučovaných (studentů) | ANO | vyplní dodavatel
| Napájení z elektrické sítě a z akumulátorů | ANO | vyplní dodavatel
| Akumulátory lze dobíjet | ANO | vyplní dodavatel
| Bezdrátový propojení modelu se simulovaným pacientským monitorem a ovládacím přenosným počítačem ( notebook, Tablet nebo tablet PC) | ANO | vyplní dodavatel
| Kompresor, nádržky na provozní tekutiny, tlakové nádoby, akumulátory a další příslušenství pro chod simulátoru musí být umístěno uvnitř simulátoru | ANO | vyplní dodavatel
| Ramena, krk, kyčle, koleno, kotník - kloubový mechanismus, resp. jsou pohyblivé | ANO | vyplní dodavatel
| Varianta mužské nebo ženské genitalie | ANO | vyplní dodavatel
OVLÁDÁNÍ SIMULÁTORU
| Možnost automatického chodu simulátoru včetně všech reakcí na léčebné zásahy | ANO | vyplní dodavatel
| Automatický chod lze předem naprogramovat/nastavit instruktorem bez nutnosti používat programovací jazyk | ANO | vyplní dodavatel
ZPĚTNÁ VAZBA A ZÁZNAM
| Simulátor detekuje automaticky následující zásahy vyučovaných : hmatání pulsu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, vyšetření zorniček osvitem, stlačování hrudníku, defibrilaci, zahájení a ukončení měření krevního tlaku . | ANO | vyplní dodavatel
| Simulátor detekuje automaticky použití následujících pomůcek: obličejová maska s ambuvakem, kyslíková maska, tracheální rourka | ANO | vyplní dodavatel
| Simulátor detekuje a zobrazuje ventilaci simulátoru pozitivní přetlakovou ventilací | ANO | vyplní dodavatel
| Simulátor umožňuje kontinuální záznam aktuálního stavu simulátoru, monitoru a zaznamenává detekce zásahů a použití pomůcek vyučovaných | ANO | vyplní dodavatel
ZPĚTNÁ VAZBA A ZÁZNAM
| Simulátor umožňuje pasivní pohyby čelistí, zejména předsunutí dolní čelisti | ANO | vyplní dodavatel
| Umožňuje rozpoznání polohy hlavy | ANO | vyplní dodavatel
| Umožňuje tracheální intubaci včetně nazotracheální, retrográdní a fibroskopické intubace, zavedení laryngeální masky, vzduchovodů a dalších supraglotických pomůcek k zajištění dýchacích cest | ANO | vyplní dodavatel
| Umožňuje napojit na umělou plicní ventilaci a lze nastavit různou úroveň rezistence a compliance respiračního systému | ANO | vyplní dodavatel
| Simuluje stavy s obtížnou intubací: otok jazyka, otok hrtanu, laryngospazmus, trismus, omezená extenze hlavy, obstrukce dýchacích cest kořenem jazyka. | ANO | vyplní dodavatel
| Automatické nastavení scénaře "nelze intubovat, nelze ventilovat" a "nelze intubovat, lze ventilovat" | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace koniopunkce a koniotomie | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace poslechových nálezu plic:, normální a abnormální nálezy jednostranné a oboustranné, min 2 místa k poslechu na každé straně hrudníku ve předu a 3 vzadu. Možnost zapnutí – vypnutí výběru dechových ozev zvlášť na každé straně. | ANO | vyplní dodavatel
| Během spontánního dýchání simulace zvedání a klesání hrudníku a to i jednostranné | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace punkce hrudníku, hrudní drenáž. Vše s možností oboustranně. | ANO | vyplní dodavatel
PULS, KREVNÍ TLAK A KARDIOLOGIE
| Puls je hmatný a odpovídá EKG, charakter pulsu a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku. Možnost automatické detekce palpace pulzu a automatického záznamu do protokolu. | ANO | vyplní dodavatel
| Puls je hmatatelný a.carotis oboustranně, a. brachialis, a. radialis, a. femoralis, a. poplitea, a. dorsalis pedis , a. tibialis posterior | ANO | vyplní dodavatel
| Simulátor obsahuje tonometr k měření krevního tlaku | ANO | vyplní dodavatel
| Měření tlaku odpovídá realitě, ve fonendoskopu jsou slyšitelné Korotkovovy ozvy | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace různých arytmií na na EKG zejména: extrasystoly komorové a síňové, supraventrikulární tachykardie, fibrilace a flutter síní, sinusová bradykardie, sinusová tachykardie, AV blok I, II a III stupně, komorové tachykardie, komorová fibrilace, asystolie, idioventriuklární komorový rytmus. Bezpulzová elektrická aktivita - PEA. | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost manuální úpravy arytmií - počtu extrasystol/minutu, nastavení velikosti ST elevace, nastavení poměru převodu vzruchu na komory u AV bloku a fibrilace síní, amplitudy u komorové fibrilace, zobrazení artefaktů. | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost poslechu srdečních ozev, simulace patologických poslechových nálezů, vyšetření srdce minimálně na čtyřech místech | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost monitorování rytmu EKG (minimálně 4 svody), možnost zobrazení 12-svodového EKG, rozpoznání připojení EKG kabelu k simulátoru | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost nácviku a automatického rozpoznání defibrilace a kardioverze. Možnost připojení a nácviku kardiostimulace. | ANO | vyplní dodavatel
DALŠÍ FUNKCE
| Cyanóza na rtech manuálně, nebo automaticky při hypoxii detekované pomocí saturace hemoglobinu kyslíkem | ANO | vyplní dodavatel
| Mrkání, otvírání a zavírání očí | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace fyziologické reakce zorniček na osvit na očích bilaterálně | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost mydriázy, miózy bilaterálně a jednostranně | ANO | vyplní dodavatel
| Umožnění cévkování močového měchýře, obě pohlaví. | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace roztažení žaludku | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost simulace poslechového vyšetření břicha se simulací zvuků střevní motility | ANO | vyplní dodavatel
| Simulace intraoseálního přístupu přístup, zavedení do sterna a tibie, aspirace simulované krve. | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost provádění nácviku ALS a shoda dle doporučení ERC 2015. Možnost kontroly ALS on-line v reálném čase+ detekce hloubky, frekvence masáže a polohy rukou | ANO | vyplní dodavatel
| Srdeční masáž generuje hmatný puls, křivku invazivního tlaku a na monitoru artefakty EKG | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost aplikace léků intravenozně a intramuskulárně | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost nácviku periferního žilního přístupu | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Simulovaný pacientský monitor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Dotyková obrazovka, výstup HDMI/DVI | ANO | vyplní dodavatel
| Měnitelný vzhled a prostorového uspořádání křivek a zobrazovaných hodnot. Trendy měřených hodnot | ANO | vyplní dodavatel
| Simulované parametry: EKG , SpO2 saturace hemoglobinu kyslíkem , CO2 na konci výdechu, arteriální krevní tlak, centrální venózní tlak, pulmonální arteriální tlak, tlak v zaklínění), krevní tlak měřený neinvazivně, srdeční výdej, teplota (vnitřní a periferní), ICP, TOF a další přídatný parametr, který lze naprogramovat (nastavit) | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí je i čidlo SpO2 a elektrody k EKG | ANO | vyplní dodavatel
| Bezdrátový přenos dat ze simulátoru na pacientský monitor | ANO | vyplní dodavatel
| Na monitoru lze zobrazit rentgenový snímek z dodané databanky snímků, nebo vlastní RTG snímek | ANO | vyplní dodavatel
| Na monitoru lze zobrazit 12svodové EKG | ANO | vyplní dodavatel
| Na monitoru lze zobrazit vlastní videa. | ANO | vyplní dodavatel
| Na monitoru lze zobrazit laboratorní výsledky uložené ve formátu rtf nebo txt nebo pdf | ANO | vyplní dodavatel
| Integrovaná knihovna léků s předdefinovanou reakcí na jejich podání. Možnost rozpoznání a záznamu použitých léků. | ANO | vyplní dodavatel
| Zobrazované hodnoty lze ovládat z řídícího přenosného počítače (notebook, tablet) s ovládácím software | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost výběru předdefinovaných zvuků v českém a anglickém jazyce. Možnost bezdrátové simulace hlasu instruktorem se zpětnou odpovědí | ANO | vyplní dodavatel
| Napájení baterií, provoz minimálně 3 hodiny | ANO | vyplní dodavatel
| Mluvení a vokalizační zvuky – s možností nahrání do figuríny nebo on-line | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání simulátoru |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Ovládací zařízení - notebook, Tablet nebo tablet PC | ANO, uchazeč uvede nabízenou variantu nabízeného ovládacího zařízení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Zařízení bude dodané již s nainstalovaným softwarem pro ovládání simulátoru (položka č. 1) | ANO | vyplní dodavatel
| bezdrátově propojitelný se simulátorem (položka č. 1) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Velikost displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Technologie displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A KAZUISTIKY
| Software na ovládání simulátoru, software simulující pacientský monitor | ANO | vyplní dodavatel
| Programy na vytváření vlastních scénářů a klinických odezev na úkony. Možnost instalace na nejméne 2 počítače. | ANO | vyplní dodavatel
| 3 ukázkové scénáře jsou součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| Ovládací software simulátoru bude provozován na PC se systémemm Windows | ANO | vyplní dodavatel
| Automatický podrobný záznam provedených úkonů a intervencí, včetně zobrazení průběhu resuscitace | ANO | vyplní dodavatel
| Automatická a adekvátní reakce všech projevů simulátoru na intervence a simulované stavy + podání rozsáhlého spektra léků a ALS | ANO | vyplní dodavatel
| Do scénáře je možný zásah instruktora dle potřeby | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO | vyplní dodavatel
| Software simulátoru umožňuje zpětný rozbor situací včetně chronologického zobrazení jednotlivých intervencí a reakce na ně. | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky