## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Simulátory pro LF MU 2016
část č. 2 VZ Pokročilý pacientský simulátor malého dítěte
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Pokročilý pacientský simulátor malého dítěte
Počet kusů: 1 ks
| Pokročilý pacientský simulátor malého dítěte věkově odpovídající čtyřem až šesti letům | ANO
| Simulátor (figurína) má tyto vlastnosti a umožňuje v rámci simulace zejména tyto možnosti: | ANO
| Dýchací cesty | ANO
| orální a nazální intubace | ANO
| použití jak ET, tak LMA | ANO
| senzory detekující hloubku intubace | ANO
| jednostranný pohyb hrudníku při správné intubaci | ANO
| různé zvukové projevy horních cest dýchacích synchronizované s dechem | ANO
| přepracovaná vizualizace hlasivek pro lepší intubaci | ANO
| Dýchání | ANO
| programovatelná změna intenzity a hloubky dýchání pozorovatelná na pohybech hrudníku | ANO
| ventilace je měřena a zaznamenávána | ANO
| gastrická distenze při BVM ventilaci | ANO
| nezávislé zvuky levé, pravé, horní a dolní části plic | ANO
| pohyb hrudníku a zvuky plic jsou synchronizovány podle aktuálních okolností | ANO
| asistovaná ventilace včetně BVM a mechanické podpory | ANO
| unilaterální pohyb hrudníku simulující pneumotorax vč. příslušných zvukových projevů | ANO
| Krevní oběh a změna barvy | ANO
| různé srdeční ozvy, rychlost a intenzita | ANO
| komprese hrudníku je měřena a zaznamenávána | ANO
| krevní tlak je měřitelný za použití manžety a palpace nebo auskultace | ANO
| Korotkovovy zvuky slyšitelné mezi systolou a diastolou | ANO
| cyanóza a vitální známky odpovídají fyziologickým podmínkám a intervenci | ANO
| oboustranně karotický, radiální, brachiální, femorální a pedální puls pracuje kontinuálně | ANO
| Intenzita pulsu se mění v závislosti na krevním tlaku a synchronizuje se s EKG | ANO
| Defibrilace, šok a srdeční stimulace | ANO
| možnost použití reálnách elektrod, nebo AED | ANO
| využití reálné záchranářské výbavy | ANO
| EKG zobrazeno na AED monitoru (je-li vybaven obrazovkou) | ANO
| zobrazení EKG a dalších funkcí generovaných v reálném čase | ANO
| EKG synchronizováno s pulzem | ANO
| vodivá místa na kůži pro použití reálných elektrod | ANO
| Pohyb | ANO
| odpovídá zraněnému v průběhu transportu | ANO
| tělo jde do křeče dle příkazu instruktora | ANO
| oči s programovatelnou frekvencí mrkání a zornicemi reagujícími na světlo dle zadání instruktora | ANO
| Fyziologie | ANO
| cyanóza a vitální funkce odpovídají hypoxii a intervenci ošetřovatele | ANO
| knihovna řeči | ANO
| silný pláč synchronizovaný s dýcháním | ANO
| normální srdeční ozvy, nebo šelesty | ANO
| normální nebo abnormální plicní zvuky | ANO
| Tělní vstupy | ANO
| obě paže s intravenózním přístupem | ANO
| intramuskulární přístup na stehnech a ramenech | ANO
| intraoseální přístup na holenní kosti | ANO
| Simulátor (figurína) | ANO
| plně vybaven dýchacími a oběhovými funkcemi | ANO
| aktivní oči | ANO
| nácvik tracheotomie | ANO
| vyměnitelné genitálie | ANO
| dvoucestná bezdrátové komunikace | ANO
| vnitřní dobíjitelná baterie | ANO
Ovládání simulátoru
| Ovládání - změna fyziologického stavu pomocí bezdrátového ovládacího zařízení, které je součástí dodávky (položka č. 2) | ANO
| využití zadaných scénářů, nebo rychlá tvorba vlastních | ANO
| změny ve stavu a poskytované péči jsou zaznamenávány | ANO
| instruktor může do automatického záznamu vstupovat s poznámkami a hodnocením ošetřovatelů | ANO
Příslušenství
| nabíječka | ANO
| manžeta pro měření TK | ANO
| CD výukový program | ANO
| přepravní obal | ANO
Položka č. 2 Řídící (ovládací) zařízení
Počet kusů: 1 ks
| Ovládací zařízení simulátoru - notebook, Tablet nebo tablet PC | ANO, uchazeč uvede nabízenou variantu nabízeného ovládacího zařízení
| bezdrátově propojitelné se simulátorem (položka č. 1) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení
| Velikost displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Hmotnost | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Operační systém | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Technologie displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit