## část č. 3 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Smlouvy
Simulátory pro LF MU 2016
část č. 3 VZ Simulátor dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace
Obecné požadavky zadavatele na Simulátor dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace na soubor jako celek:
Model dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Model dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace 2) Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Simulátor dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Torzo trupu s hlavou nebo model celé postavy člověka vč. končetin | ANO, uchazeč uvede nabízené řešení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Očekávané běžné zatížení modelu - model musí být konstruován na nárazové zatížení | minimálně 500 studentů za semestr (opakovaný nácvik), minimálně 6x 60 minut výuky denně, 5 dnů v týdnu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Materiál | měkký na omak, syntetický, omyvatelný, nealergizující, s možností dezinfekce povrchu modelu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Lubrikace dýchacích cest k zavedení pomůcek pomocí jiného než silikonového lubrikantu | ANO | vyplní dodavatel
| Nastavení pevnosti hrudníku pro simulaci různých tělesných konstrukcí hrudníku | ANO, alespoň 2 stupně nastavení pevnosti | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Zprůchodnění dýchacích cest polohou – dýchací cesty jsou zprůchodněny pouze, když je hlava správně zakloněná | ANO | vyplní dodavatel
| Zprůchodnění dýchacích cest polohou – dýchací cesty jsou zprůchodněny tahem za bradu (jaw thrust) | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost supraglotického zajištění dýchacích cest laryngeální maskou (LMA Teleflex) | ANO, uchazeč uvede typ a velikost | vyplní dodavatel
| Možnost zavedení tracheální rourky mezi hlasové vazy při přímé laryngoskopii. | ANO | vyplní dodavatel
| Umělá plicní ventilace | minimálně v rozsahu: 1. pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku; 2. přes zavedenou supraglotickou pomůcku v dýchacích cestách a samorozpínacím vakem | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Simulace pulzu na krční tepně | minimálně v rozsahu: - aktivovaný instruktorem | vyplní dodavatel
| Stlačení hrudníku více než 61 mm | ANO | vyplní dodavatel
| Bezdrátové připojení k řídící jednotce | ANO | vyplní dodavatel
| Nácvik defibrilace: - místo pro přiložení pádel defibrilátoru, nalepení samolepících elektrod, nebo připojení kabelu simulujícího samolepící elektrody | parasternálně vpravo (napravo od sterna, pod klíčkem) a laterální plocha hrudníku vlevo ve střední axilární čáře (v místě EKG elektrody V6). Uchazeč přiloží fotografii levé laterální stěny hrudíku (z boku horizonálně). Levá elektroda nesmí být v místě srdečního hrotu (před horní axilární čárou). | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Nastavení poruch srdečního rytmu, signál je snímán pomocí defibrilačních elektrod defibrilátorem. | minimálně v rozsahu: 1. srdeční rytmy ovlivnitelné defibrilací: a. fibrilace komor, b. bezpulzová komorová tachykardie; 2. srdeční rytmy neovlivnitelné defibrilací: a. asystolie b. sinusový rytmus s normální srdeční frekvencí c. pomalá komorová tachykardie (široké QRS, frekvence pod 120/min) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Nácvik defibrilace reálnou aplikací defibrilačního výboje předo-bočně. | Model absorbuje až 360J (Joule), alespoň 3 plné výboje během 1 minuty, s využitím zejména: 1. automatizovaného externího defibrilátoru; 2. manuálně ovládaného externího defibrilátoru. kompatibilní s defibrilátorem značek: Philips a LifePack | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kabel simulující samolepící elektrody defibrilátoru (pro opakované použití) | kabel kompatibilní na jedné straně s modelem a na druhé straně s defibrilátorem Philips a LifePack | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Detekovat aplikovaný defibrilační výboj | ANO | vyplní dodavatel
| Provoz na integrovaný zdroj energie, tj. provoz je umožněn bez připojení k síti napájecím kabelem | ANO | vyplní dodavatel
| Hmotnost samotného modelu | maximálně 20 kilogramů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Transportní obal (kufr, brašna apod.) | ANO, součástí dodávky | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Ovládací zařízení - Tablet – odolný proti pádu | ANO | vyplní dodavatel
| Zařízení bude dodané již s nainstalovaným softwarem pro ovládání simulátoru (položka č. 1) | ANO | vyplní dodavatel
| bezdrátově propojitelný se simulátorem(položka č. 1) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Velikost displeje | v rozmezí od 5" do 8" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost | maximálně 1,5 kilogramů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Technologie displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Software (SW) pro ovládání modelu musí umožnit zejména
| sledovat průběh KPR na ovládací jednotce v reálném čase: frekvence stlačování, hloubka a uvolnění komprese hrudníku (zpětná vazba pro studenta v reálném čase) | ANO | vyplní dodavatel
| SW umožní učiteli naplánovat EKG rytmus, který bude detekovatelný po provedeném defibrilačním výboji | ANO | vyplní dodavatel
| automaticky vyhodnotit kvalitu KPR (správné stlačování hrudníku a správnou ventilaci) | ANO | vyplní dodavatel
| Zaznamenat časový sled událostí a umožnit rozbor prováděných úkonů (debriefing) | ANO | vyplní dodavatel
| uložení tiskové sestavy hodnocení kvality provedené KPR | ANO | vyplní dodavatel
| SW musí umožnit monitorovat a zaznamenat tyto parametry KPR, včetně záznamu času událostí | minimálně v rozsahu: 1. dechový objem (v mililitrech), 2. aktuální hloubka komprese hrudníku (v centimetrech nebo milimetrech) 3. nedostatečné uvolnění hrudníku 4. nafouknutí (insuflace) žaludku, 5. správná nebo špatná poloha rukou při kompresích hrudníku, 6. frekvence srdeční masáže, 7. podání defibrilačního výboje 8. typ EKG rytmu v okamžiku defibrilace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Pro rozbor sledu událostí (po nácviku) SW umožní učiteli zobrazit v čase: | minimálně v rozsahu: 1. umělé plicní ventilace (objem dechu), 2. nafouknutí (insuflace) žaludku, 3. hloubky komprese hrudníku, 4. frekvence kompresí hrudníku, 5. polohy horních končetin zachránce na hrudníku modelu při stlačování hrudníku. 6. nedostatečné uvolnění hrudníku 7. měřit dobu bez efektivní masáže (vyjádřeno v sekundách či procentech celkového času) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky