## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Simulátory pro LF MU 2016
část č. 1 VZ Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy
Obecné požadavky zadavatele na Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy na soubor jako celek:
Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry 2) Simulovaný pacientský monitor 3) Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Položka č. 1 Celotělový pacientský simulátor se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry i reálně měřitelnými parametry a projevy
Počet kusů: 1 ks
ZÁKLADNÍ
| Celotělový simulátor (model) pacienta se simulovanými a reálně měřitelnými fyziologickými parametry, určený pro výuku, nácvik postupů a dovedností v medicíně | ANO, Uveďte popis systému s technickými parametry
| Model umožní simulovat jednotlivé příznaky u širokého spektra klinických situací a problémů se kterými je možné se setkat v praxi | ANO, Uveďte popis klinických stavů , situací a problémů včetně jejich příznaků u nichž je umožněna simulace
| Simulace stavů odpovídá zdravému a nemocnému (v simulovaných stavech) člověku | ANO
| Model reaguje na simulované léčebné zásahy vyučovaných (studentů) | ANO
| Napájení z elektrické sítě a z akumulátorů | ANO
| Akumulátory lze dobíjet | ANO
| Bezdrátový propojení modelu se simulovaným pacientským monitorem a ovládacím přenosným počítačem ( notebook, Tablet nebo tablet PC) | ANO
| Kompresor, nádržky na provozní tekutiny, tlakové nádoby, akumulátory a další příslušenství pro chod simulátoru musí být umístěno uvnitř simulátoru | ANO
| Ramena, krk, kyčle, koleno, kotník - kloubový mechanismus, resp. jsou pohyblivé | ANO
| Varianta mužské nebo ženské genitalie | ANO
OVLÁDÁNÍ SIMULÁTORU
| Možnost automatického chodu simulátoru včetně všech reakcí na léčebné zásahy | ANO
| Automatický chod lze předem naprogramovat/nastavit instruktorem bez nutnosti používat programovací jazyk | ANO
ZPĚTNÁ VAZBA A ZÁZNAM
| Simulátor detekuje automaticky následující zásahy vyučovaných : hmatání pulsu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, vyšetření zorniček osvitem nebo musí být možnost změny (výměny) velikosti zornic, stlačování hrudníku, defibrilaci, zahájení a ukončení měření krevního tlaku . | ANO
| Simulátor detekuje automaticky nebo alespoň pomocí zadání lektorem simulace na ovládacím monitoru použití následujících pomůcek: obličejová maska s ambuvakem, kyslíková maska, tracheální rourka - detekce pomůcek musí být možná minimálně pomocí zadání lektorem simulace na ovládacím monitoru | ANO
| Simulátor detekuje a zobrazuje ventilaci simulátoru pozitivní přetlakovou ventilací | ANO
| Simulátor umožňuje kontinuální záznam aktuálního stavu simulátoru, monitoru a zaznamenává detekce zásahů a použití pomůcek vyučovaných - detekce pomůcek musí být možná minimálně pomocí zadání lektorem simulace na ovládacím monitoru | ANO
ZPĚTNÁ VAZBA A ZÁZNAM
| Simulátor umožňuje pasivní pohyby čelistí, zejména předsunutí dolní čelisti | ANO
| Umožňuje rozpoznání polohy hlavy | ANO
| Umožňuje tracheální intubaci včetně nazotracheální, retrográdní a fibroskopické intubace, zavedení laryngeální masky, vzduchovodů a dalších supraglotických pomůcek k zajištění dýchacích cest | ANO
| Umožňuje napojit na umělou plicní ventilaci a lze nastavit různou úroveň rezistence a compliance respiračního systému | ANO
| Simuluje stavy s obtížnou intubací: otok jazyka, otok hrtanu, laryngospazmus, trismus, omezená extenze hlavy, obstrukce dýchacích cest kořenem jazyka. | ANO
| Automatické nastavení scénaře "nelze intubovat, nelze ventilovat" a "nelze intubovat, lze ventilovat" | ANO
| Simulace koniopunkce a koniotomie | ANO
| Simulace poslechových nálezu plic:, normální a abnormální nálezy jednostranné a oboustranné, min 2 místa k poslechu na každé straně hrudníku ve předu a 3 vzadu. Možnost zapnutí – vypnutí výběru dechových ozev zvlášť na každé straně. | ANO
| Během spontánního dýchání simulace zvedání a klesání hrudníku a to i jednostranné | ANO
| Simulace punkce hrudníku, hrudní drenáž. Vše s možností oboustranně. | ANO
PULS, KREVNÍ TLAK A KARDIOLOGIE
| Puls je hmatný a odpovídá EKG, charakter pulsu a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku. Možnost automatické detekce palpace pulzu a automatického záznamu do protokolu. | ANO
| Puls je hmatatelný a.carotis oboustranně, a. brachialis, a. radialis, a. femoralis, a. poplitea, a. dorsalis pedis , a. tibialis posterior | ANO
| Simulátor obsahuje tonometr k měření krevního tlaku | ANO
| Měření tlaku odpovídá realitě, ve fonendoskopu jsou slyšitelné Korotkovovy ozvy | ANO
| Simulace různých arytmií na na EKG zejména: extrasystoly komorové a síňové, supraventrikulární tachykardie, fibrilace a flutter síní, sinusová bradykardie, sinusová tachykardie, AV blok I, II a III stupně, komorové tachykardie, komorová fibrilace, asystolie, idioventriuklární komorový rytmus. Bezpulzová elektrická aktivita - PEA. | ANO
| Možnost manuální úpravy arytmií - počtu extrasystol/minutu, nastavení velikosti ST elevace, nastavení poměru převodu vzruchu na komory u AV bloku a fibrilace síní, amplitudy u komorové fibrilace, zobrazení artefaktů. | ANO
| Možnost poslechu srdečních ozev, simulace patologických poslechových nálezů, vyšetření srdce minimálně na čtyřech místech | ANO
| Možnost monitorování rytmu EKG (minimálně 4 svody), možnost zobrazení 12-svodového EKG | ANO
| Možnost nácviku a automatického rozpoznání defibrilace a kardioverze. Možnost připojení a nácviku kardiostimulace. | ANO
DALŠÍ FUNKCE
| Mrkání, otvírání a zavírání očí | ANO
| Simulace fyziologické reakce zorniček na osvit na očích bilaterálně | ANO
| Možnost mydriázy, miózy bilaterálně a jednostranně - vyšetření zorniček osvitem nebo musí být možnost změny (výměny) velikosti zornic | ANO
| Umožnění cévkování močového měchýře, obě pohlaví. | ANO
| Simulace roztažení žaludku | ANO
| Možnost simulace poslechového vyšetření břicha se simulací zvuků střevní motility | ANO
| Simulace intraoseálního přístupu | ANO
| Možnost provádění nácviku ALS a shoda dle doporučení ERC 2015. Možnost kontroly ALS on-line v reálném čase+ detekce hloubky, frekvence masáže a polohy rukou | ANO
| Srdeční masáž generuje hmatný puls, křivku invazivního tlaku a na monitoru artefakty EKG | ANO
| Možnost aplikace léků intravenozně a intramuskulárně | ANO
| Možnost nácviku periferního žilního přístupu | ANO
Položka č. 2 Simulovaný pacientský monitor
Počet kusů: 1 ks
| Dotyková obrazovka, výstup HDMI/DVI | ANO
| Měnitelný vzhled a prostorového uspořádání křivek a zobrazovaných hodnot. Trendy měřených hodnot | ANO
| Simulované parametry: EKG , SpO2 saturace hemoglobinu kyslíkem , CO2 na konci výdechu, arteriální krevní tlak, centrální venózní tlak, pulmonální arteriální tlak, tlak v zaklínění), krevní tlak měřený neinvazivně, srdeční výdej, teplota (vnitřní a periferní), ICP, TOF a další přídatný parametr, který lze naprogramovat (nastavit) | ANO
| Součástí je i čidlo SpO2 a elektrody k EKG | ANO
| Bezdrátový přenos dat ze simulátoru na pacientský monitor | ANO
| Na monitoru lze zobrazit rentgenový snímek z dodané databanky snímků, nebo vlastní RTG snímek | ANO
| Na monitoru lze zobrazit 12svodové EKG | ANO
| Na monitoru lze zobrazit vlastní videa. | ANO
| Na monitoru lze zobrazit laboratorní výsledky uložené ve formátu txt nebo pdf | ANO
| Integrovaná knihovna léků s předdefinovanou reakcí na jejich podání. Možnost rozpoznání a záznamu použitých léků - rozpoznání podání léků musí být možná minimálně pomocí zadání lektorem simulace na ovládacím monitoru. | ANO
| Zobrazované hodnoty lze ovládat z řídícího přenosného počítače (notebook, tablet) s ovládácím software | ANO
| Možnost výběru předdefinovaných zvuků v českém a anglickém jazyce. Možnost bezdrátové simulace hlasu instruktorem se zpětnou odpovědí | ANO
| Napájení baterií, provoz minimálně 3 hodiny | ANO
| Mluvení a vokalizační zvuky – s možností nahrání do figuríny nebo on-line | ANO
Položka č. 3 Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání simulátoru
Počet kusů: 1 ks
| Ovládací zařízení - notebook, Tablet nebo tablet PC | ANO, uchazeč uvede nabízenou variantu nabízeného ovládacího zařízení
| Zařízení bude dodané již s nainstalovaným softwarem pro ovládání simulátoru (položka č. 1) | ANO
| bezdrátově propojitelný se simulátorem (položka č. 1) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení
| Velikost displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Hmotnost | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Operační systém | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Technologie displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A KAZUISTIKY
| Software na ovládání simulátoru, software simulující pacientský monitor | ANO
| Programy na vytváření vlastních scénářů a klinických odezev na úkony. Možnost instalace na nejméne 2 počítače. | ANO
| 3 ukázkové scénáře jsou součástí dodávky | ANO
| Ovládací software simulátoru bude provozován na PC se systémemm Windows | ANO
| Automatický podrobný záznam provedených úkonů a intervencí, včetně zobrazení průběhu resuscitace | ANO
| Automatická a adekvátní reakce všech projevů simulátoru na intervence a simulované stavy + podání rozsáhlého spektra léků a ALS | ANO
| Do scénáře je možný zásah instruktora dle potřeby | ANO
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO
| Software simulátoru umožňuje zpětný rozbor situací včetně chronologického zobrazení jednotlivých intervencí a reakce na ně. | ANO