## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Přístroj pro fototerapii pro LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Přístroj pro fototerapii |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| přístroj poskytující dermatologickou UV fototerapii v rozsahu vlnových dálek UVB | úzký pruh (spektrum) – narow band o charakteru 311nmUVB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Oddělená terapie horních a dolních končetin - nezávislé nastavení dávek pro horní a dolní končetiny | ANO | vyplní dodavatel
| konstrukce přístroj zajišťující ochranu před nechtěnou expozicí rozptýlenou UV radiací | ANO | vyplní dodavatel
| samostatné zářiče pro levou a pravou ruku. | ANO | vyplní dodavatel
| zářiče pro dolní končetiny | 2 samostatné zářiče, minimálně horní a dolní nožní panel | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| charakter osazení jednotlivých ozařovacích panelů musí umožňovat polohování jednotlivých panelů pro snadnou aplikaci na jednotlivé partie dolních končetin. | ANO | vyplní dodavatel
| automatická elektronická kontrola - po dosažení navolené dávky se automaticky přístroj vypne | ANO | vyplní dodavatel
| možnost nastavení nožních panelů vertikálně | ANO | vyplní dodavatel
| nastavení přístroje je zobrazováno na elektronickém displayi | ANO | vyplní dodavatel
| pojízdný (mobilní) | ANO | vyplní dodavatel
| ochranné brýle pro pacienta součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| plocha pro fototerapii | minimálně 4800 cm2 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| příkon | maximálně 650 VA | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| napájení, napětí max. 220-230 V, 50 - 60 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| hmotnost | maximálně 60 kg | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Směrnic pro lékařské přístroje 93/42/EEC) s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujíchc tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky