- Technické podmínky zadavatele

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

„Optimalizace recyklace helia v Národním NMR centru Josefa Dadoka“

PLÁN VÝZKUMU

Zadavatel provozuje v Národním NMR centru (dále jen „Centrum“) Josefa Dadoka šest NMR spektrometrů vybavených supravodivými magnety o magnetickém poli 11,75 T až 22,3 T. K udržení supravodivosti je třeba tyto magnety trvale chladit kapalným heliem. Při tomto procesu dojde u zmíněných šesti přístrojů k odparu přibližně 12 l kapalného helia denně a helium je nutno do magnetů doplňovat v intervalech 2 až 7 měsíců, dle typu přístroje. Při tomto doplňování dochází ke ztrátě cca 20 litrů při každém plnění. Náklady na kapalné helium přibližně 2 mil. Kč ročně tvoří největší položku v provozních nákladech Centra. Vzhledem k vysoké ceně kapalného helia a jeho nejisté dostupnosti na trhu byl v Národním NMR centru Josefa Dadoka vybudován systém odchytu odpařeného helia a jeho stlačování do svazků tlakových lahví. S provozem takového systému nemá však žádné pracoviště zadavatele zkušenosti. Cílem tohoto projektu je využití expertízy k snížení provozních nákladů v Centru zabezpečením efektivní recyklace helia a omezením jeho ztrát.

V rámci tohoto projektu poskytne expertízu k řešení následujících otázek

- Kontaminace odchyceného helia

Kontaminace odchyceného helia vzduchem obecně snižuje účinnost zkapalnění. Kontaminaci lze snížit proplachováním transportních potrubí, přičemž dochází ke zvýšené spotřebě helia. Cílem je zjistit úroveň kontaminace při různých režimech běžného provozu i plnění magnetu a nalézt optimum z hlediska nákladů na zkapalnění helia.

- Únik helia ze systému

Molekuly helia snadno pronikají jakýmikoli netěsnostmi i mnohými materiály. Cílem je posoudit účinnost odchytu na základě porovnání spotřeby helia v magnetech a množství odchyceného helia v tlakových lahvích. V případě potřeby bude provedena kontrola potrubí, sběrného vaku a heliového kompresoru na netěsnosti pomocí mobilního detektoru helia.

- Postup při plnění magnetů

Během plnění magnetů kapalným helium může dojít k naplnění sběrného vaku. V této situaci jsou dvě možnosti. Plnění magnetu přerušit a čekat, až kompresor sběrný vak vyprázdní. Za této situace dochází ke zvýšenému odparu helia v důsledku připojení přepouštěcího potrubí, avšak odpařené helium je zachyceno a lze je znovu zkapalnit. Druhou možností je helium, které se do sběrného vaku nevejde, vypustit do atmosféry. V tomto případě je vypuštěné helium nenávratně ztraceno, avšak nedochází ke zvýšenému odparu během čekání na vyprázdnění sběrného vaku. Cílem je optimalizovat postup z hlediska nákladů.

- Sledování čistoty zachyceného helia, jeho zkapalňování, skladování v Dewarových nádobách a sledování odparu.

- Logistika

Data zjištěná při řešení bodů 1 až 4 budou využita k optimalizaci logistiky za účelem minimalizace celkových nákladů na hospodaření s kapalným helium v Národním NMR centru Josefa Dadoka. Při řešení logistiky budou vzaty v úvahu následující parametry

- Odpar jednotlivých magnetů a intervaly plnění kapalným heliem

- Ztráty při prochlazení Dewarových nádob na teplotu kapalného helia

- Odpar Dewarových nádob pro skladování kapalného helia

- Ztráty při prochlazení transportních potrubí kapalných heliem

- Ztráty při proplachu sběrných potrubí plynným heliem

- Kapacita svazků na skladování stlačeného plynného helia

- Dopravní náklady

Vzhledem k tomu, že plnění magnetů se provádí jednou za 2 až 7 měsíců, dle typu přístroje, a při jednom plnění lze testovat pouze jednu variantu postupu, je výzkum rozložen na období 18 měsíců takto:

- Etapa – 1. až 6. měsíc od uzavření smlouvy

Posouzení kontaminace odchyceného helia a analýza úniku helia ze systému, analýza postupu při plnění magnetu.

- Etapa – 7. až 12 měsíc od uzavření smlouvy

Optimalizace postupu při plnění magnetu kapalným heliem.

- Etapa – 13. až 18. měsíc od uzavření smlouvy

Optimalizace postupu při plnění magnetu kapalným heliem a logistiky.

Všechny etapy průběžně

Sledování čistoty zachyceného helia, jeho zkapalňování, skladování v Dewarových nádobách a sledování odparu.

Výsledky každé etapy budou shrnuty ve výzkumné zprávě, která bude předána do konce měsíce následujícího po skončení etapy.

Výzkumná zpráva za každé období bude obsahovat kompletní protokoly o plnění magnetů kapalným heliem včetně fyzikálních podmínek, množství kapalného helia doplněného do magnetu a množství plynného helia odchyceného v plynném stavu během plnění magnetů a vyčíslení ztrát helia během plnění. Na základě těchto protokolů a měření při zkapalňování helia u dodavatele výzkumná zpráva uvede

- Množství helia spotřebovaného při plnění magnetů

- Množství helia odchyceného v plynném stavu během plnění

- Množství helia odchyceného během běžného provozu

- Čistotu odchyceného plynného helia

- Množství helia zkapalněného

- Vyčíslení ztrát

Dále ve zprávě uvede možné příčiny ztrát a znečištění a navrhne opatření k omezení těchto ztrát a zvýšení čistoty odchyceného helia.

Ve zprávě za další období se účinnost navržených opatření zhodnotí a určí se další optimalizační krok.

Součástí závěrečné zprávy bude navíc kompletní doporučený protokol postupu při plnění magnetů různého typu včetně optimalizace intervalů plnění z hlediska logistiky.

CEITEC-MU v rámci projektu zabezpečí

- Seznámení pověřených pracovníků dodavatele s dokumentací a fyzickým provedením systému odchytu helia v NMR laboratořích CEITEC – MU.

- Přístup pracovníků dodavatele do NMR laboratoří MU a jejich seznámení s postupy používanými pracovníky MU.

- Dopravu plynného i kapalného helia do CEITEC – Masarykova univerzita.

V průběhu výzkumu povede dodavatel evidenci plynného i kapalného helia předaného mezi zadavatelem a dodavatelem a bude ji předkládat zadavateli 1 x měsíčně ke schválení.

Za poskytnuté služby zaplatí MU částku v souladu s ujednáním ve smlouvě účtovanou po skončení jednotlivých etap a předání výzkumné zprávy. Částka může být upravena dle skutečného množství zkapalněného helia dle kalkulace uvedené ve smlouvě.