## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Laparoskopické trenažéry pro LF MU 02/2016
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Laparoskopický trenažér |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| laparoskopický trenažér pro nácvik dovedností potřebných v laparoskopické operativě | ANO | vyplní dodavatel
| Laparoskopický trenažér se skládá z laparoskopického torza s vlastní digitální kamerou a zobrazovací jednotkou s LED monitorem | ANO | vyplní dodavatel
| Digitální kamera | ANO | vyplní dodavatel
| rozlišení | minimálně Full HD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| kamera je pohyblivá - lze během nácviku podle potřeby měnit úhel pohledu na operační pole. | ANO | vyplní dodavatel
| výstup | minimálně 2x HDMI, 1x propojení s LED monitorem, druhý pro připojení dalšího zobrazovacího zařízení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| LED světelný zdroj | ANO | vyplní dodavatel
| LED monitor | ANO | vyplní dodavatel
| rozlišení | minimálně Full HD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| úhlopříčka | minimálně 22" (palců) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| USB port pro komunukaci s PC | ANO | vyplní dodavatel
| Režimy nácviku | alespoň 2 režimy | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| základní režim - ovládání laparoskopických nástrojů pod přímou kontrolou zraku | ANO | vyplní dodavatel
| pokročilý režim - ovládání laparoskopických nástrojů pouze prostřednictvím obrazu na monitoru | ANO | vyplní dodavatel
| porty rozmístěné na klenbě trenažéru umožňující zavedení nástrojů z různých směrů včetně simulace single port technik(SILS) | ANO, minimálně 16 portů, z toho minimálně 4 pro single port laparoscopy | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| univerzální upevňovací systém, který umožní v operačním poli fixovat nejrůznější druhy cvičných objektů až po skutečný biologický materiál | ANO | vyplní dodavatel
| hra pro nácvik základního ovládání laparoskopických nástrojů součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| při tréninku se používají skutečné laparoskopické nástroje | ANO | vyplní dodavatel
| úchopové a preparační kleště, zakřivené | ANO, minimálně 3 ks součástí dodávky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| nůžky, zakřivené vlevo | ANO, minimálně 3 ks součástí dodávky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| laparoskopický jehelec typ V | ANO, minimálně 3 ks součástí dodávky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| přepravní tašky (sada) součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| stolek na laparoskopický trenažér součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| Software - součástí dodávky trenažéru bude plně kompatibilní software pro pořizování a editaci fotografií a videozáznamů ve Full HD | ANO, uchazeč uvede název softwaru a bližší popis a funkce softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky