Příloha 1:	Podrobná technická specifikace dodávky

1.	Kupující v zadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům:

Multiplexní analyzátor

Je požadováno zařízení pro multiplexní molekulární analýzy založené na tzv. xMAP technologii, tj. na principu průtokové buněčné fluorometrie a speciálně značených mikročástic. Zařízení bude využíváno k vědecko-výzkumným pracím a výuce studentů (včetně  postgraduálních).

Technické požadavky na přístroj:

- schopnost detekce fluorescenční emise povrchu xMAP mikročástic při 575 nm

- rozlišení v rozsahu 1 až 100 specifických xMAP mikročástic (průměr 5,6 µm) v 1 vzorku

- automatický sampling z 96-jamkových destiček, start z jakékoliv pozice destičky

- dávkovací objem vzorků v rozmezí min. od 20–200  µL

- nejméně dva lasery, jeden zelený (532 nm) a druhý červený (635 nm)

- nepřesnost nasání objemu vzorku ≤ ±5 %

- sortování xMAP mikročástic s přesností alespoň 80 %, neroztřídění xMAP mikročástic s nepřesností ≤ 2 %

- citlivost ≤ 1000 molekul phycoerythrinu v 1 mikročástici

- dynamický rozsah detekce > 3 dekády

- součástí přístroje musí být podavač destiček s příslušenstvím, systém na rozvod nosné/unášecí tekutiny, vč. nádoby na unášecí tekutinu a odpad

- součástí dodávky musí být též kalibrační a kontrolní kity mikročástic a nosná/unášecí tekutina v objemu alespoň 20 L

- přístroj musí umožňovat automatické odečtení fluorescence pozadí

- součástí dodávky musí být vakuový manifold na předpřípravné práce s mikrodestičkou, vč. vakuové pumpy

- analyzátor musí být plně kompatibilní s xMAP kity od předních výrobců

- software pro obsluhu a vyhodnocování dat

2.	Prodávající ke splnění závazků ze Smlouvy Kupujícímu dodá, nainstaluje, otestuje (včetně podání průkazu dosažení parametrů jednotlivých zařízení) a uvede do provozu minimálně následující zařízení:

Na toto místo doplní uchazeč výčet a podrobný popis všech konkrétních zařízení (včetně SW) nabízených uchazečem ke splnění závazků ze Smlouvy s uvedením typového označení dodávaných zařízen,a případných individuálních úprav typových zařízení provedených uchazečem ke splnění požadavků Zadavatele

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).

3.	Dodávka tvořená zařízeními dle bodu 2 bude mít následující technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti nad rámec požadavků uvedených v bodě 1 této přílohy:

Na toto místo doplní uchazeč výčet všech technických, jakostních, ekologických a funkčních vlastností nabízené dodávky, které jsou lepší než vlastnosti uvedené v bodě 1 této přílohy a jejichž dosažení uchazeč garantuje.

Příloha 2:	Kupní cena – položkový rozpočet

Na toto místo doplní uchazeč položkový rozpočet kupní ceny. Zadavatel doporučuje k jeho sestavení využít přiloženou předlohu.

Příloha 3:	Časový plán dodávky

Na toto místo doplní uchazeč návrh časového plánu přípravy a realizace dodávky ve dnech od podpisu Smlouvy, minimálně

- termín konzultace s uživatelem, je-li  konzultace pro definitivní konfiguraci dodávky potřebná

- termín zahájení prací na Stanovišti

- termín zahájení zkoušek zařízení

- termín předání a převzetí

Příloha 5:	Odhad nákladů na údržbu

Na toto místo doplní uchazeč kvalifikovaný odhad nákladů na údržbu nabízeného přístroje v období od skončení záruční doby do uplynutí 5 let od termínu předání a převzetí  v členění po věcných položkách a letech.