Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Mobilní digitální mikroskop s řídící jednotkou a příslušenstvím

# Popis využití zařízení

- Přístroj (digitální mikroskop) je určen pro detailní studium mikroreliéfu povrchů třídimenzionálních (3D) struktur 
s digitalizací obrazu, záznamem obrazu do souborů a možnostmi měření velikosti a tvaru mikrostruktur 
a následné vyhodnocení morfometrických parametrů 3-D struktur. Přístroj bude využit pro studium mechů, lišejníků, mikrobiologických krust a nárostových  společenstev v systému bio-geo interface.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 16 bitová kamera schopna záznamu obrazu až 50 snímků za vteřinu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kontrolér s Integrovaným monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 23" a min. rozlišením 1920x1080 s počtem 2000TV řádků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Komunikační software pro nainstalování na libovolný počet PC (multilicence) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stativ: Motorizovaný stojan přístroje v ose Z minimálně 45 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stativ: Rotační stojan přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stativ: Naklánění ramene s objektivem až do 90° s automatickým rozpoznáváním úhlu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Použití objektivu v ruce s kontaktním adaptérem minimálně do zvětšení 200x | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické rozpoznání připojení objektivu, rozpoznání zvětšení a typu objektivu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zobrazení výškové informace v pseudobarvách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah zvětšení objektivů min v rozsahu 0 - 1000x | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní vzdálenost objektivů je při rozsahu min 0-50x 90mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní vzdálenost objektivů je při rozsahu 20-1000x min 25mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Optika přístroje umožňující 3D zobrazení v rozsahu zvětšení min 20 - 1000x | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadavek na hloubku ostrosti optiky při zvětšení: 20x – 34mm, 200x – 0,44mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kontrolér pracující na Windows 7 s možností použití jako standardního PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce odstranění odlesku jedním kliknutím | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 3D porovnávání dvou snímků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (rychlost uzávěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| V rozsahu zvětšení 100x – 1000x možnost světlého, tmavého pole a mixovaného světla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Školení obsluhy přístroje min. 1x za 2 roky po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, 
že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).