## část č. 1 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU
část č. 1 VZ: Diagnosticko-endoskopický kamerový systém pro ORL a výuku
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na Diagnosticko-endoskopický kamerový systém pro ORL a výuku na soubor jako celek:
Diagnosticko-endoskopický kamerový systém pro ORL a výuku je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Videoendoskopický kamerový systém s nožním spínačem - set ( kamera, kamerová hlava, nožní spínač) 2) Rigidní otoskop 3) Coupler pro kamerovou hlavu 4) LED světelný zdroj - handpiece 5) Notebook se softwarem pro zpracování endoskopického obrazu 6) Externí monitor
Položka č. 1 Videoendoskopický kamerový systém s nožním spínačem - set ( kamera, kamerová hlava, nožní spínač) |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| kompletní videondoskopický kamerový set včetně hlavy kamery (kamerová jednotka a kamerová hlava s C-mount adaptérem) s nožním spínačem | ANO | vyplní dodavatel
| jednoduchá ovladatelnost a ergonomická a praktická konstrukce umožňující lehkou a přesnou manipulaci | ANO | vyplní dodavatel
| kamerový systém a kamera vhodná pro LED světelné zdroje | ANO | vyplní dodavatel
| Kamera | min. 1 čipová s rozlišením full HD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| technologie čipu | CMOS, CCD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlíšení kamery | min. ve dvou rozlišeních 1280x960pix a 1920x1080, minimálně 45fps | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Foto a video záznamy pomocí nožního spínače | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost vytváření fotografií během nahrávání videa | ANO | vyplní dodavatel
| Filtry | min. 3 filtry využitelné v oblasti ORL | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Softwarový antimoiré filtr pro fibroskopii | ANO | vyplní dodavatel
| užívatelské přesety | minimálně 6 uživatelských přesetů pro nastavení jednotlivých možných úkonů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| hmotnost kamerové hlavy | maximálně 100 gramů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujíchc tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 2 Rigidní otoskop |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Rigidní otoskop | ANO | vyplní dodavatel
| autoklavovatelný při 134°C | ANO | vyplní dodavatel
| Průměr otoskopu 4mm | ANO | vyplní dodavatel
| Délka otoskopu | v rozmezí 50 mm až 55 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Úhel pohledu otoskopu 0° | ANO | vyplní dodavatel
| prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujíchc tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 3 Coupler pro kamerovou hlavu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Coupler plně kompatibilní s kamerovou hlavou | ANO | vyplní dodavatel
| uchycení C-mount | ANO | vyplní dodavatel
| ohnisko | f=25mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujíchc tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 4 LED světelný zdroj - handpiece |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Tyčinkovitý světelný zdroj kompatibilní s otoskopem | ANO | vyplní dodavatel
| Zdroj světla LED kontinuální | ANO | vyplní dodavatel
| Teplota světla | hodnota v rozsahu 5 200°K až 5 800°K | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Intenzita světla | min. 2000 lumenů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Životnost LED žárovky | minimálně 30 000 hodin | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| světelný zdroj na dobíjecí baterii | ANO | vyplní dodavatel
| Výdrž baterie | min. 1 hodina | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Dokovací stanice pro světelný zdroj | ANO | vyplní dodavatel
| prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujíchc tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 5 Notebook se softwarem pro zpracování endoskopického obrazu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Notebook | ANO, součástí dodávky, dodavatel uvede přesný název modelu a výrobce a bližší technickou specifikaci Notebooku | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| úhlopříčka | minimálně 13" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Antireflexní display | ANO | vyplní dodavatel
| Výdrž baterie | min. 2 hod | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Software pro zpracování endoskopického obrazu | ANO, dodavatel uvede přesný název softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Software pro endoskopii, komplexní vyhodnocení a postprocesing endoskopie | ANO | vyplní dodavatel
| Archivace pacientů s kompletní anamnézou | ANO | vyplní dodavatel
| Slow motion | minimálně 3 rychlosti | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost exportů výsledné zprávy i s vybranou obrazovou dokumentací | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost otevření audiogramu a archivace do karty pacienta pro názornou ukázku souvislostí | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Externí monitor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Externí monitor zobrazující diagnostické pole stejně jako na notebooku | ANO | vyplní dodavatel
| úhlopříčka | minimálně 32" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Nastavitelný jas obrazovky | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 2 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU
část č. 2 VZ: Full HD medicínské záznamové zařízení
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Full HD medicínské záznamové zařízení |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Full HD medicínské záznamové zařízení | ANO | vyplní dodavatel
| Pořizování fotografií | ANO | vyplní dodavatel
| Pořizováni videozáznamu | ANO | vyplní dodavatel
| Záznam na vestavěný disk | velikost disku min. 1 TB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Záznam na USB úložiště | ANO | vyplní dodavatel
| Formát fotografií | JPG, TIFF nebo JPG s následným převedením do formátu TIFF | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Formát videa | H.264/MPEG-4 (1080p/i, 720p, NTSC, PAL) | vyplní dodavatel
| Video vstupy | DVI, HD SDI, S-Video, kompozitní | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| USB vstupy | min. 1x na předním panelu, min. 1x v zadní části zařízení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výstupy | minimálně 1x DVI | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| LCD displej pro nastavení parametrů | ANO | vyplní dodavatel
| Ovládací tlačítka pro záznam fotek a videa | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost připojení ovládacích prvků | nožní pedál, klávesnice | vyplní dodavatel
| Flash disk | min. kapacita 16 GB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujíchc tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky