## část č. 1 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Stomatologické operační mikroskopy pro LF MU
část č. 1 VZ Stomatologický operační mikroskop
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Stomatologický operační mikroskop |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stomatologický operační mikroskop mobilní na pojízdném stojanu | ANO | vyplní dodavatel
| Volitelné zvětšení: Ruční APO chromatické | ANO, možnost výběru alespoň z pěti úrovní zvětšení | vyplní dodavatel
| Binokulár: Plně flexibilní s širokým rozsahem pohybu | ANO | vyplní dodavatel
Objektiv
| Pevná ohnisková vzdálenost f-100mm a f-400mm | ANO | vyplní dodavatel
| s možností jemného doostření | minimálně v rozsahu 200 - 300 mm | vyplní dodavatel - uvede konkrétní hodnoty
| Krytka proti oděru | ANO | vyplní dodavatel
Osvětlení
| LED diodové osvětlení, bez UV a IR, regulovatelné, | ANO | vyplní dodavatel
| umístěné v hlavici mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel
| intenzita osvětlení | minimálně 80 000 luxů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| režim práce s kompozity | ANO | vyplní dodavatel
| průměrná životnost | minimálně 60 000 hodin | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| dvojitý paprsek osvětlení -systém křížového osvětlení (zamezení zastínění zorného pole nástrojem) | ANO | vyplní dodavatel
| regulace osvětlení na hlavě mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel
Kamera a fotoaparát
| integrovaná full HD kamera | ANO, min. rozlišení 1080x720p | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rozlišení fotoaparátu | min. 10 megapixelů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Dálkové ovládání | ANO | vyplní dodavatel
| úložiště na SD kartu | ANO | vyplní dodavatel
| USB připojení (výstup) | ANO | vyplní dodavatel
Další požadavky
| Hlavice se sterilizovatelnými rukojeťmi | ANO | vyplní dodavatel
| Stojan: Pojízdný, Podlahový | ANO | vyplní dodavatel
| Maximální rozšíření (délka rozloženého ramene) přístroje | do 1785 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rameno mikroskopu uzamykatelné ve složené poloze | ANO | vyplní dodavatel
| prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
| Registrace přístroje jako zdravotnického prostředku na SUKL | ANO, účastník uvede registrační číslo, případně doloží kopii dokladu o provedené registraci nebo kopii podané žádosti o registraci účastní doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 2 VZ
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Stomatologické operační mikroskopy pro LF MU
část č. 2 VZ Integrovaná kamera ke stomatologickému operačnímu mikroskopu
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Integrovaná kamera ke stomatologickému operačnímu mikroskopu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| požadovaná Integrovaná kamera musí být plně kompatibilní ke stávajícímu stomatologickému operačnímu mikroskopu LEICA M320 | ANO | vyplní dodavatel
| integrovaná Full HD kamera | ANO, minimální rozlišení 1080x720p | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rozlišení fotoaparátu | min. 10 megapixelů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Způsob záznamu dat a transfer dat | minimálně: - záznam na SD kartu - transfer dat přes USB kabel | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky