## Technicke_podminky
Technické podmínky Mikroskopy pro Ceitec MU - část 1 Spectral Imaging Confocal Laser Scanning Microscope Systém
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem dodávky je dodání Spectral Imaging Confocal Laser Scanning Microscope System (1 ks) s příslušenstvím, který bude využit pro kvantifikaci a lokalizaci fluorescenčního signálu v živých i fixovaných buňkách. Cílem je pořízení přístroje pro kvantitativní spektrální měření fluorescenčního signálu v čase. Přístroj bude provozován v core facility. Mimo experimenty na fixovaných buňkách bude přístroj využíván pro live cell imaging experimenty. Pro tyto bude na přístroji kontrola prostředí (teplota, CO2 a 02 ), korekce polohy preparátu a objektiv s korekcí na vodní prostředí.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota (hodnotou "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.) | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod.)
Mikroskop
plně motorizovaný invertovaný mikroskop s kontrolou teploty, CO2 a 02 včetně velmi přesného motorizovaného skenovacího stolku s piezzo posunem v ose Z a kontroly výšky preparátu nad objektivem za pomocí měření odrazu od krycího skla signálem nezavislým na excitačním signálu a motorizovaným kondenzorem. | ano | Vyplní dodavatel
parametry skenovaciho stolku: nejmenší krok alespoň 0.1 µm | ano | Vyplní dodavatel
parametry skenovaciho stolku: opakovatelnost +/- 1 µm | ano | Vyplní dodavatel
parametry skenovaciho stolku: přesnost +/- 5 µm | ano | Vyplní dodavatel
plne motorizovaný karusel pro 6 objektivů | ano | Vyplní dodavatel
objektiv 5x s dlouhou pracovní vzdáleností min. 5 mm, bez imerze | NA ≥ 0.16 | Vyplní dodavatel
objektiv 10x s dlouhou pracovní vzdáleností min. 2 mm, bez imerze | NA ≥ 0.4 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 20 -25x, s vodní a olejovou imerzí a numerickou aperturou (NA) alespoň 0.8 nebo větší včetně Nomarského interferenčního kontrastu (DIC) | NA ≥ 0.8 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 40x s vodní imerzí a numerickou aperturou (NA) alespoň 1.2 nebo větší včetně Nomarského interferenčního kontrastu (DIC) | NA ≥ 1.2 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 60 - 63x s vodní imerzí a numerickou aperturou (NA) alespoň 1.2 nebo větší včetně Nomarského interferenčního kontrastu (DIC) | NA ≥ 1.2 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 60 - 63x s olejovou imerzí pro konfokální zobrazení s numerickou aperturou (NA) 1.4 včetně Nomarského interferenčního kontrastu (DIC) | NA ≥ 1.4 | Vyplní dodavatel
objektiv se zvětšením 100x s olejovou imerzí pro konfokální zobrazení s numerickou aperturou (NA) 1.45 včetně Nomarského interferenčního kontrastu (DIC) | NA ≥ 1.45 | Vyplní dodavatel
mikroskop musí být vybaven externím fluorescenčním excitačním zdrojem a jednopásmovými filtry umožňujícími detekci standardních fluorescenčních barviv (DAPI, GFP, mCherry, Cy5, CFP, YFP). | ano | Vyplní dodavatel
Kondensor musí být schopen automatické a softwarově ovládané změny DIC prismy při změně objektivu | ano | Vyplní dodavatel
inserty na stolek mikroskopu umoznující pozorování fixovaných preparátů (podložní sklo), LabTec kultivační nádoby, petriho misky 35 mm a 60 mm a vícejamkové destičky | ano | Vyplní dodavatel
Konfokální jednotka
zařízení pro rozklad emitovaného světla na jednotlivé části spektra mřížkou, nebo optickým hranolem. | ano | Vyplní dodavatel
detekce emitovaného světla minimálně v rozsahu viditelného spektra (380-750 nm) nebo větším | ano | Vyplní dodavatel
16 bitový obrazový výstup | ano | Vyplní dodavatel
konfokální detektor s QY minimálně 45% při vlnové délce 500 nm umožňující nezávislé paralelní snímání fluorescenčního signálu v různých vlnových délkách | počet současně detekovaných kanálů s vyšším QY ≥ 3 | Vyplní dodavatel
nejméně jeden detektor s QY minimálně 45% při vlnové délce 500 nm musí umožňovat snímání s laterálním rozlišením 140 nm. Detektor musí obsahovat sestavu jedno a vícepásmových emisních filtrů pro detekci těchto fluorochromů: DAPI, CFP, GFP, YFP, mCherry, Cy5. Zařízení musí umožňovat rychlé skenování s fyzickým rozlišením dosahujícím 180 nm laterálně s frekvencí získání obrazu až 19 snímků/s ve formátu 512 x 512. | ano | Vyplní dodavatel
nejméně jeden konfokální detektor s QY minimálně 45% při vlnové délce 500 nm musí být rozdělený na více než 5 segmentů a musí umožňovat nasnímat celé spektrum současně (paralelní spektrální snímání) | ano | Vyplní dodavatel
PMT (Photomultiplier tube) detektory | počet detektorů ≥ 2 | Vyplní dodavatel
PMT detektor pro detekci procházejícího světla umožňující snímat a zobrazovat v režimu DIC paralelně se snímaním fluorescenčního signálu | 1
volně nastavitelná velikost konfokální štěrbiny (pinhole) | ano | Vyplní dodavatel
volně nastavitelná rotace skenovaného pole kolem optické osy - 360 stupňů | ano | Vyplní dodavatel
zařízení musí umožňovat současnou detekci CFP, YFP, mCherry detektory s QY minimálně 45% | ano | Vyplní dodavatel
Laserové excitační zdroje
pevnolátkový 405 nm laser s výkonem minimálně 30 mW pro excitaci v UV oblasti | ano | Vyplní dodavatel
Výkonný vícečarový laser s výkonem minimálně 35 mW postačujícím pro excitaci a vysvícení (bleaching) běžných fluoroforů ve fixovaném a živém buněčném materiálu a laserovými čarami 458, 488 a 514 nm. | ano | Vyplní dodavatel
pevnolátkový 561 nm laser, s výkonem minimálně 20 mW postačujícím pro excitaci a vysvícení (bleaching) běžných fluoroforů ve fixovaném a živém buněčném materiálu | ano | Vyplní dodavatel
594 nm laser s výkonem minimálně 2 mW pro excitaci mCherry. | ano | Vyplní dodavatel
633 nm laser s výkonem minimálně 5 mW pro excitaci Alexa647 | ano | Vyplní dodavatel
U všech laserových zdrojů kolísaní excitačního signálu max do 5% za hodinu v obou směrech (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotou na vzorku se stabilnim signalem 5%), stabilita signálu v dlouhodobých experimentech maximálně do 20% za 24 h (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotou na vzorku se stabilnim signalem 20%). Tato vlastnost bude také předmětem ověření během instalace a předání dlouhodobým experimentem. | ano | Vyplní dodavatel
Řídící PC se softwarem
PC s výkonem postačujícím pro obsluhu zařízení při dlohodobých experimentech v maximálních rychlostech snímání , paměť RAM optimalizovaná pro nejrychlejší dlouhodobé snímání umožněné mikroskopem, úložný prostor alespoň 1 TB, alespoň 3 x USB 3.0, monitor umožňující zobrazení ve vysokém rozlišení s úhlopříčkou alespoň 30 palců (30´´), 64 bitový operační systém. | ano | Vyplní dodavatel
Software a konfigurace konfokálního mikroskopu musí umožňovat skenování, průměrování a akumulaci signálu buď po čárách, nebo rámečcích s možností volby nastavení, získávání obrázků v různých kombinacích os x, y a z, získávání obrázků v několika rovinách v ose z (z-stacků) a časových sérií a to ve všech kombinacích, lokalizovat vysvícení do definované oblasti zorného pole, snímat paralelně (ve stejném čase) alespoň 5 fluorescenčních kanálů a k tomu procházející světlo včetně režimu DIC s možností sekvenčního snímání jednotlivých kanálů. Software musí umožňovat spektrální unmixing a 3D rekonstrukci obrazu snímaného preparátu a jeho různé projekce. Dále časosběrné snímání na několika nezávislých pozicích v preparátu, na kterých musí umožňovat získat obrázky v Z (z - stacks) s nezávislým zadáním x/y/z koordinát na každé pozici. V takto nastaveném časosběrném snímání musí být umožněno požít autofocus s detekcí maximální fluorescence v ose Z a následnou automatickou korekcí polohy v Z. Dodaný software musí umožňovat při časosběrném snímání nezávislé zadávání pozic v XYZ pro časosběrné snímání a jejich nezávislé sledování po neomezenou dobu s tím, že je každá pozice zvlášť korigována v XYZ v každém časovém bodě experimentu po celou dobu trvání experimentu. Software musí mít přednastaveny rozměry obvyklých kultivačních nádob pro tkáňové kultury včetně standardních vícejamkových destiček a musí umožňovat zadávat automatizované úkoly na nezávislých pozicích (jamkách). Software musí umožňovat získání a zpracování dat pro metody fotoaktivace, FRAP (fluorescence recovery after photobleaching), FRET, kolokalizace, měřění vzdálenosti na osách XYZ. Software také musí umožnit definovat při nižším zvětšení oblast zájmu, která bude následně automaticky nasnímána při zvoleném (větším) zvětšení a jednotlivé obrázky zorných polí použitého objektivu tvořící oblast zájmu budou automaticky spojeny do jednoho výsledného obrazu - dlaždicové snímání. Software musí obsahovat modul na získání PSF a následné dekonvoluce. | ano | Vyplní dodavatel
nezávislá softwarová licence umožňující manipulace a úpravu dat mimo počítač obsluhující mikroskop obsahující veškeré funkcionality softwarového balíku ovládající mikroskop | ano
Antivibrační stůl
Mikroskop musí být vybaven aktivním antivibračním stolem s kompresorem s minimální hlučností, výška pracovní desky stolu musí být maximálně 85 cm nad podlahou místnosti, konstrukce stolu musí umožnit práci v sedě bez překážek v prostoru nohou pracovníka sedícího u mikroskopu. Stůl musí mít po stranách mikroskopu umístěné stabilní desky izolované od antivibračního systému mikroskopu. | Velikost min. 1200 x 900 mm | Vyplní dodavatel
Box pro kontrolu prostředí vzorků pro konfokální mikroskop součástí dodávky
Systém umožňující kontrolu parametrů prostředí vzorků, tedy teploty v rozsahu alespoň teploty okolí až 42°C s přesností ± 1°C, CO2 alespoň v rozsahu koncentrace okolí až 10% a O2 alespoň v rozsahu koncentrace okolí až 5% v celém objemu inkubátoru. Zařízení musí být schopné tyto parametry měřit a zaznamenávat v průběhu času. Systém musí být dostatečně efektivní pro zajištění živostnosti běžných kultivovaných buněk po dobu alespoň 5 dnů. Tato vlastnost bude také předmětem ověření během instalace a předání. Inkubace musí být umožněna pro podložní skla, LabTec kultivační nádoby, petriho misky 35 mm a 60 mm a vícejamkové destičky | ano | Vyplní dodavatel
Požadovaná záruka na celý systém včetně světlovodičů, detektorů a laserových zdrojů je 48 měsíců | ano | Vyplní dodavatel
Pracovní stanice pro manipulaci a úpravu dat
Pracovní stanice s vícejádrovým procesorem, alespoň 32 GB RAM DDR3, grafický procesor s alespoň 2 GB videopaměti, flashové úložiště alespoň 512 GB, alespoň 4x výstup USB 3, alespoň 2x výstup s datovým tokem alespoň 10 Gbit/s v každém směru, port Ethernet 1 Gb, operační systém unixového typu umožňující nezávislou kontrolu provozovaných aplikací, grafický monitor o minimálních parametrech: 27 palců nebo více, rozlišení 5120 × 2880 nebo více, IPS panel | ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky profesionální grafický monitor o minimálních parametrech: 32 palců a více, rozlišení 3840x2160 nebo více, IPS panel, jas 1000:1, HDMI port, DisplayPort, miniDisplayPort, USB Hub | ano | Vyplní dodavatel
záruka na pracovní stanici minimálně 24 měsíců | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího
Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji, podepsat a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu!