DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 29.6.2017

Č.j.  MU-ZAK/62581/2017/529894/LF-8

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU“ (dále také „VZ“).

Dne 26.6.2017 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- Položka č.1. část 1 VZ

Zadavatel požaduje minimálně 10 uživatelských presetů pro nastavení jednotlivých  možných úkonů. Bude zadavatel akceptovat 6 uživatelských presetů?

2)        Položka č.1.  část 1 VZ

Zadavatel požaduje hmotnost kamerové hlavy maximálně 90g.  Bude zadavatel akceptovat kamerovou hlavu s hmotností 100g?

3)        Položka č.1.  část 1 VZ

Zadavatel požaduje kamerový systém se 4 filtry – zelený, žlutý, fialový a laser barier.

Bude zadavatel akceptovat dodání kamery se 3 fitry využitelnými v oblasti ORL?

4)        Položka č. 6.  část 1 VZ

Zadavatel požaduje dodání externího monitoru s certifikátem prokazujícím, že se jedná o zdravotnický prostředek. Bude zadavatel souhlasit s nabídkou standardního monitoru případně PC All in One?  Monitor s certifikátem zdravotnického prostředku výrazně zvyšuje cenové náklady zakázky a pokud se jedná o systém pro výuku, není certifikát potřeba.

Zadavatel dává tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se a zadávacími podmínkami rozhodl odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky následujícím způsobem:

- Dotaz č. 1 (Pro část č. 1 VZ):

Zadavatel požaduje minimálně 10 uživatelských presetů pro nastavení jednotlivých možných úkonů. Bude zadavatel akceptovat 6 uživatelských presetů?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek pro část č.1 této veřejné zakázky upravit požadavek na množství presetů. Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:

| užívatelské přesety | minimálně 6 uživatelských přesetů pro nastavení jednotlivých možných úkonů |
| --- | --- |

- Dotaz č. 2 (Pro část č. 1 VZ):

Zadavatel požaduje hmotnost kamerové hlavy maximálně 90g.  Bude zadavatel akceptovat kamerovou hlavu s hmotností 100g?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek pro část č.1této veřejné zakázky upravit požadavek na max. hmotnost kamerové hlavy. Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:

| hmotnost kamerové hlavy | maximálně 100 gramů |
| --- | --- |

- Dotaz č. 3 (Pro část č. 1 VZ):

Zadavatel požaduje kamerový systém se 4 filtry – zelený, žlutý, fialový a laser barier. Bude zadavatel akceptovat dodání kamery se 3 fitry využitelnými v oblasti ORL?.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel se po zvážení výše uvedené žádosti (jednotlivých dotazů) o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek pro část č.1 této veřejné zakázky upravit počet a určení filtrů. Zadavatel v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčený požadavek následujícím způsobem:

| Filtry | min. 3 filtry využitelné v oblasti ORL |
| --- | --- |

- Položka č.6.  část 1 VZ

Zadavatel požaduje dodání externího monitoru s certifikátem prokazujícím, že se jedná o zdravotnický prostředek. Bude zadavatel souhlasit s nabídkou standardního monitoru případně PC All in One?  Monitor s certifikátem zdravotnického prostředku výrazně zvyšuje cenové náklady zakázky a pokud se jedná o systém pro výuku, není certifikát potřeba.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 1 této VZ -  Položka č. 6: Externí monitor. Požadavek na dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce i prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě) prohlášení o shodě, zadavatel již nepožaduje, neboť se bude jednat o notebook pouze pro výuku.

- Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Dodavatel pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 3.7.2017 do 13:00 hod. se prodlužuje do 11.7.2017 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 11.7.2017 v 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu

Mgr. Olga Korvasová

manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“