Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Skříňový kultivátor - 2 kusy (typ A a typ B)

# Popis využití zařízení

- Přístroj je konstruován pro kultivaci rostlin, řas a sinic v prostředí s řízenou teplotou vzduchu a ozářeností.  Přístroj je uzpůsoben a má uživatelské nastavení kultivační teploty, její změny během denního/týdenního kultivačního cyklu. Přístroj umožňuje uživatelsky nastavit kultivační ozářenost a měnit její hodnotu během denního/týdenního kultivačního cyklu. V projektu bude přístroj využit pro kultivaci rostlin, řas a sinic z polárních 
a alpinských oblastí, a to ve formě kultur pěstovaných na agarech a v kapalných mediích.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

Skříňový kultivátor A:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vnější rozměry (minimální): 90x50x60 cm (výška*šířka*hloubka) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější rozměry (maximální): neom.x60x70 cm (výška*šířka*hloubka) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní kultivační prostor (objem): minimálně 120 litrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet kultivačních polic: minimálně 3 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost zařízení: do 80 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vstupní napětí: 220-230 V | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je uvnitř kultivačního prostoru vybaven zdrojem světla, a to panelem (panely) obsahující sadu světlo-emitujících diod (LED): Světelný zdroj obsahuje bílé (studené) LED a zároveň vzdálené červené (FR-LED) diody | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj obsahuje teplotní regulaci a ventilaci vnitřního kultivačního prostoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řízená (nastavitelná) regulace teploty min v rozmezí od 10°C do 40°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální displej zobrazující aktuální teplotu uvnitř kultivačního prostoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje programování denního chodu radiačního pole (zdroje světla) v průběhu denního kultivačního cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Úroveň světla (ozářenosti) poskytované zdroji záření je dynamicky programovatelná min v rozsahu 30 až 1400 mikromolů m-2 s-1 fotosynteticky aktivní radiace (PAR) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí přístroje jsou i třepačky (minimálně 4 ks) a zařízení umožňující fixaci kultivačních nádob. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Skříňový kultivátor B:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vnější rozměry (minimální): 90x50x60 cm (výška*šířka*hloubka) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější rozměry (maximální): neom.x60x70 cm (výška*šířka*hloubka) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní kultivační prostor (objem): minimálně 120 litrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet kultivačních polic: minimálně 3 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost zařízení: do 80 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vstupní napětí: 220-230 V | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj je uvnitř kultivačního prostoru vybaven zdrojem světla, a to panelem (panely) obsahující sadu světlo-emitujících diod (LED): Světelný zdroj obsahuje červené-zelené-modré diody (R-G-B LED) a zároveň vzdálené červené (FR-LED) diody | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj obsahuje teplotní regulaci a ventilaci vnitřního kultivačního prostoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řízená (nastavitelná) regulace teploty min v rozmezí od 10°C do 40°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální displej zobrazující aktuální teplotu uvnitř kultivačního prostoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje programování denního chodu radiačního pole (zdroje světla) v průběhu denního kultivačního cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Úroveň světla (ozářenosti) poskytované zdroji záření je dynamicky programovatelná min v rozsahu 30 až 1400 mikromolů m-2 s-1 fotosynteticky aktivní radiace (PAR) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí přístroje jsou i třepačky (minimálně 4 ks) a zařízení umožňující fixaci kultivačních nádob. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).