Příloha 1 smlouvy:	Technická specifikace dodávky (Technické podmínky)

Laserový granulometr

# Popis využití zařízení:

Přístroj je určen na analýzu velikosti částic resp. distribuce velikostí částic za pomoci světelné difrakce.

Dodávka, která je předmětem nabídky/smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky zadavatele:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Měření za mokra | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Princip měření - laserová difrakce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min měřící rozsah: 0.04 – 2500 mikrometrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení přístroje: min 100 tříd velikostí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba měření vzorku – max. 1 min | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Opakovatelnost výsledků ± 1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost < 3% mediánu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení: 240 V/50 Hz, jednofázové | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software pro měření a statistické a grafické zpracování výsledků v češtině | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je videokamera s mikroskopem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je spotřební materiál a doporučené náhradní díly pro první rok použití | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Okamžitá možnost měření přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).