Technická specifikace:

Kvantitativní PCR

Popis přístroje a jeho využití

PCR cykler je přístroj sloužící k multiplikaci DNA s cílem analýzy kvantity nukleových kyselin a detekce mutací (high resolution melt - HRM) na principu real-time qPCR. Zařízení bude využíváno pro výzkumné účely (nikoliv rutinní analýzy) a požadujeme proto široké možnosti uživatelských nastavení. Požadujeme kompletní řešení, které umožní analýzy v 96-ti jamkové destičce s možností rozšířitelnosti na 384-jamkový formát. Dodaný přístroj musí být 
z pohledu používání reagencií pro PCR (tzv. master mixy) otevřený a rychlost reakcí nesmí být vázána na speciální typ (bio)chemikálií od jednoho dodavatele. Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužívané a zcela funkční zařízení. Dodání repasovaného nebo používaného demo instrumentu není možné

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Otevřený systém nevyžadující výhradní používání spotřebního materiálu dodavatele | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Real-time qPCR pro kvantifikaci DNA | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| High resolution melt (HRM) analýza pro detekci mutací | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální kapacita 96 vzorků v jednom běhu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Analýzy v 96-jamkových PCR destičkách | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analýzy v 8-jamkových PCR stripech | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje rozšíření pro analýzy ve formátu 384 vzorků v jednom běhu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem jednotlivých reakcí minimálně v rozsahu od 10 do 100 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Excitační zdroj na bázi LED | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém optické detekce bez pohyblivých skenovacích elementů umožňující snímání fluorescenčního signálu v HRM analýze současně ze všech probíhajících reakcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 5 excitačních a minimálně 6 emisních filtrů pro detekci širokého spektra fluorescenčních barviček užívaných v qPCR | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj umožňuje multiplexování - minimálně pentaplex, tj. současné detekování minimálně pěti různých fluorescenčních signálů v jedné reakci | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj musí umožnit nastavení kombinací excitačních a emisních filtrů pro detekci minimálně těchto šesti fluorescenčních barev užívaných v qPCR analýze - FAM, SYBRGreen, LC Green, Eva Green, VIC/HEX/JOE, Cy5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj nevyžaduje provádění kalibrací na nové barvičky při změnách užívaných fluorescenčních barev - pro všechny aplikace včetně HRM analýzy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je notebook se softwarovým vybavením umožňujícím obsluhu přístroje a vyhodnocování získaných dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je softwarové řešení pro kvantifikaci DNA analýzu real-time qPCR | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je softwarové řešení pro analýzu křivek tání v HRM analýze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 7 licencí vyhodnocovacího softwaru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Bezplatná aktualizace softwaru po dobu 4 let od dodání zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodaný software umožňuje hodnocení genové exprese pomocí relativní kvantifikace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dodaný software umožňuje absolutní kvantifikaci na základě standardní křivky s možností křivku externě uložit a následně importovat | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dodaný software umožňuje hodnotit data získaná z analýz end-point genotypování | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dodaný software umožňuje hodnotit data z analýz melt-curve genotypování získaná s využitím hybridizačních sond | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.