## Základní iformace
Příloha č. 1 - Technicka specifikace laminárnich a PCR boxů
Část dodávky | Kontaktní osoba kupujícího | E-mailová adresa pro zaslání elektronické fakutry | Místo pro odevzdání | Zdroj financování | Množství | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena vcelkem v Kč bez DPH
1. | Mgr. Pavel Plevka, Ph.D., Výzkumná skupina Pavla Plevky - vedoucí pracoviště, tel.: +420 549 49 7756, e-mail: pavel.plevka@ceitec.muni.cz | iveta.haringova@ceitec.muni.cz | A35, 1SO39a, 1S039b | -- | 2 |  | 0
2. | doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., Centrální laboratoř Nanobiotechnologie - vedoucí pracoviště, tel.: +420 549 49 7010, e-mail: skladal@sci.muni.cz, | kamila.kotouckova@ceitec.muni.cz | A35 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, název: CIISB4HEALTH, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 | 1 |  | 0
3. | MVDr. Boris Tichý, Ph.D., Centrální laboratoř Genomika - vedoucí pracoviště, tel.: +420 549 49 8317, e-mail: Tichy.Boris@fnbrno.cz | kamila.kotouckova@ceitec.muni.cz | A35 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, název: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818 | 1 |  | 0
4. | Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat., Výzkumná skupina Michala Šmídy - vedoucí pracoviště, tel.: +420 549 49 6695, e-mail: michal.smida@ceitec.muni.cz | molmed.objednavky@ceitec.muni.cz | A35 | -- | 1 |  | 0
| Mgr. Pavel Plevka, Ph.D., Výzkumná skupina Pavla Plevky - vedoucí pracoviště, tel.: +420 549 49 7756, e-mail: pavel.plevka@ceitec.muni.cz | iveta.haringova@ceitec.muni.cz | A35, 1SO39a, 1S039b | -- | 1 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## 1. část dodávky
1. část dodávky
Typové označení přístroje
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Biohazard box třída II dle EN 12469 | ano
Šířka pracovní plochy | Min. 175 cm
Vnější šířka | Max. 199 cm
Vnější hloubka | Max. 80 cm
Hloubka pracovní plochy | Min. 55 cm
Podstavec | ano
Filtrace vzduchu HEPA filtry třídy H14 dle EN 1822 nebo lepší | ano
Zabudovaná UV lampa s časovačem včetně náhradní trubice | ano
El. zásuvka v pracovním prostoru boxu | 2ks
Vstup pro plyn s bezpečnostním ventilem pro připojení kahanu, ventil automaticky uzavře přívod plynu při vypnutí boxu | ano
Vakuový ventil | 1ks
Celonerezová bezešvá pracovní plocha s prolisem zadržujícím případně rozlité tekutiny | ano
Zešikmená přední stěna | ano
Elektrický posun čelního skla, ovládání pouze jedním tlačítkem, ovládání viditelné a dosažitelné z polohy sedícího uživatele (při výšce uživatele cca 170 cm) | ano
Možnost uživatelsky jednoduchého (bez nutnosti použití nástrojů) odklopení čelního skla/přední stěny směrem nahoru před box pro snadné čištění pracovního prostroru včetně celé vnitřní plochy čelního skla | ano
Možnost naklopení přístroje o 90° na boční stranu z důvodu stěhování | ano
Vnitřní pracovní osvětlení | ano
Dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy | ano
Nerezové stěny (vnitřní) boční a zadní beze spár | ano
Řízení mikroprocesorem s bezpečnostními alarmy | ano
Prefiltr prachových částic třídy G3 dle EN 779 v prostoru pod pracovní deskou instalovaný výrobcem boxu | ano
Hlučnost boxu v provozu menší než | 50 dB
Provedení validace 2x během záruční doby na výzvu uživatele (v ceně dodávky) | ano

## 2. část dodávky
2. část dodávky
Typové označení přístroje
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Biohazard box třída II dle EN 12469 | ano
Šířka pracovní plochy | Min. 80 cm
Vnější šířka | Max. 120 cm
Hloubka pracovní plochy | Min. 55 cm
Vnější hloubka | Max. 80 cm
Podstavec, odnímatelný | ano
Filtrace vzduchu HEPA filtry třídy H14 dle EN 1822 nebo lepší | ano
Zabudovaná UV lampa s časovačem | ano
El. zásuvka v pracovním prostoru | ano
Vstup pro plyn s bezpečnostním ventilem pro připojení kahanu | ano
Celonerezová bezešvá pracovní plocha s prolisem zadržujícím případně rozlité tekutiny | ano
Zešikmená přední stěna | ano
Manuální posun čelního skla | ano
Možnost uživatelsky jednoduchého (bez nutnosti použití nástrojů) odklopení čelního skla/přední stěny směrem nahoru před box pro snadné čištění pracovního prostroru včetně celé vnitřní plochy čelního skla | ano
Vnitřní pracovní osvětlení | ano
Dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy | ano
Nerezová zadní stěna vnitřní | ano
Prosklené boční stěny | ano
Řízení mikroprocesorem s bezpečnostními alarmy | ano
Provedení validace 2x během záruční doby na výzvu uživatele (v ceně dodávky) | ano

## 3. část dodávky
3. část dodávky
Typové označení přístroje
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Biohazard box třída II dle EN 12469 | ano
Šířka pracovní plochy | Min. 120 cm
Vnější šířka | Max. 140 cm
Hloubka pracovní plochy | Min. 55 cm
Vnější hloubka | Max. 80 cm
Podstavec, odnímatelný | ano
Filtrace vzduchu HEPA filtry třídy H14 dle EN 1822 nebo lepší | ano
Zabudovaná UV lampa s časovačem | ano
El. zásuvka v pracovním prostoru | ano
Vstup pro plyn s bezpečnostním ventilem pro připojení kahanu | ano
Celonerezová bezešvá pracovní plocha s prolisem zadržujícím případně rozlité tekutiny | ano
Zešikmená přední stěna | ano
Manuální posun čelního skla | ano
Možnost uživatelsky jednoduchého (bez nutnosti použití nástrojů) odklopení čelního skla/přední stěny směrem nahoru před box pro snadné čištění pracovního prostroru včetně celé vnitřní plochy čelního skla | ano
Vnitřní pracovní osvětlení | ano
Dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy | ano
Nerezová zadní stěna vnitřní | ano
Prosklené boční stěny | ano
Řízení mikroprocesorem s bezpečnostními alarmy | ano
Provedení validace 2x během záruční doby na výzvu uživatele (v ceně dodávky) | ano
Vakuová odsávačka včetně vakuové pumpy s min. 4 litrovou nádobou (odolnou podtlaku) a propojovacími hadičkami (pro každý box) | ano

## 4. část dodávky
4. část dodávky
Typové označení přístroje
Základní požadavky zadavatele
DNA/RNA UV box určený pro manipulaci s DNA/RNA poskytující ochranu proti kontaminaci.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
minimální rozměry pracovní pochy boxu | šířka 650 mm x hloubka 450 mm
maximální vnější rozměry boxu | šířka 750 mm x hloubka 600 mm x výška 600 mm
otevření dvířek boxu po celé délce šířky boxu | ano
PCR box se dnem | ano
pracovní plocha boxu z oceli s práškovou úpravou povrchu | ano
stěny boxu z plexiskla zamezující průchodu UV světla do místnosti | ano
osvětlení pracovního prostoru | ano
UV lampa pro dekontaminaci (alespoň 1x25 W), UV záření bez tvorby ozonu | ano
UV-recirkulátor - systém pro cirkulaci vzduchu přes UV lampu bez osvícení pracovní plochy UV zářením, UV lampa alespoň 1x25 W | ano
automatická deaktivace UV lampy při otevření boxu | ano
digitální nastavení času pro volbu délky dekontaminace UV zářením 0-24 hodin/non-stop | ano
prostup stěnou boxu pro možné přivedení napájecí šňůry přístroje vloženého do boxu | ano