Technické podmínky

Bioimpedanční analyzátor (InBody 770)

Popis přístroje a jeho využití

Bioimpedanční analyzátor slouží pro měření složení těla metodou segmentované bioelektrické impedance (DSM-BIA). Bioimpedanční analyzátor umožňuje měření tělesné hmotnosti, celkové tělesné vody, celkové suché netukové hmoty, netukové hmoty, tukové hmoty, hmoty tělesného svalu, indexu tělesné hmotnosti, procenta tělesného tuku. Dále umožňuje segmentální analýzu netukové hmoty, kontrolu poměru tuková-netuková hmota v těle, měření bazálního metabolismu, impedance v každém segmentu a fázového úhlu. Technické provedení umožňuje dále měření intracelulární/extracelulární vody, analýzu poměru indexu retence tělesné vody, úrovně viscerálního tuku, analýzu segmentálního tuku, analýzu plochy viscerálního tuku, segmentální analýzu (ECW/TBW), segmentální analýzu (ICW/ECW) a (TBW/LBM), analýzu reaktance a celotělovou a segmentální analýzu fázového úhlu. Přístroj nepracuje s žádnými empirickými odhady (tělesný typ, věk, pohlaví) a do svých výsledků používá pouze hodnoty přímo získané z měření daného probanda. Přístroj umožňuje měření dospělé 
i dětské populace pomocí samostatných měřicích programů. Předmětem plnění je kompletní, nový a zcela funkční přístroj.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Součástí technického řešení je samostatně stojící zařízení s těmito rozměry max. 550 mm (šířka) x 900 mm (délka) x 1500 mm (výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Metoda měření je založená na výpočtu tělesného složení na principu přímé analýzy segmentové multifrekvenční bioelektrické impedance (SMF-BIA) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. měřené veličiny: Impedance (Z): min. 30 měření za použití min. 6 různých frekvencí (1,5,50,250,500,1000 kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Reaktance (Xc): min. 15 měření min. třemi různými frekvencemi (5,50,250 kHz) na každý z pěti segmentů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj umožňuje měření obsahu celkové vody (kg), intracelulární vody (kg) i extracelulární vody (kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření obsahu bílkovin (kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření obsahu minerálních látek (kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření obsahu tukové hmoty (kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření segmentálního rozložení tukové hmoty na končetinách i trupu (kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření segmentálního rozložení netukové hmoty na končetinách i trupu (kg) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje určit tělesný typ při srovnání celkové hmotnosti s hmotností kosterního svalstva a tukové hmoty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření tělesné hmotnosti, netukové tělesné hmoty (lean body mass) i tukové tělesné hmoty (body fat mass) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření indexu tělesné hmotnosti (BMI) a % tukové tkáně | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit obvody těla na vybraných místech (krk, hrudník, paže, stehna, pas a boky) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit index retence tělesné vody (L) – extracelulární voda/celková tělesná voda (ECW/TBW) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit index retence tělesné vody (L) – extracelulární tekutina/celková tělesná tekutina (ECF/TBF) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje porovnání obvodu boků a pasu prostřednictvím výpočtu poměru pas-boky (WHR) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření viscerálního tuku (VFA) cm2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit celkovou hmotnost buněčné hmoty v těle (BCM) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit obvod levé paže bez tuku (AMC) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit bazální metabolický výdej (BMR) (min. kcal) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj umí stanovit metabolický věk (BMA) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umí stanovit obsah extracelulární matrix (ECM) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit impedanci, reaktanci, odpor každého segmentu a frekvenci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měření fázového úhlu segmentálně a celotělově | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj pracuje při daných parametrech el. proudu: 100μA (1kHz), 500μA (ostatní frekvence) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zdroj energie pro provoz přístroje: 100–240V, 50/60Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Metoda umístění elektrod: čtyřpolární, osmibodový dotykový systém elektrod s palcovou elektrodou | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Metoda výpočtu složení těla: pouze hodnoty impedance přímo získané měřením daného probanda (žádný empirický odhad) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Barevný zobrazovač zobrazující naměřené veličiny v reálném čase min. hmotnost, % tělesného tuku a identifikaci probanda | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení je včetně barevné laserové tiskárny, která umožňuje min. jednostranný tisk | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Doba samostatného měření (doba, po kterou stojí měřený proband na měřicím přístroji): max. 2 minuty | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadovaný rozsah hmotnosti měřeného probanda: 10 ~ 250kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadovaný rozsah výšky měřeného probanda: min. v rozsahu 110 ~ 220 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Požadovaný min. rozsah věku: 6 ~ 99 let (umožňuje měření dětí i dospělých) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost rozlišení samostatných režimů měření pro dospělé a pro děti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost tvorby samostatných výsledkových listů pro dospělé i děti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost zapojení externí čtečky čárových kódů pomocí USB kabelů (čtečka čárových kódů není součástí dodávky) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavit bezpečnostní přístupový kód, možnost identifikace obsluhujícího personálu – oddělené uživatelské účty pro jednotlivé vyšetřující | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řídicí software, který umožňuje přenos dat do PC a je kompatibilní s OS Windows (PC není součástí dodávky) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vyhodnocovací software pracuje se všemi získanými parametry | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Bezplatný upgrade řídícího a vyhodnocovacího softwaru v průběhu 4 let od dodání přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost vytvořit databázi pro min. 100 000 měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.