Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004694 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena | 46 % | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výš 8 204 628,- Kč bez DPH. |
| b) Kritérium Technická úroveň 1 | Váha | Nabídka účastníka |
| Záznam iontů v hmotnostním rozsahu nad 2000 m/z (z důvodu analýzy větších biomolekul zejména peptidů a lipidů) | 20 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| c) Kritérium Technická úroveň 2 | Váha | Nabídka účastníka |
| Detekční limit přístroje (DLP)† pro ESI v pozitivním módu (SRM; 609→195 m/z), ≤0,75 fg na kolonu pro reserpin | 20 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| d) Kritérium Technická úroveň 3 | Váha | Nabídka účastníka |
| Konstrukce iontového zdroje využívá přehřátý dusík jako pomocný koaxiální fokusační plyn a umožňuje vložit napětí v místě vyústění plynu pro účinnou elektrofokusaci nepolárních analytů | 10 % | Vyberte ANO/NE |
| e) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů ve smyslu ust. III. 10) c) smlouvy po dobu 4 let od uzavření smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| f) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu ve smyslu ust. III. 10) d) smlouvy po dobu 4 let od uzavření smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy, např. dodávka hmotnostního detektoru na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem, přičemž hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) v součtu byla alespoň 4 102 314,- Kč bez DPH; dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Iontový zdroj na principu ionizace elektrosprejem (ESI), včetně dodání kompletní hardwarové a softwarové přípravy pro dodatečnou instalaci a použití zdroje APCI | Vyberte ANO/NE |
| Konstrukce iontového zdroje hmotnostního analyzátoru umožňuje využívat pouze dusík jako zmlžovací a sušící plyn bez nutnosti připojení jiného plynu | Vyberte ANO/NE |
| Možnost čištění iontového zdroje a vstupní iontové optiky bez nutnosti porušení vakua (zavzdušnění systému) | Vyberte ANO/NE |
| Iontová optika před prvním kvadrupólovým hmotnostním filtrem zajišťuje zakřivení iontového svazku z důvodu účinné eliminace nežádoucího šumu způsobeného neutrálními chemickými látkami přítomnými v plynné fázi | Vyberte ANO/NE |
| Čas potřebný na přepínání polarity ionizace v průběhu sběru dat ≤ 25 ms | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Plně automatická kalibrace hmotnostního analyzátoru pomocí zabudované nádobky s kalibračním roztokem | Vyberte ANO/NE |
| Plně automatická optimalizace parametrů iontového zdroje a vstupní iontové optiky pro cílové analyty pomocí nástřiků z vialky se standardem, popř. vzorkem po předchozí chromatografické separaci | Vyberte ANO/NE |
| Plně automatická optimalizace parametrů záznamu reakcí prekurzor-produkt (SRM) pro cílové analyty, zejména optimalizace kolizní energie (CE), pomocí nástřiků z vialky se standardem, popř. vzorkem po předchozí chromatografické separaci | Vyberte ANO/NE |
| Systém umožňuje sběr dat v režimech: záznam celého hmotnostního spektra (full scan MS) záznam vybraného iontu (SIM) záznam reakcí prekurzor-produkt (SRM) záznam neutrálních ztrát (NL) záznam prekurzorových iontů (Precursor ion scan) záznam produktových iontů (Product ion scan) | Vyberte ANO/NE |
| Citlivost ESI v pozitivním módu pro reserpin (1 pg na kolonu), záznam reakce prekurzor-produkt (SRM; 609→195 m/z) - poměr signálu k šumu minimálně 150000:1 | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Detekční limit přístroje (DLP)† pro ESI v pozitivním módu (SRM; 609→195 m/z), ≤1 fg na kolonu pro reserpin | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Citlivost ESI v negativním módu pro chloramfenikol (1 pg na kolonu), záznam reakce prekurzor-produkt (SRM; 321→152 m/z) - poměr signálu k šumu minimálně 150000:1 | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Detekční limit přístroje (DLP)† pro ESI v negativním módu (SRM; 321→152 m/z), ≤1 fg na kolonu pro chloramfenikol | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Lineární dynamický rozsah detektoru minimálně v rozmezí 6 řádů | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Záznam iontů v hmotnostním rozsahu minimálně 5 – 2000 m/z | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Rychlost záznamu reakcí prekurzor-produkt (SRM) minimálně 500 SRM přechodů/sec s minimální tzv. „dobou setrvání“ (dwell time) pro záznam každého jednotlivého SRM ≤1 msec | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Rychlost skenování hmotnostního spektra minimálně 15000 Da/s | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Během záznamu reakcí prekursor-produkt (SRM) a při nastavení hodnoty „dwell time“ ≤1 msec není možné detekovat nežádoucí přenos signálu z jednoho SRM kanálu na jiný SRM kanál, takzvaný „cross-talk“ | Vyberte ANO/NE |
| Plná hardwarová a softwarová kompatibilita hmotnostního spektrometru s dodaným kapalinovým chromatografem | Vyberte ANO/NE |
| Čerpadlo mobilních fází: vysokotlaké binární čerpadlo vestavěný selekční ventil pro výběr mezi minimálně dvěma zásobníky mobilní fáze pro každý z průtokových kanálů pracovní tlak binárního čerpadla a zároveň celého UHPLC systému minimálně 1300 bar v rozmezí průtoků mobilní fáze minimálně 0,01 – 2,0 ml/min přesnost průtoku mobilní fáze < 0,15 % RSD přesnost složení mobilní fáze < 0,2% RSD mrtvý objem včetně směšovače ≤ 50μl | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Automatický dávkovač vzorků: minimální rozsah nástřiku 0,1 – 20 μl s krokem po 0,1 μl bez nutnosti výměny dávkovací smyčky programovatelný nástřik vzorku přenos analytu (tzv. carry-over) mezi nástřiky ≤0,001% minimální kapacita pro 375 vialek (2ml) nebo 8 mikrotitračních destiček (96 jamek) prostor vzorků temperovatelný minimálně od +4ºC | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Kolonový termostat: temperovatelný minimálně v rozsahu +5 ºC až + 80ºC stabilita teploty ± 0,05ºC přesnost teploty ± 0,05ºC kapacita pro současné uložení minimálně 2 analytických kolon v délce minimálně 150 mm vysokotlaký ventil (minimálně 1300 bar) pro přepínání průtoku mobilní fáze mezi kolonami umístěný v temperovaném prostoru kolonového termostatu a ovladatelný v rámci dodaného řídícího a akvizičního softwaru ohřev kolony bez cirkulace vzduchu tzv. „still air“ | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| PC stanice pro ovládání dodaného systému, sběr a zpracování dat s výkonem CPU min. 3,6 GHz, 64bit, paměť RAM min. 16 GB DDR4, min. 4 x 4 TB HDD SATA 6Gb/s, grafická karta s pamětí minimálně 2GB DDR3, síťová karta, operační systém Windows 7 Professional, (včetně příslušenství: 2 ks monitorů, IPS min. 27“, rozlišení minimálně 2560x1440, klávesnice, polohovacího zařízení a barevné laserové tiskárny s oboustranným tiskem) | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| SOFTWARE (SW) |  |
| 3 licence jednotného software pro kvalitativní i kvantitativní zpracování a vyhodnocování dat, řízení činnosti všech součástí systému, optimalizace a sběr dat. Plně automatická kvantifikace včetně nastavení a kontroly volitelných limitních parametrů. Bezplatná aktualizace softwaru po dobu 4 let od dodání zařízení | Vyberte ANO/NE |
| SERVISNÍ A APLIKAČNÍ PODPORA |  |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu 2 pracovních dní pro 8 -10 osob v českém i anglickém jazyce na vyzvání v průběhu trvání záruční doby | Vyberte ANO/NE |
| Podpora aplikačního technika v rozsahu 10 pracovních dnů (od 8:00 do 16:00 hodin) na místě u přístroje a podpora pomocí vzdáleného přístupu v rozsahu 100 hodin po dobu 2 let od dodání zařízení. Komunikace v českém i anglickém jazyce. | Vyberte ANO/NE |

†Detekční limit přístroje (DLP) musí být součástí originálního datového (specifikačního) listu výrobce, nebo dokumentu sloužícímu k obdobnému účelu.

Postup stanovení detekčního limitu přístroje (DLP):

DLP (fg) = t x (%RSD / 100) x množství uvedené na kolonu (fg), kde t je kritická hodnota Studentova rozdělení pro 99% hladinu spolehlivosti s n – 1 stupni volnosti, n je počet měření, %RSD je relativní směrodatná odchylka integrované plochy chromatografického píku získaná z n opakovaných po sobě jdoucích měření (požadováno n≥10). Výše uvedený výpočet je v souladu s metodikou doporučenou Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států (U.S. Environmental Protection Agency; https://www.epa.gov/cwa-methods/method-detection-limit-frequent-questions)

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce