## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace cívek
Základní požadavky na dodané cívky:
Cívky musí být plně kompatibilní s přístroji Siemens Magnetom Prisma 3T používanými v Laboratoři multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC MU, Masarykova Univerzita, umístění Kamenice 5 (budova A35 univerzitního kampusu MU), 625 00 Brno. Cívky musí být kompatibilní se softwarovou verzí VE11C a umožňovat kompatibilitu i s budoucími verzemi software a se sekvencemi dodanými s přístrojem Siemens Magnetom Prisma. Výrobce musí zajistit prohlášení o shodě. Cívky musí být komaptibilní s paralelními zobrazovacícmi technikami (iPAT).
1. Víceúčelová příjmací/vysílací cívka určená zejména pro oblast měření kolene
Přesné typové označení cívky
Cena v Kč bez DPH
Požadované technické a funkční vlastnosti | Minimální požadovaná hodnota | Nabízené řešení (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Měřená jádra | 1H
Kompatibilita se skenerem | Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VE11C
Režim | Přijímací/vysílací (Transmit/receive)
Typ cívky | phased array, vícekanálová
Vnitřní průměr cívky | min 150 mm
Počet přijímacích kanálů | min. 14
Počet vysílacích kanálů | min. 1
Typická oblast měření | koleno
2. Vícekanálová cívka určená zejména pro flexibilní měření malých oblastí na povrchu těla
Přesné typové označení cívky
Cena v Kč bez DPH
Požadované technické a funkční vlastnosti | Minimální požadovaná hodnota | Nabízené řešení (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Měřená jádra | 1H
Kompatibilita se skenerem | Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VE11C
Režim | Přijímací (receive)
Typ cívky | phased array, vícekanálová
Počet přijímacích kanálů | min. 4
Typická oblast měření | malé povrchvé struktury těla, karotidy
3. Vícekanálová přijímací cívka určená zejména pro oblastměření zápěstí
Přesné typové označení cívky
Cena v Kč bez DPH
Požadované technické a funkční vlastnosti | Minimální požadovaná hodnota | Nabízené řešení (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Měřená jádra | 1H
Kompatibilita se skenerem | Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VE11C
Režim | Přijímací (receive)
Typ cívky | phased array, vícekanálová
Počet přijímacích kanálů | min. 14
Typická oblast měření | zápěstí, ruka
4. Kruhová cívka určená zejména pro měřeně malých oblastí na povrchu těla (malá velikost/střední velikost)
Přesné typové označení cívky | malá velikost
střední velikost
Nabídková cena v Kč bez DPH | malá velikost
střední velikost
Požadované technické a funkční vlastnosti | Minimální požadovaná hodnota | Nabízené řešení (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Měřená jádra | 1H
Kompatibilita se skenerem | Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VE11C
Režim | Přijímací (receive)
Typ cívek | jednduchá kruhová
Počet samostatných cívek | min. 2
Typická oblast měření malé cívky | malé (povrchvé) struktury těla
Průměr malé cívky | 40 mm (tolerance +-5 mm)
Průměr střední cívky | 70 mm (tolerance +-5 mm)
Cena dodávky celkem v Kč bez DPH |  | 0