Simulační celek porod pro LF MU

Příloha č. 1 Smlouvy

Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění.

Simulační celek porod pro LF MU se skládá z porodní postele s pokročilým pacientským simulátorem porodu a nedílnou součástí je vyhřívané místo soužící k prvnímu ošetření novorozence. Zadavatel klade největší důraz na celkovou funkční kompatibilitu veškerých součástí tohoto simulačního celku.

„Simulační celek porod pro LF MU“ je tvořen těmito vzájemně plně kompatibilními částmi:

- Simulátor těhotné ženy včetně plodu a příslušenství

- Místo s vyhříváním pro první ošetření novorozence

- Porodní lůžko

Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené plnění splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)

Technické podmínky - Tech. specifikace stanovená zadavatelem:

Položka  č. 1

Pokročilý pacientský simulátor těhotné ženy včetně plodu a příslušenství

- celotělový počítačem řízený pacientský simulátor, realistický vzhled těhotné ženy s přirozenými proporcemi včetně dítěte umístěného uvnitř břicha

- 2 počítačové jednotky (notebook nebo tablet) : 1 ks řídící počítač, 1 ks pacientský / fetální monitor s integrovaným software (rozhraní pro ovládání simulátoru resp. pro pacientský monitor)

- řídící jednotku integrovanou v simulátoru (jak ženy, tak dítěte), plně bezkabelové provedení ovládání a monitoringu

- bez potřeby externího připojení včetně napájení, doba provozu na interní baterie v délce trvání min. 8 hodin

- plnou funkčnost v pohybu, fyziologickou pohyblivost všech kloubů, realistický vzhled kůže

- schopnost mluvení bez potřeby externího připojení (přímá reprodukce hlasu instruktora)

- možnost použití reálných monitorovacích zařízení standardně používaných k monitoraci matky a plodu (EKG, pulsní oxymetr, ultrazvuk, defibrilátor) - možnost monitorovat srdečních ozvy, kontrakce, tlak, srdeční činnost, saturaci kyslíku, monitorace saturace kyslíku, možnost použití masky, intubace (perorální, nosní – detekce hloubky intubace)

- možnost přímého nastavení a předprogramování jednotlivých vitálních funkcí (neurologické parametry, dech a dýchací cesty, srdce a oběhový systém, zažívací ústrojí, vitální funkce dítěte včetně nastavení rozličných hodnot APGAR skóre)

- přítomnost dýchacích funkcí, automatický pohyb hrudníku - možnost nastavení frekvence, poměrů, zvuků

- pohyb očí v reálném čase, automatické sledování objektů, nezávislé vyměnitelné pupily s možností reakce na světlo (normální, rozšířené, zúžené) - možnost simulace poškozeného pohybu oka, nemoci, úrazu, poškození kraniálního nervu, užití drog (např. strabismus, nystagmus, blefarospasmus, ptóza)

- zásobník s tekutinou simulující plodovou vodu, moč - možnost katetrizace

- zobrazení 12 svodového EKG - možnost (defibrilace, kardioverze, stimulace)

- možnost detekování a zaznamenání pulzu (karotidový, brachiální, radiální)

- přítomnost míst pro aplikaci léků (subkutánní, intramuskulární, intravenózní vstupy)

- prostor pro epidurál – reálné vrstvy kůže, podkoží, pojivové tkáně, hmatatelné bederní obratle

- schopnost rozpoznání aplikovaných léků, včetně možnosti nastavit reakci vitálních funkcí na podané léky (systém pro aplikaci i detekci léčiv je součástí simulátoru)

- 3 episiotomické moduly (mediální episiotomii s trhlinami v okolí močové trubice, mediolaterální episiotomii s trhlinami k malým stydkým pyskům, episiotomie s krvácejícími vaginálními trhlinami a poraněním na děložním čípku) – možnost chirurgického zásahu s využitím reálných nástrojů

- anatomicky správné porodní cesty simulující přirozený pohyb dítěte v porodních cestách

- automatická (počítačem řízená) lubrikace porodních cest

- možnost provádět nácvik porodnických manévrů (Leopold, Rubin, Lovset, Wood, Zvanelli, Mc.Roberts poloha)

- vyměnitelná břišní stěna pro palpaci, kontrakce, císařský řez, postpartum, možnost doplnění břišní stěny mimo gravidity pro simulace gynekologické pacientky

- novorozence s fyziologickými proporcemi, plně pohyblivého, se standardní váhou donošeného novorozence, na hlavě plodu hmatatelné přední i zadní fontanely, oddělitelná pupeční šňůra, hmatatelný pulz – možnost úpravy vitálních znaků

- pláče, cyanózy, srdečních a plicních ozev, pohybu těla, přirozeného rozšíření a rotace hlavy během porodu, APGAR skóre

- možnost simulování symptomů indikujících:

  - porod bez komplikací

  - kolaps

  - preeklampsii

  - eklampsii

  - porod s komplikacemi (porod koncem pánevním, nepostupující porod, porod vykazující znaky dystokie ramének, zpětné zasouvání hlavy plodu, pupeční šňůra kolem krku dítěte, výhřez pupeční šňůry atd.)

  - porod císařským řezem - možnost použití reálných chirurgických nástrojů pro řezání a následné šití stěny břišní (speciálně určená břišní stěna a vnitřní ústrojí, model dítěte pro porod císařským řezem bez elektroniky)

  - porod s využitím kleští, porod s využitím vakuového extraktoru – možnost využití reálných lékařských nástrojů

  - porod placenty bez komplikací

  - porod placenty s komplikacemi (neodlučující se placenta, poporodní rezidua, poranění dělohy)

  - poporodní krvácení matky – naprogramovatelné vitální funkce odpovídající stavu, možnost regulace intenzity krvácení, možnost provádění masáže děložního fundu, možnost zavedení balónkového katétru (děložní tamponáda), možnost nástřihu hráze

- ovládací software předem nainstalovaný na bezdrátovém přenosném zařízení s dosahem až 90 m - tablet pro bezdrátové ovládání + monitoru matky, dítěte- možný neomezený počet instalací

- aktivní 3D animace

- editor scénářů s min. 40 předprogramovanými scénáři - možnost opakovaného přehrávání scénářů, možnost úpravy nebo vytvoření nových scénářů

- možnost zaznamenávání laboratorních zpráv, protokolů aktivit s možností tisku

- garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 10 let

- transportní balení: tzn. obal (kufr) na míru vhodný pro transport, uskladnění a mechanickou ochranu zboží (není nutné, aby se jednalo o originální transportní balení), pevný skelet a stěny, vnitřní pěnová,  pružná výplň kopírujíci tvar zboží a zamezující jeho pohybu, transportní balení musí disponovat madlem / madly a kolečky.

- Požadované náhradní díly:

- Náhradní porodní cesty 2ks

- Dítě (tzv. druhé dítě)1ks

- Náhradní kůže dolních končetin matky 2 ks

- Náhradní kůže ruky matky 2ks

- Náhradní žíly horní končetiny matky pro IV. přístup 4 sady

- Vložka pro epidurální injekci 2ks

- Pupeční šňůra 10 ks

- Simulovaná krev, koncentrát pro 100l krve

- Minerální olej pro lubrikaci porodních cest 20l

- Břišní stěna mimo gravidity pro simulaci gynekologických vyšetření 1ks

- Kůže břicha/břišní stěna a chirurgická vložka pro porod císařským řezem 2ks

- Cervix 2 ks

- Poševní vložka (pro epiziotomii) 2ks

- Placenta 2ks

Položka č. 2

Místo s vyhříváním pro první ošetření novorozence

Mobilní zařízení pro primární poporodní péči o novorozence, v jednom integrovaném celku zahrnuje vyhřívané lůžko pro novorozence, zářič umístněný nad lůžkem, ergonomicky umístněný ovládací panel a displej pro zobrazení nastavitelných parametrů a monitorovaných funkcí, funkční držáky a odkládací prostory, madlo a kola pro přesun.

Požadujeme způsobilost k zajištění:

-	poporodní standardní péče

-	stabilizaci hypotermických novorozenců

-	fototerapii s modrým světlem

-	aplikaci infuzí

-	řízenou ventilaci

Dále požadujeme:

-	centrální umístění ovládacího panelu i zářiče

-	přístup ze čtyř stran

-	upevnění příslušenství dle individuálních požadavků

-	zobrazení na displeji

o	nastavená teplota

o	aktuální kožní teplota

o	aktuální výkon zářiče zvoleného provozního režimu –min. 3 provozní režimy (předehřátí, manuální nastavení výkonu, servořízení kožní sondou)

-	Apgar časomíru a tzv. "CPR Timer" – vyzve k posouzení stavu novorozence min. každých 30 sekund

-	resuscitační jednotka

-	jednotka pro sledování hmotnosti

-	technické parametry:

o	napájecí napětí 230V, 50/60 Hz

o	osvětlení min. 600 Lx

o	rozměry

	výška max. 1900 mm

	šířka max. 700 mm

	délka max. 110 mm

o	výkon topného tělesa min. 500 W

o	hmotnost max. 100 kg

o	možnost horizontálního natočení min.170 ° (85 ° na obě strany)

o	možnost podélného naklápění lůžka min. ± 13 °

o	elektrické nastavení výšky

-	odklápěcí bočnice

-	police/zásuvky ve spodní části stojanu

-	police/košík/zásobník s možností umístění na stojanu

-	držák na sběrné sáčky, infuze

-	madlo sloužící k přesunu přístroje

-	světlo na flexibilním ramenu

-	otočné rameno pro připevnění monitoru

-	4 otočná dvojitá kola s brzdou

Zadavatel požaduje  plnou funkční kompatibilitu se simulátorem novorozence, který je součástí porodního simulátoru zahrnutého ve stejném zadávacím řízení – žádná interference elektronických systémů těchto zařízení (simulátor novorozence a vyhřívané lůžko), lůžko umožní plnohodnotnou manipulaci se simulátorem bez jakýchkoliv omezení, lůžko nesmí žádným způsobem poškodit nebo omezit funkčnost simulátoru

Položka č. 3

Porodní lůžko

Mobilní porodní postel segmentovaná, elektricky polohovatelná (napájení ze sítě 220V a záložních baterií), s dálkovým ovladačem polohování, s držáky nohou, madlem a kolečky s centrální brzdou pro přesun postele.

Požadujeme způsobilost k zajištění:

- vedení porodu klasickým i alternativním způsobem s

  - variabilitou porodních poloh min.

    - v polosedě se zapřením nohou/s ručním zapřením o hrazdu/s asistencí partnera

    - v gynekologické porodní poloze

    - ve dřepu s oporou partnera

    - na všech čtyřech

    - vleže na boku

    - ve vertikální poloha s ručním zapřením

    - vleže na zádech

Dále požadujeme:

- kovovou konstrukci

- širokou ložní plochu

- provedení bez ostrých hran

- možnost fixace ovládacích prvků

- antibakteriální potah v barevném (ne bílém) provedení s bezešvým polstrováním

- ruční dálkový ovladač

- háček na uchycení ovladače (na obou stranách postele)

- zasouvatelný podnožní díl včetně čalounění

- madlo zad s čalouněním

- hrazdu s čalouněním

- boční zábrany (pár) s čalouněním

- úchyty pro ruce (po obou stranách)

- držák nohou (L/P, pár) s čalouněním

- podhlavník

- Euro lišty (na obou stranách sedáku)

- zasouvatelnou nerezovou miska o objemu cca 4,5 l

- možnost nastavení Trendelenburgovy polohy (elektricky i manuálně)

- 4 kolečka o průměru max. 125 mm (1x směrové)

- centrální brzdu

- infuzní stojan (integrovaný, nerezový, teleskopický)

- lékařskou židličku

- technické parametry:

- rozměry

- délka max. 2200 mm (rozložený stav)

- šířka max. 1100 mm (rozložený stav)

- výška min. 600 mm/max. 1000 mm (od podlahy, včetně polstrování)

- šířka matrace dle šířky lůžka, max. 960 mm

- úhel nastavení podnožního dílu min. 0°/ +25°

- výškové nastavení podnožního dílu min. 225 mm

- vysunutí podnožního dílu min. +0°, 60°, 90°

- maximální zdvih výškového nastavení 295 mm

- úhel nastavení zádového dílu min. -12°/+70°

- úhel nastavení sedacího dílu min. 0°/+20°

- zatížení ložné plochy min. 200 kg

- záložní akumulátory 1,2 Ah

- napájení 220 V

- frekvence 50/60 Hz

- záložní baterie

- síťový kabel min. 4,5 m

- ekvipotencionální svorka

Zadavatel požaduje plnou funkční kompatibilitu s pacientským porodním simulátorem (těhotná žena) zahrnutým ve stejném výběrovém řízení – žádná interference elektrických prvků těchto zařízení (simulátoru a postele), postel umožní plnohodnotnou manipulaci se simulátorem bez jakýchkoliv omezení, postel rovněž nesmí žádným způsobem poškodit nebo omezit funkčnost simulátoru