Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému pro kapilární elektroforézu (CE) s bezkontaktně vodivostním detektorem (CCD). CE již patří mezi zavedené separační techniky, která by neměla chybět v žádné analytické laboratoři. Použité mechanismy, které se u ní totiž uplatňují, jsou ve většině případů odlišné od mechanismů uplatňovaných při chromatografických separacích, což ji předurčuje právě jako komplementární analytickou metodu k chromatografii. Její hlavní výhodou je vedle minimální potřeby vzorku a používaných chemikálií, především pak rozmanitost v aplikačních možnostech, neboť umožňuje analýzu širokého spektra látek od látek nízkomolekulárních i vysokomolekulárních, látek iontového charakteru a neutrálních, chirálních i achirálních látek, a dokonce i intaktních virů a bakterií. Jistou nevýhodou CE zejména pak v kombinaci s UV-VIS spektrofotometrickou detekcí je obvykle nízká koncentrační citlivost. CE však skýtá celou řadu možností, jak tento problém řešit. Jednou z nich je právě použití jiných druhů detektorů, především pak požadovaného CCD detektoru.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kapilární elektroforéza s diode–array detektorem s vysokou citlivostí, který svojí konstrukcí umožňuje detekci přímo v kapiláře včetně datastanice s minimálně 24‘ LCD barevným monitorem, oboustranné laserové tiskárny a ovládacího a vyhodnocovacího SW. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční rozsah 190–600 nm s přesností 1 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diodové pole s 1024 diodami | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost snímání minimálně 6 signálů simultánně spolu se sběrem celého UV spektra a sběrem dalších instrumentálních parametrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Šum detektoru <50 uAU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vodivostní detektor kompatibilní s nakupovaným CE systémem i se stávajícími přístroji pro CE na pracovišti Agilent 7100, které používá zadavatel k vědeckým, výzkumným i výukovým účelům, a tudíž je nutná kompatibilita. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Umístění kapiláry v termostatované kazetě s regulací teploty pomocí Peltierových článků v rozmezí od 10 °C pod teplotu laboratoře do 60 °C s přesností ± 0.1 °C, teplotu lze programovat v průběhu analýzy. Do kazety je možno umístit kapiláru libovolných délek a průměrů od 25 do 100 μm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Systém je vybaven automatickým dávkovačem s kapacitou min 48 pozic s možností kolekce frakcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sensory pro umístění vialek, detekce úniku kapaliny, zavření dveří přístroje a detekce proudu mimo nastavené hodnoty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah nastavitelných napětí 0 až ± 30 kV | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelný proud: 0–300 µA | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost separace za konstantního výkonu v rozsahu minimálně 0 až 6 W | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Programovatelné přepínání polarity | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hydrodynamický nástřik (vkládání tlaku v rozsahu 0-100 mbar) a elektrokinetický nástřik (vkládání elektrického pole v rozsahu 0-30KV) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost nastavení vyšších tlaků (až 12 bar s externím zdrojem) pro aplikaci CEC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vybavení systémem pro automatické doplňování a vyměňování pufru během analýzy, které je ovládáno ze softwaru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Integrovaný AD převodník pro připojení externich detektorů (CCD, LIF, MS) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládací a vyhodnocovací SW umožňující zpracování dat z těchto detektorů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém lze provozovat v různých pracovních módech: kapilární elektrochromatografie (CEC), kapilární izotachoforéza (CITP), kapilární zónová elektroforéza (CZE), micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), kapilární gelová elektoforéza (CGE) a kapilární isoelektrická fokusace (CIEF). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém musí obsahovat nezbytný spotřební materiál pro spuštění a vyzkoušení systému a zaškolení obsluhy včetně kazet na kapiláry a alignmentů pro kapiláry s různým průměrem a detekčním okénkem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |