Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Chovný systém pro laboratorní ryby a obojživelníky Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004770 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Chovný systém pro laboratorní ryby a obojživelníky

- chovný systém bude využíván v rámci nově vytvořeného studijního programu Fyziologie a imunologie živočichů (KA03). Zařízení umožňuje provádět funkční experimenty na raných stádiích embryí, experimentální ovlivnění vývoje u Danio rerio a následnou analýzu fenotypu těchto embryí. Tento systém umožňuje snadno proveditelné snížení i zvýšení exprese kandidátních genů. Přístroj bude využíván především pro výzkumnou práci PhD., částečně Mgr. i Bk. studentů zapojených do výzkumu.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Systém pro chov drobných tropických ryb a obojživelníků, pro laboratorní účely zajišťující odpovídají zdravotní podmínky a podmínky pro reprodukci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Autonomní systém musí umožnit použití akvárií kapacity 13 až 14 l s možností upgrade na akvária 23 až 25 l. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sestava musí obsahovat stojan pro 12 akvárií a 12 akvárií plus minimálně 20% náhradních (celkem tedy alespoň 15 akvárií). Akvária musí obsahovat víka a další vybavení pro chov všech vývojových stádií. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan musí být konstruován pro osazení akvárií a zároveň obsahovat veškeré prvky filtrace, řízení a ovládání systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan je konstruován jako samonosný, s hřebenovým uchycením akvárií ve třech řadách po 4 akváriích. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Akvária a jejich víka nesmí přesahovat půdorys stojanů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan musí obsahovat ventily pro regulaci průtoku pro každé akvárium samostatně. Ventily pro regulaci průtoku musí být zároveň vybaveny funkcí pro otevření/uzavření průtoku vody do každého akvária zvlášť. Uzavření průtoku pomocí ventilu musí mít jednoznačnou viditelnou indikaci, že je průtok vody uzavřen. Ventily pro regulaci průtoku nesmí obsahovat žádné hadičky; regulace průtoku nesmí být řešena zaškrcováním průtočné hadice. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan musí obsahovat integrovanou filtrační jednotku a zásobníku roztoků pro úpravu vody. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Filtrační systém musí zajišťovat kaskádovou hrubou mechanickou filtraci a jemnou mechanickou filtraci, biologickou filtraci (úpravu), chemickou filtraci a UV desinfekci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hrubá předfiltrace musí být zajištěna filtry s porozitou 100 µm, jemná filtrace musí být zajištěna filtry s porozitou alespoň 50 µm a 20 µm. Uspořádání filtračních systému musí zajistit stálý filtrační výkon a průtok, bez ohledu na zanášení filtrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Chemická filtrace musí být zajištěna pomocí peletovaného chemicky upraveného (kyselým proplachem) aktivního uhlí, aktivní uhlí musí mít úpravu vylučující vliv aktivního uhlí na hodnotu pH. Uspořádání musí umožnit použití předpřipravených cartridge s aktivním uhlím. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Biologická filtrace musí zajistit dostatečně účinnou redukci toxických látek. Biologický filtr musí obsahovat bio-medium typu Glax-ring v množství odpovídající celkové kapacitě chovného systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém musí obsahovat UV desinfekci o výkonu 150,000 µWs/cm2/sec na konci životnosti UV výbojky. Životnost UV výbojky je minimálně 9000 hod. Funkci výbojek musí být možno bezpečným způsobem opticky kontrolovat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pouzdro UV výbojky musí být z nerezu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Všechny stupně filtračního systému musí zajistit dlouhou živostnost filtrů bez nutnosti každodenní údržby, regulační systém musí monitorovat stav filtrace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém musí umožnovat kontinuální výměnu části objemu vody v chovném systému za 24 hod, zatímco zbylá voda se čistí pomocí vestavěné filtrační jednotky a vrací se zpět do akvárií. Množství vyměněné vody musí být nastavitelné v rozsahu od 1% do nejméně 20%, výměna nesmí probíhat naráz, ale musí být kontinuálně rozložena do 24 hodin. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální spotřeba vody musí být do 80 l / den. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém musí udržovat teplotu vody na nastavené hodnotě v rozsahu teplota okolí až 29°C. Systém musí být vybaven vlastním ohřevem vody na tuto teplotu. Systém musí umožnit případnou pozdější instalaci chladícího modulu pro dosažení teploty nejméně 17°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém musí pomocí pumpy zajistit minimálně opakovanou výměnu v nastavitelném rozsahu minimálně 0 až 5 výměn vody v každém akváriu za 1 hod. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém musí být osazen řídící jednotkou s odolnou dotykovou obrazovkou, umožňující změnu parametrů a zobrazující stav zařízení a historická data (záznam) o kvalitě vody stavu systému a vybaven USB portem pro přenos dat záznamu. Systém musí být vybaven softwarem a ethernet rozhraním pro vzdálený přístup, kontrolu a ovládání systému ze zařízení typu počítač nebo tablet, řídící jednotka musí umožnit zasílání mailových alarmových zpráv. Systém musí být napojitelný na nadřazený centrální alarmový systém budovy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém musí kontinuálně měřit a zaznamenávat hlavní kvalitativní parametry vody – teplotu, vodivost a pH. Systém musí udržovat tyto parametry automaticky na nastavené hodnotě pomocí automatického dávkování příslušných chemikálií. Regulační rozsah pH musí být minimálně 6,5 až 8,5, regulační rozsah vodivosti musí být minimálně v rozsahu 300 µS až 1000 µS. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pozice (držáky) akvária ve stojanu musí umožňovat vysunutí akvária. Prostor akvária musí být ve vysunuté poloze přístupný z obou boků i z přední strany. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tělo akvária musí být vyrobeno z transparentního polykarbonátu s tónováním do hnědé pro zajištění odpovídajícího chovného prostředí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Akvária musí být vybavena automatických odtokem pomocí sifonu s odtokem ode dna akvária, konstrukce sifonu musí zároveň zajisti hladiny hloubky 12 až 14 cm, a musí být vybaven přepadem pro případ zanesení sání sifonu. Sifon musí být řešen tak, aby znemožňoval nasátí chovaných ryb. Součástí sifonu musí být snadno násuvný kryt pro uzavření spodních odsávacích otvorů. Volitelně musí být možné osadit akvárium sifonem s hladinou výšky 18 až 22 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Každé akvárium musí být ve stojanu zasazeno na černé kotvící podložce s ohledem na welfare chovaných ryb. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Každé akvárium musí stabilně stát a to jak v pracovní pozici ve stojanu, tak samostatně mimo stojan. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Akvária musí být vybavena víkem ze shodného materiálu jako akvárium (transparentní polykarbonátu s tónováním do světle hnědé). Víko akvária nesmí bránit přítoku vody do akvária a musí zároveň umožnit krmení bez potřeby jeho odnímání. Víko musí být zajištěné proti sklouznutí a nadzvednutí, musí být vyjímatelné a musí být dělené na dvě části s možnosti odsunutí jedná části pod druhou pro umožnění přístupu do akvária, symetrickou z obou stran akvária. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan musí být vybaven kolečky s brzdou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan musí být vybaven přemístitelnou podpěrou (poličkou) pro vysunutí jednoho akvária z pozice stojanu o nejméně z 50%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální rozměry systémy jsou (d x h x v) 1900 x 900 x 1950 mm. Výška horní řady akvárií maximálně 1500 mm (měřeno ke dnu akvária). Povozní hmotnost nesmí přesáhnout 600 kg, zatížení podlahy nesmí být větší než 400 kg /m2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém musí být napojitelný na stávající rozvod demineralizované vody a odpad. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky systému musí být doprava, kompletní instalace včetně všech rozvodů a napojení na média a uvedení do provozu, školení obsluhy a rozšířené školení pro údržbu a zajištěný záruční i pozáruční servis. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.