## Cast A1
Příloha č. 1 - Technické podmínky část A1 - Hybridní hmotnostní spektrometr pro proteomické aplikace
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr určený pro identifikaci proteinů po separaci kapalinovou chromatografií a pro podrobnou charakterizaci proteinů a jejich posttranslačních modifikací, zejména fosforylací (ETD fragmentace)
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
Iontové zdroje
Elektrosprej (pro snadné připojení HPLC a CE) | ano |  | nerelevantní
Nanosprej (on-line pro LC-MS) | ano |  | nerelevantní
Nanosprej (off-line pro přímý nástřik) | ano |  | nerelevantní
Hmotnostní analyzátory
lineární iontová past (LIP) | ano |  | nerelevantní
analyzátor s vysokým rozlišením (VRA) | ano |  | nerelevantní
Rozsah m/z (šířka píku - FWHM < 0.3 u) | minimálně 50-4 000 Da |  | 4
Možnosti MSn | nejméně MS5 |  | 3
Skenovací rychlost při jednotkovém rozlišení (LIP) | ≥ 30 000 amu/sec |  | 10
Rozlišení při standardním skenu (VRA) | ≥ 100 000 |  | 25
Správnost stanovení hmotnosti (VRA, externí kalibrace) | ≤ 5 ppm |  | 10
Správnost stanovení hmotnosti (VRA, interní kalibrace) | ≤ 1 ppm |  | 10
Dynamický rozsah (koncentrační) (LIP) | ≥ 4 řády |  | 8
Citlivost (reserpine, v MS/MS modu) | ≤ 100 fg S/N ≥100 |  | 10
Technika pro potlačení 1/3 mass cut-off efektu (LIP) | ano |  | nerelevantní
Disociační technika ETD (Electron Transfer Dissociation) pro lokalizaci PTMs | ano |  | nerelevantní
Dostatečně rychlý automatický sken pro lokalizace PTMs na bázi kombinace CID/ETD | ano |  | nerelevantní
Příslušenství
Systém pro vysokotlakou 2-D kapilární a nano chromatografii
Termostatovaný autosampler pro nano a kapilární chromatografii | ano |  | nerelevantní
Bezztrátový nástřik vzorku | ano |  | nerelevantní
On-line 2-D separace | ano |  | nerelevantní
Ternární gradientové eluce | ano |  | nerelevantní
Rozsah průtokové rychlosti [nl/min] | minimálně 20 – 50000 |  | 5
Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa] | ≥ 80 |  | 5
Modul pro odplyňování mobilních fází | ano |  | nerelevantní
UV detektor pro nano a kapilární chromatografii | výhodou, není podmínkou |  | nerelevantní
Přímé ovládání systému pomocí SW dodaného k hmotnostnímu spektrometru | ano |  | nerelevantní
Generátor dusíku
Kompatibilita s hmotnostním spektrometrem | ano |  | nerelevantní
Max. produkce dusíku [l/min] | ≥ 20 |  | 4
Čistota dusíku [%] | ≥ 99 |  | 6
Server pro vyhledávací SW
Počet procesorů/počet jader per procesor | min. 2 / 8 |  | nerelevantní
RAM [GB] a rychlost sběrnice paměti | ≥ 70 ≥ 1.3 GHz |  | nerelevantní
Diskové pole SATA nebo SAS stripovany RAID2 | ≥ 2 TB ≥10000 ot. |  | nerelevantní
Samostatný disk | ≥ 500 GB ≥ 7000 ot. |  | nerelevantní
Síťová karta ethernet (1Gbps, PXE boot s životností PXE stacku alespoň 15 sekund, podpora wake-on-lan) | 2 ks |  | nerelevantní
Operační systém | Linux |  | nerelevantní
Programové vybavení
SW pro ovládání hmotnostního spektrometru (umožňující i ovládání dodaného HPLC systému) | ano |  | nerelevantní
SW pro zpracování MS a MS/MS dat | ano |  | nerelevantní
SW pro identifikaci proteinů – I ( Mascot, upgrade stávajících licencí na 4-procesorovou licenci,verze 2.3) | ano |  | nerelevantní
SW pro identifikaci proteinů – II (pracující na odlišném principu než SW – I) | ano |  | nerelevantní
SW pro de novo sekvenování | ano |  | nerelevantní
SW pro top-down charakterizaci proteinů | ano |  | nerelevantní
SW pro diferenciální vyhodnocení proteomických dat (kvantitativní porovnání více vzorků) | ano |  | nerelevantní

## Cast A2
Příloha č. 1 - Technické podmínky část A2 - Hmotnostní spektrometr pro mikrofluidické aplikace
Typové označení přístroje
Základní požadavky zadavatele
Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr určený pro identifikaci proteinů, peptidů, glykanů a malých molekul pro spojení s laboratorními mikrofluidickými zařízeními (včetně ETD fragmentace). Možnost připojení vlastního elektrosprejového rozhraní (s nezávislým ovládáním ESI napětí).
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
Iontové zdroje
Nanosprej (on-line pro LC-MS) | ano |  | nerelevantní
Nanosprej (off-line pro přímý nástřik) | ano |  | nerelevantní
Hmotnostní analyzátory
lineární iontová past (LIP) | ano |  | nerelevantní
Detekční systém se dvěma detektory | ano |  | 10
Přepínátí polarity ≤ 100 ms | ano |  | nerelevantní
Rozsah m/z | minimálně 50-4 000 Da |  | 10
Možnosti MSn | nejméně MS5 |  | 20
Skenovací rychlost při jednotkovém rozlišení (LIP) | ≥ 30 000 amu/sec |  | 10
Rozlišení alespoň | 20000 |  | 10
Dynamický rozsah (koncentrační) (LIP) | ≥ 5 řádů |  | nerelevantní
Citlivost (reserpine, v MS/MS modu) | ≤ 100 fg S/N ≥100 |  | 20
Technika pro potlačení 1/3 mass cut-off efektu | ano |  | nerelevantní
Disociační technika ETD (Electron Transfer Dissociation) pro lokalizaci PTMs | ano |  | 10
Disociační technika CID | ano |  | nerelevantní
Další dostupná vysokoenergetická disociační technika | ano |  | nerelevantní
U ionizačního zdroje je vysoké napětí vloženo na sprejovací kapiláru | ano |  | 10
Vstupní kapilára do hmotnostního spektrometru s možností výměny bez nutnosti vypnutí vakua v přístroji | ano |  | nerelevantní
Možnost automatického rozpoznání fragmentů [MH-H2O]+ při MS/MS pro snadné objasnění strukturní informace (systém vybere automaticky [MH-H2O]+ pro MS/MS fragmentaci - není nutné dělat MS3) | ano |  | nerelevantní
Možnost pozdějšího upgradu systémem s vyokým hmotnostím rozlišením | ano
Příslušenství
Systém pro vysokotlakou 2-D kapilární a nano chromatografii
UV detektor pro nano a kapilární chromatografii | výhodou (není podmínkou) |  | nerelevantní
Přímé ovládání systému pomocí SW dodaného k hmotnostnímu spektrometru | ano |  | nerelevantní
Generátor dusíku - výhodou, není podmínkou
Kompatibilita s hmotnostním spektrometrem | ano |  | nerelevantní
Programové vybavení
SW pro zpracování MS a MS/MS dat | ano |  | nerelevantní
SW pro de novo sekvenování | výhodou (není podmínkou) |  | nerelevantní
SW pro top-down charakterizaci proteinů | výhodou (není podmínkou) |  | nerelevantní
SW pro diferenciální vyhodnocení proteomických dat (kvantitativní porovnání více vzorků) | výhodou (není podmínkou) |  | nerelevantní

## Cast B
Příloha č. 1 - Technické podmínky část B - Hmotnostní spektrometr GC-MS/MS
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Hmotnostní spektrometr pro určení struktury molekul s předřazenou separací směsí pomocí plynové chromatografie. Hmotnostní spektrometr vybavený kombinovaným vstupem pro analýzu výstupů z plynového chromatografu (GC) a dále přímým vstupem pro analýzy pevných a kapalných látek. Ionizace vzorků bude prováděna elektronovým paprskem (70 eV) a chemickou ionizací (CI) plyny v pozitivním i negativním modu. Separace iontů bude prováděna trojitým kvadrupolovým analyzátorem s kolizní celou, který umožní fragmentaci a provádění MS/MS experimentů. Přístroj bude vybaven softwarem pro řízení hmotnostního spektrometru a plynového chromatografu, zpracování naměřených dat, simulaci isotopových multipletů, databází spekter pro identifikaci neznámých látek a programem pro interpretaci spekter a predikci rozpadových reakcí.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Iontové zdroje
Ionizace elektronovým paprskem (EI) umožňující nastavení energie minimálně do 70 eV | ano
Chemická ionizace (CI) plyny v pozitivním i negativním modu: CH4, isobutan, NH3, CO2 | ano
Vyhřívání iontového zdroje a přívodu z GC minimálně do 350 °C. | ano
Plynový chromatograf (GC) s injektorem (split/splitless) | ano
Teplotní programování GC minimálně do 450 °C | ano
Vstupní vakuový mechanismus a sonda pro vkládání pevných vzorků do iontového zdroje s možností pomalého ohřevu nejméně do 350 °C | ano
Vstupní vakuový mechanismus a sonda pro vkládání kapalných vzorků do iontového zdroje s možností rychlého ohřevu nejméně do 1000 °C | ano
Hmotnostní analyzátory
Hmotnostní analyzátor trojitý kvadrupol umožňující jak jednoduchou hmotnostní analýzu jedním kvadrupolem, tak zapojení kolizní cely a druhého kvadrupolu pro výběr zvolených iontů a jejich fragmentaci a hmotnostní detekci ve třetím kvadrupolu. | ano
Orthogonální kolizní cela s řízeným tlakem argonu. | ano
Hmotnostní rozlišení prvního kvadrupolu | minimálně 0.4 Da (FWHM)
Hmotnostní rozsah | minimálně do 3000 Da
Detektor s elektronovým násobičem a dynodou pro detekci v pozitivním i negativním modu s dynamickým rozsah alespoň 1x106 | ano
Automatická kalibrace m/z. | ano
Citlivost | S/N > 500:1 pro 100 fg OFN
Autosampler na minimálně 100 vzorků. | ano
Příslušenství
PC pro řízení experimentů, zpracování dat a diagnostiku přístroje
operační systém Microsoft Windows | ano
LCD monitor 24 palců. | ano
laserová tiskárna | ano
Software
Software pro řízení přístrojů GC a hmotnostního spektrometru, volbu experimentů a nastavení parametrů měření, řízení autosampleru. | ano
Software pro zpracování naměřených dat, simulaci isotopových multipletů. | ano
Databáze NIST MS a MS/MS spekter (obsahující alespoň 200 000 spekter) pro identifikaci neznámých látek a software Mass Frontier pro interpretaci spekter a predikci rozpadových reakcí. | ano
Ostatní
Redukční ventily pro příslušné tlakové plyny (helium, argon, methan, NH3) | ano

## Cast C1
Příloha č. 1 - Technické podmínky část C1: ICP-MS Hmotnostní spektrometr se zdrojem indukčně vázaného plazmatu
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
ICP-MS spektrometr umožňující rychlou detekci iontů s vyšší rozlišovací schopností
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
multielementární /izotopová analýza s rychlým záznamem hmotnostních spekter, což představuje akvizici nejméně 8 hmotnostních spekter za 1 s při zachování deklarovaných poměrů signálu k šumu pozadí | splňuje |  | nerelevantní
při spojení s laserovou ablací rychlé načítání hmotnostních spekter a jejich vyhodnocení jak v hmotnostní tak i časové ose | ano |  | nerelevantní
víceprvková analýza malých objemů roztoků od 0,1 ml v režimu roztokové analýzy s pneumatickýcm zmlžováním | ano |  | nerelevantní
Generátor indukčně vázaného plazmatu
výkon v rozsahu alespoň 500 –1500 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma | ano |  | nerelevantní
motorizovaný posun (X-Y-Z) plazmové hlavice pro optimální nastavení analytické zóny | ano |  | nerelevantní
poměr vícenásobně ionizovaných iontů Ba2+/Ba+ < 2% | ano |  | nerelevantní
poměr iontů oxidů (CeO+/Ce+) < 3% | ano |  | nerelevantní
Systém řízení průtoků pracovních plynů
na všech tocích argonu pomocí Mass Flow Controllers | ano |  | nerelevantní
Zavádění vzorku do výboje
chlazená mlžná komora | ano |  | nerelevantní
možnost použití mikrokoncentrických zmlžovačů | ano |  | nerelevantní
snadné připojení a integrace spektrometru s laserovým ablačním systémem | ano |  | nerelevantní
Rozhraní plasma/hmotnostní spektrometr
interface musí umožňovat výměnu konusů bez ztráty vakua ve spektrometru | ano |  | nerelevantní
Hmotnostní analyzátor a detekční systém
V případě průletového analyzátoru (time-of-flight) uspořádání s orthogonální akcelerací | ano |  | nerelevantní
V případě spektrometru s magnetickým sektorem je vyžadována možnost volby alespoň tří stupňů rozlišení pro zajištění volby citlivosti (při stopové a ultrastopové analýze) . | ano |  | nerelevantní
Spektrometr nechť je vybaven zařízením pro potlačení vstupu nenabitých částic do vlastního hmotnostního analyzátoru. | ano |  | nerelevantní
Rozsah pokrytí hmotnostního spektra minimalně 6 – 250 amu | ano |  | nerelevantní
Rozlišovací schopnost („delta“ m/m) při hmotnosti izotopu uranu 238 (m/z = 238) | ≥ 1800 |  | 50%
Dynamický rozsah | ≥ 106 |  | nerelevantní
Přesnost měření izotopových poměrů 0,1% | ≤ 0,1 % |  | 50%
Příslušenství
Software
ovládací SW kompatibilní pod Windows XP Professional nebo Windows 7 | ano |  | nerelevantní
SW umožňující externí kalibraci i kalibraci izotopovým zředováním | ano |  | nerelevantní
SW je vybaven automatickou korekcí interferencí. | ano |  | nerelevantní
SW umožňující použití několika vnitřních standardů. | ano |  | nerelevantní
SW umožňující měření transientních signálů. | ano |  | nerelevantní
SW umožňující měření izotopových poměrů | ano |  | nerelevantní
Ostatní
redukční ventily pro příslušné tlakové plyny (helium, argon, methan, NH3) | ano |  | nerelevantní
kompletní vakuový systém pro hmotnostní analyzátor a detekční systém; | ano |  | nerelevantní
automatická chladicí jednotka s uzavřeným vodním chladicím systémem; | ano |  | nerelevantní
řídící PC s instalovaným systémem Microsoft Windows, s 2 LCD monitory 24“ (1 pro práci se softwarem ovládajícím ICP-MS spektrometr, druhý pro práci se softwarem ovládajícím ablační systém (dílčí plnění C2) a laserovou tiskárnou | ano |  | nerelevantní
zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem | ano |  | nerelevantní

## Cast C2
Příloha č. 1 - Technické podmínky část C2: Laserový ablační systém emitující laserové záření o vlnové délce 193 nm
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Systém pro laserovou ablaci (LA) k lokálnímu vzorkování pevných materiálů s průměrem stopy od jednotek mikrometru po nižší stovky mikrometrů. Ablací generovaný aerosol je zaváděn do atomizačního/ionizačního zdroje, kterým je indukčně vázané plazma (ICP). Ionty vzorku jsou zaváděny do analyzátoru (hmotnostní spektrometr MS). Kombinované zařízení LA-ICP-MS slouží k prvkovému mapování povrchů (2D) a pořizování hloubkových profilů materiálů (3D) s tlouškou vrstev na úrovni jednotek až desítek mikrometrů s mezemi detekce na úrovnistopového stanovení.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
ablace opakních až vysoce transparentních materiálů včetně křemene, ablace práškových materiálů | ano |  | nerelevantní
volba průměru ablatované plošky od jednotek po desítky až nižší stovky mikrometrů a tím volbu laterálního rozlišení při prvkovém mapování povrchů | ano |  | nerelevantní
ablační rychlost na úrovni desítek nanometrů na jeden laserový puls | ano |  | nerelevantní
hloubkové profilování bez zkreslení hloubkového profilu – tvorbu ablačních kráterů s kolmými stěnami a plochým dnem; | ano |  | nerelevantní
synchronizace posuvu vzorku a frekvence laserových pulsů tak, aby se stopy po expozici laserovým parskem nepřekrývaly, ale naopak navazovaly jedna na druhou a bylo tak zajištěno, že mapovaná plocha je ablatována v každém místě právě jediným pulsem | ano |  | nerelevantní
programování automatického posunu vzorku pro plošné mapování a hloubkové profily (liniový scan, raster) | ano |  | nerelevantní
nastavení opakovací frekvence laseru na úrovni až stovek Hz – vyšší frekvence je vyžadována pro ablaci/desorpci X-Y matice s vysokým počtem „spotů“ | ano |  | nerelevantní
možnost pozorování vzorku při nastavení i v průběhu ablace kamerou s nastavitelným zvětšením a s osvětlením vzorku | ano |  | nerelevantní
nejlepší možné časové rozlišení ablačního signálu s ohledem na objem ablační cely | ano |  | nerelevantní
integrované měření energie laserového paprsku spojené se stabilizací energie | ano |  | nerelevantní
stabilizovaný hmotnostní průtok nosného plynu (He) | ano |  | nerelevantní
snadné obnovování aktivního prostředí laseru | ano |  | nerelevantní
funkční spojení s hmotnostním spektrometrem s průletovým nebo sektorovým analyzátorem a indukčně vázaným plazmovým zdrojem | ano |  | nerelevantní
Vlastnosti laseru a způsob ozáření vzorku
vlnová délka laserového záření: 193 nm – požadována absorpce i ve značně propustných materiálech a jejich ablace a dále minimální termální efekty při ablaci; | ano |  | nerelevantní
aktivní prostředí: excimerový (exciplexový) laser – plochý profil energie v průřezu paprsku a jeho snazší homogenizace; | ano |  | nerelevantní
doba trvání pulsu (FWHM) přibližně 4 ns | ≤ 4 ns |  | nerelevantní
průměr stopy paprsku v rozsahu minimálně od 3 mikrometrů do 175 mikrometrů; | ≥ 3 - 175 mikrometrů |  | nerelevantní
plošná hustota výkonu na ozářené plošce minimálně 3 GW/cm-2; | ano |  | nerelevantní
energie pulsu plynule nastavitelná optickým atenuátorem v rozsahu 10 až 100% z maximální hodnoty; | ano |  | nerelevantní
plochá uniformní distribuce energie v průřezu laserového paprsku v místě interakce s povrchem vzorku s variabilitou menší než 5%; | ano |  | nerelevantní
stabilita energie laserových pulsů na úrovni 2% RSD; | ano |  | nerelevantní
frekvence laserových pulsů alespoň 1 až 200 Hz pro účely rychlého skenování velkého počtu bodů; | ≥ 1 až 200 Hz |  | nerelevantní
možnost softwarové výměny apertur | ano |  | nerelevantní
Ablační cela a umístění vzorku
rychlý výplach cely – na úroveň 0,1% max. signálu za 1 s; | ano |  | nerelevantní
zaručení nezávislosti velikosti signálu na ablatované pozici vzhledem ke vstupu/výstupu proudu nosného hélia v rozsahu běžné velikosti ablatované plochy vzorku (řádově desítky až stovky mm2) | ano |  | nerelevantní
možnost umístění několika vzorků uvnitř cely současně; | ano |  | nerelevantní
průtok nosného plynu (He) celou je řízen regulátorem hmotnostního průtoku (Mass Flow Controller); | ano |  | nerelevantní
programovaný pohyb ablační cely se vzorkem v průběhu ablace, motorizované nastavení XYZ; | ano |  | nerelevantní
synchronizace laserových pulsů a posunu vzorku s cílem umístění ablačních stop tak, aby se nepřekrývaly, ale navazovaly jedna na druhou | ano |  | nerelevantní
Pozorování vzorku
osvětlení vzorku v propuštěném i odraženém světle; | ano |  | nerelevantní
pozorování vzorku v polarizovaném světle; |  |  | nerelevantní
zobrazení vzorku kamerou s nastavitelným zvětšením při výběru ablatované pozice a pro sledování v průběhu ablace |  |  | nerelevantní
Software
ovládací SW kompatibilní pod Windows XP Professional nebo Windows 7 |  |  | nerelevantní

## Dílčí plnění A
Příloha č. 1 - Technické podmínky dílčí plnění: CD spektrofotometr A
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Nelze zde doplnit nějaký základní popis využití přístroje apod.?
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
Možnost měření ve skenovacím módu | kontinálním i krokovém | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Meřící módy umožňují měření spekter cirkulárního dichroismu v závisloti na vlnové délce | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Sledování časových změn | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Programové řízení měření teplotních závislostí včetně kontinuálních změn | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Jednopaprskové měření UV absorbčních spekter | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Měření v rozsahu vlnových délek 170 - 900 nm s přesností +/- 0,1 nm při nízkých vlnových délkách | ano | Vyplní dodavatel | 43%
Rozlišení při CD stupnici +/- 10 mdeg | 0,0005-0,001 mdeg | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Šum při 185 nm | < 0,1 mdeg | Vyplní dodavatel | 57%
Rozptyl světla | 0,0003-0,0005 % | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Absorpční spektra v rozsahu 0-5 jednotek s přesností 0,01 jednotky | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Zdroj světla zajišťovaný 150 W xenonovou výbojkou chlazenou vzduchem | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Dvouhranolový monochromátor | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Trvale temperovaný fotoelastický modulátor | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Nastavení štěrbin kontrolované programově | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Měření spekter cirkulárního dichroismu a absorpčních spekter v teplotním intervalu (mínus) -10 - 100 °C v držáku kyvet temperovaném Peltierovým článkem, (doplněné vhodnou cirkulační lázní) | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Požadujeme, aby kyvetový prostor umožňoval použití nestandardních kyvet optických délek | (0,01-20) mm | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Možnost dodatečného přidání techniky stop-flow se dvěma přívody poháněnými motory | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího:

## Dílčí plnění B
Příloha č. 1 - Technické podmínky dílčí plnění: CD spektrofotometr B
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.) | Váha dílčího hodnotícího kritéria v %
Možnost měření ve skenovacím módu | kontinálním i krokovém | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Meřící módy umožňují měření spekter cirkulárního dichroismu v závisloti na vlnové délce | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Sledování časových změn | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Programové řízení měření teplotních závislostí včetně kontinuálních změn | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Jednopaprskové měření UV absorbčních spekter | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Měření v rozsahu vlnových délek 170 - 900 nm s přesností +/- 0,1 nm při nízkých vlnových délkách | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Rozlišení při CD stupnici +/- 10 mdeg | 0,0005-0,001 mdeg | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Šum při 185 nm | < 0,1 mdeg | Vyplní dodavatel | 100%
Rozptyl světla | 0,0003-0,0005 % | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Absorpční spektra v rozsahu 0-5 jednotek s přesností 0,01 jednotky | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Zdroj světla zajišťovaný 150 W xenonovou výbojkou chlazenou vzduchem | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Dvouhranolový monochromátor | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Trvale temperovaný fotoelastický modulátor | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Nastavení štěrbin kontrolované programově | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Měření spekter cirkulárního dichroismu a absorpčních spekter v teplotním intervalu (mínus) -10 - 100 °C v držáku kyvet temperovaném Peltierovým článkem, (doplněné vhodnou cirkulační lázní) | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Přidání přídavného zařízení techniky stop-flow se dvěma poháněnými motory | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Multilicenční software (s možností zpracovávat data na jiném/jiných počítačích, než na počítači napojeném na CD spektrofotometr | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Počítač ovládající přístroj s dostatečným hardwarovým vybavením | ano | Vyplní dodavatel | nerelevantní
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: