Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Modernizace spektrometru FHR 1000 Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004854 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| CCD detektor pro UV/VIS oblast záření | Vyberte ANO/NE |
| Počet pixelů detektoru min. 2000x500 | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| velikost pixelů 14 μm x 14 μm nebo menší | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Chlazení detektoru pomocí termoelektrických článků (Peltierův článek) na teplotu -65 °C, nebo nižší | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Kvantová účinnost QE na vlnových délkách 200 nm min. 30%, 400 nm min. 50%, 600 nm min. 60% | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| AD převodník 16 bit | Vyberte ANO/NE |
| Ovládací software | Vyberte ANO/NE |
| Ovládací software musí umožňovat: nastavení mřížky spektrometru na zadanou vlnovou délku, výběr mřížky spektrometru, nastavení vstupní štěrbiny, ovládání mechanického „shutteru“, snímání optických spekter v zadaném rozsahu vlnových délek (200-750 nm), export naměřených spekter v ascii tvaru do souboru (dva sloupce: vlnová délka, intenzita). SW umožňuje spojovat několik snímků spekter do jednoho souboru. | Vyberte ANO/NE |
| Řídící počítač s operačním systémem a monitorem, myší a klávesnicí, včetně všech potřebných kabelů | Vyberte ANO/NE |
| Minimální konfigurace počítače: procesor: Intel Core i5 paměť RAM: 4 GB hard disk HDD: 1 TB monitor s uhlopříčkou min. 23“ | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Instalace CCD kamery, oživení a seřízení | Vyberte ANO/NE |
| Seřízení znamená: -optimalizace polohy CCD detektoru -vlnové délky naměřených spektrálních čar budou odpovídat hodnotám uvedeným ve spektrálních tabulkách | Vyberte ANO/NE |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..