Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Energiově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004983 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Rentgenofluorescenční spektrometr

Předmětem zadání je dodávka stolního energiově disperzního rentgenofluorescenčního spektrometru (ED XRF), který bude používán pro rychlou nedestruktivní prvkovou analýzu různých typů vzorků různé velikosti a různého tvaru. Spektrometr umožní analýzu velmi malých vzorků (miligramová množství, minimální velikost vzorku od 0.2 mm), a současně i analýzu rozměrnějších předmětů (vzorkový prostor alespoň 20 x 30 x 5 cm), případně i selektivní analýzu malé plochy (od průměru 2 mm) na větších vzorcích. Spektrometr umožňuje analýzu v rozsahu prvků od Na po U s maximální citlivostí jak pro lehké prvky, tak i pro těžké prvky (na Cd K účinnost minimálně 75%). Aktivní plocha detektoru je minimálně 25 mm2. Spektrometr musí být schopen citlivé analýzy lehkých prvků i ve vlhkých vzorcích, kapalinách, prášcích a pastách při současně nízkých provozních nákladech (nízká spotřeba He).

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Rozsah škály stanovitelných prvků |
| Nejméně od sodíku včetně po uran (včetně). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detektor |
| Multikanálový analyzátor je vybaven: minimálně 4096 kanály; plně digitálním zpracováním pulzů; elektronikou umožňující zpracování signálu 600 000 cps při mrtvém čase < 30%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Polovodičový detektor typu SDD je: elektricky chlazený na teplotu -50°C; s teplotní stabilitou 0.1 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Na čáře MnK je požadováno rozlišení detektoru 136 eV při hodnotě signálu 20 000 cps. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Měření až do 600 000 cps se uskutečňuje při zachování následující kvality: bez významného prodloužení mrtvých časů (ang. dead time) detektoru; bez zhoršení rozlišení (tj. při 600 000 cps rozlišení <145 eV na čáře MnK). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rentgenka |
| Vzduchem chlazená Ag rentgenka (10-15 W): s regulovatelným napětím od 5 kV do 60 kV; a stabilitou 0.1% za 8 hodin. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Typická životnost rentgenky | (Dodavatel uvede skutečnou hodnotu) |
| Kompletní cena za výměnu rentgenky, je-li současně nutná i výměna vysokonapěťového zdroje, uveďte cenu včetně výměny vysokonapěťového zdroje. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Rentgenka je umístěna pod vzorkem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Při stanovení lehkých prvků možnost nastavení proudu rentgenkou na nejméně 1000 A. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost automatické regulace proudu na rentgence pro dosažení požadovaného toku impulzů za 1 s. Regulace s krokem minimálně 1% nominálního výkonu rentgenky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Automatická výměna předfiltrů rentgenky. Minimálně pět pozic, z toho minimálně čtyři osazeny vhodným předfiltrem rentgenky pro dosažení nejlepších detekčních limitů v rozsahu prvků od Ca po U. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení) |
| Kolimátory |
| Minimálně 5 kolimátorů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaně výměnné kolimátory umožňující měnit ozařovanou plochu v rozsahu od 2 mm2 mm do 50 mm2 (velikost stopy na vzorku). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Uspořádání, vzorkový prostor |
| Rentgenka je umístěna pod vzorkem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stanovení lehkých prvků s minimální spotřebou He. Typická spotřeba He při analýze 1 vzorku (cyklus zahrnující vložení vzorku do spektrometru, proplach systému, vlastní měření s integračním časem 100 s) je 100 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vzorkový prostor s možností umístění různých typů vzorků o různé velikosti: s nejmenším rozměrem 0,2 mm do 20x30x5 cm a hmotnosti 5 kg při umístění vzorku na rovnou a hladkou plochu v prostoru vzniklém po snadném vyjmutí karuselu autosampleru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Autosampler pro automatickou výměnu vzorků s minimálně 16 pozicemi pro vzorkovnice do průměru 32 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Motorizovaná rotace vzorku ve všech pozicích. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vizualizace analyzované plochy |
| Zabudovaná HD videokamera pro vizualizaci měřeného místa na vzorku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Videokamera musí umožňovat snadnou lokalizaci měřeného místa i na rozměrnějších vzorcích. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kamera musí mít kolmý pohled na vzorek pro nezkreslené zobrazení s možností funkce zoom. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zobrazení reálné velikosti měřené plochy v závislosti na změně kolimátoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické ukládání obrázku měřeného vzorku do výsledkových protokolů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software |
| SW umožňuje automatickou i manuální kvalitativní analýzu vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW umožňuje kvantitativní analýzu: na bázi metody fundamentálních parametrů (bezkalibrační analýza); i na bázi klasických kalibračních modelů postavených na změření sady standardů a vícenásobné regresní analýze s výpočtem meziprvkového ovlivnění. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW umožňuje automatickou identifikaci významných meziprvkových ovlivnění a automatický výpočet hodnot koeficientů meziprvkového ovlivnění. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW umožňuje manuální výběr koeficientů meziprvkového ovlivnění s jejich následným automatickým výpočtem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW je vybaven částí, která provádí výpočet základních statistických charakteristik kvantitativního modelu (chyby modelu pro jednotlivé prvky a sumární chybu modelu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW umožňuje také použití kombinované metody: výpočet koncentrace se provede na základě metody fundamentálních parametrů a výsledná koncentrace se koriguje podle empirického modelu s vícenásobnou regresní analýzou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW umožňuje měření tloušťky vrstev. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW umožňuje přesnou kvantitativní analýzu vzorků o různém tvaru; je schopen korigovat vliv geometrie (tvaru) vzorku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chyba bezkalibrační analýzy při analýze slitin kovů je <0.5% bez nutnosti použití standardů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| SW bezkalibrační analýzy má i funkci pro automatickou kvantifikaci „neviditelné“ matrice (části matrice odpovídající prvkům od H po Na). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| PC a operační systém |
| Součástí dodávky je PC se SW pracujícím pod operačním systémem obecně dostupným a slučitelným s běžně užívanými ICT a LCD panelem s úhlopříčkou min. 27 ". | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |