Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | ICP-QMS kvadrupólový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmovým zdrojem a laserový ablační systém |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004929 |
| Identifikační údaje zadavatele |
| Název: | Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

- kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky: V seznamu dodavatel uvede minimálně TŘI významné dodávky za poslední 3 roky, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 3 000 000 Kč bez DPH u každé dodávky; seznam bude mít náležitosti podle níže uvedené tabulky (tj. identifikace předmětu plnění, datum dokončení, hodnota a kontaktní osoba objednatele). Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmovým zdrojem s odlišnými parametry, než jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci. Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

Vyhotovil: Jméno, funkce

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Spojení dvou přístrojů, a to systému laserové ablace (LA) a hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmovým zdrojem (ICP-MS) slouží k přímé analýze pevných vzorků s anorganickou i organickou matricí se zaměřením na stopovou prvkovou analýzu, stanovení izotopů, lokální mikroanalýzu, a dále k měření 2D a 3D distribuce prvků v pevných vzorcích; ICP-MS se používá ke stopové analýze vzorků po převodu do roztoku a k analýze povrchových, podzemních a odpadních vod. V projektu bude využíván pro výuku studentů doktorského studia „analytický geochemik“ a studentů analytické chemie. Řešená problematika bude zaměřena na prvkovou analýzu geologických a technologických materiálů, nanomateriálů, předmětů kulturního dědictví, biologických tkání, materiálů souvisejících s výzkumem v oblasti lékařských věd, na analýzu roztoků a vod.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

1.1 Systém ICP-MS

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Minimální velikost, stolní systém | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kolizně-reakční cela umožňující efektivní odstranění polyatomických interferencí s použitím pouze čistého kolizního inertního plynu He a bez použití matematické korekce. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah výkonu min. 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný posun (X-Y-Z) plazmové hlavice pro optimální nastavení analytické zóny | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Poměr vícenásobně ionizovaných iontů Ce2+/Ce+ (Ba2+/Ba+) ≤ 3%. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Poměr iontů oxidů (CeO+/Ce+) ≤ 1,5%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Peltierovým článkem chlazená mlžná komora, chlazení v rozsahu min. –5 až +20 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Integrované, automatické a plně softwarem kontrolované on-line ředění vzorku v plynném stavu (aerosol) před vstupem do plazmového výboje umožňující přívod koncentrovaných vzorků (až 25 % rozpuštěných látek, TDS). Minimálně 5 přednastavených a automaticky použitelných úrovní ředění. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a popis technického řešení) |
| Interface musí umožňovat výměnu kónusů a části iontové optiky (extrakční čočky) bez ztráty vakua ve spektrometru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kvadrupólový analyzátor s kolizní nebo reakční celou pro eliminaci spektrálních interferencí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah pokrytí hmotnostního spektra min. 5 až 255 amu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Lineární dynamický rozsah detektoru min. 11 řádů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Off-axis detektor pro minimalizaci šumu a maximální poměr signál/šum. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Po rozšíření možnost použití až 3 čistých kolizních/reakčních plynů v jedné analýze (min. H2, NH3, O2, Xe a další) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Citlivost (≤ 1,5% CeO+/Ce+): 7Li (9Be) ≥ 55 Mcps/ppm 89Y (115In) ≥ 300 Mcps/ppm, 238U (205Tl) ≥ 250 Mcps/ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční limity – He gas mód (≤ 1,5% CeO+/Ce+): As(75) ≤ 20 ppt Se(78) ≤ 40 ppt (data pro reálnou matrici s interferencemi: min. HNO3, HCl, Ca2+) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční limity - no gas mód (≤ 1,5% CeO+/Ce+): Be (9) ≤ 0.2 ppt In (115) ≤ 0.05 ppt Bi (209) ≤ 0.09 ppt | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací software umožňující ovládání všech částí ICP-MS sytému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software pro možnost analýzy nanočástic a vyhodnocování naměřených dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software pro možnost speciační analýzy HPLC, GC, CE a vyhodnocování naměřených dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Autosampler plně ovládán ICP-MS softwarem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Integrovaný kryt pro minimalizaci kontaminace umožňující odsávaní výparů a napojení na odtah. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kompletní vakuový systém. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatická chladicí jednotka s uzavřeným vodním chladicím systémem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně integrovaný modul ICP/MS systému umožňující dávkování vzorku přes dávkovací smyčku pro minimalizaci „carry-over“ efektu, kontaminace systému matričními vzorky a pro výrazné zrychlení analýzy a zvýšení produktivity. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické přepínání mezi ladícím roztokem a roztokem interního standardu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nezávislá pístová pumpa pro rychlé nasávání vzorků a proplach. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

1.2 Systém laserové ablace

1.2.1 Laser

| Qswitched Nd:YAG laser s vlnovou délkou 213 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| --- | --- |
| Energie pulzu 4 mJ/puls nebo větší a s homogenizací paprsku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| “Flat-top” plochý energetický profil prostorového rozložení energie pulzu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Délka pulzu maximálně 5 nanosekund. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná velikost ablační stopy, automaticky výměnné apertury s možností nastavení velikosti spotu minimálně v rozmezí od 4 do 200 µm, 14 volitelných apertur z toho 12 kruhových a 2 čtvercové. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Uzavřená konstrukce, mechanicky a termicky isolovaná konstrukce laseru a optiky. Celý optický systém laserové cesty a pozorovací systém musí být namontován na robustní antivibrační optické desce s plovoucím uspořádáním, tak aby byla zajištěna maximální stabilita systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Laserová hlava musí být uzavřená a hermeticky utěsněná, musí být umístěna přímo na optickém stole pro dosažení maximální mechanické a termické stability. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Snadná výměna lampy laseru uživatelem bez nutnosti otevření hlavy laseru a tím porušení její hermetické těsnosti. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální počet optických členů v optické dráze laserového svazku, aby byly zajištěny minimální ztráty energie. Mezi laserovou hlavou a povrchem vzorku nesmí být více než 5 zrcadel a maximálně jedna čočka. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Automatická cirkulační jednotka pro chlazení laserové hlavy musí být součástí systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

1.2.2 Pozorovací optika a videosystém

| Počítačem řízený, kontinuálně nastavitelný video mikroskop kombinovaný s HD videokamerou. Koaxiální uspořádání k laserovému svazku s kolmým pohledem na vzorek, tak aby bylo zajištěno nezkreslené zobrazení vzorku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| --- | --- |
| Schopnost rozlišit objekty až do 2 µm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah zoomu minimálně v rozsahu zvětšení 2.5x až 32x. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vysoce intenzivní a homogenní osvětlení vzorku umožňující kvalitní zobrazení i tmavých vzorků v maximálním i minimálním zvětšení pomocí kruhové soustavy LED diod. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kontinuálně nastavitelné osvětlení pro reflexní i transmisní měření v rozsahu 0-100%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počítačem řízené zaostřování a zoom. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Motorizovaný z počítače řízený rotační polarizátor. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

1.2.3 Ablační cela

| Ablační cela s vyjímatelným křemenným okénkem umožňujícím snadné čištění a údržbu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| --- | --- |
| Minimální průměr ablační cely 50 mm, možnost práce s více vzorky v cele. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Snadné upevnění i pro zákazníkem vytvořené ablační cely. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost volby Ar nebo He jako ochranného /proplachovacího plynu, „mass flow“ řízení průtoku pro He. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesný motorizovaný stůl pro posun vzorku ve všech třech osách (XYZ). Posun v ose X a Y s rozlišením 0.25 µm/na krok nebo menším a to po celé ploše vzorku. Rozsah posunu minimálně 100 x 100 mm. Posun v ose Z minimálně 50 mm s rozlišením 0.8 µm/na krok nebo menším. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Držák pro standardní petrografická sklíčka. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost rozšíření na dvouobjemovou ablační celu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Evakuace cely pomocí vakuové pumpy s následným zaplněním cely heliem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zobrazení všech bezpečnostních interlocků a stavových hlášení laseru na obrazovce PC. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vstup pro externí synchronizační signál z ICP MS spektrometru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měřící módy: Měření v jednom nebo více zvolených bodech Měření po zvolené přímce nebo po segmentované dráze skládající se z několika přímek. Postupné ablatování zvolené plochy (area scan) nebo zvoleného rastru bodů a to včetně hloubkového profilování. Ablatování zvolené plochy pomocí zvoleného počtu paralelních přímkových ablací. Rastr s vysokým rozlišením. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Editor pro vytváření automatických sekvencí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Digitální měření velikosti objektů zobrazených mikroskopem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zobrazení ablací s vysokým rozlišením, včetně možnosti záznamu videa s vysokým rozlišením. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnější ochranný kabinet, splňující požadavky na Třídu 1 při práci s lasery. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální váha systému 75 kg. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |