Technická specifikace:

Detektor pro kapalinovou chromatografii ( ELS - Evaporative Light  Scattering Detector) – 1 ks

Popis přístroje a jeho využití

ELS detektor je univerzální detektor vhodný pro kapalinové chromatografy a bude sloužit zejména k detekci netěkavých látek, které ve své molekule neobsahují žádný chromofor nebo fluorofor a není je možné detekovat v UV nebo VIS detekcí, případně je lze jen s obtížemi ionizovat pro detekci hmotnostním spektrometrem (např. lipidy, oligomery elastomerů, aminokyseliny). Detektor pracuje na principu zmlžení eluentu z kapalinového chromatografu v zmlžovači detektoru a následném odpaření rozpouštědla v evaporační komůrce detektoru 
za vytvoření částeček netěkavého solutu. V optické komůrce detektoru pak dojde k rozptylu světla pocházejícího ze zdroje záření na částečkách solutu a odezva fotodetektoru je přímo úměrná hmotě solutu procházející optickým paprskem. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení, které bude instalováno 
ke kapalinovému chromatografu Agilent řady 1260 a bude plně ovladatelné pomocí software Agilent OpenLab Chemstation včetně záznamu signálu a vyhodnocení výsledků měření.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Plná kompatibilita technického řešení s kapalinovým chromatografem Agilent 1260 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje ohřev zmlžovače detektoru min. v rozsahu ohřevu od 30°C do 90°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje ohřev evaporační komůrky detektoru min. v rozsahu ohřevu od 30°C do 115°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje plnou funkčnost detektoru při průtoku eluentu z kapalinového chromatografu v min. rozsahu od 0,2 ml/min do 5,0 ml/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje detekci analytu v množství menším než 10 ng aminokyseliny valin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompatilbilita detektoru s gradientovou elucí mobilní fáze kapalinového chromatografu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje rychlost sběru dat z detektoru min. 80 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detektor je plně ovladatelný pomocí softwaru Agilent OpenLab Chemstation sloužícího k ovládání kapalinového chromatografu Agilent 1260, ke kterému bude detektor instalován | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je startovní kit obsahující sadu roztoků pro kalibraci a rutinní testování detektoru pro min. 100 analýz | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.