## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Skener histologických preparátů - plně automatizovaný systém pro virtuální mikroskopii
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Skener histologických preparátů 2) Pracovní PC stanice s ovládacím softwarem pro snímání, zpracování a analýzu obrazu a získaných dat 3) Monitor
Položka č. 1 Skener histologických preparátů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Plně automatizovaný systém pro virtuální mikroskopii (scanner) |  | ANO | vyplní dodavatel
Digitalizování mikroskopických skel ve vysoké obrazové kvalitě v celém rozsahu sklíčka včetně načítání bar kódů (1D, 2D) |  | ANO | vyplní dodavatel
Snímání preparátů v procházejícím světle včetně polarizace. |  | ANO | vyplní dodavatel
Pozorovací metody |  | minimálně: - světlé pole - polarizace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Automatická detekce vzorku na sklíčku a snímání jen oblasti preparátu |  | ANO | vyplní dodavatel
Kapacita zásobníku minimálně na 100 standardních skel s okamžitým přístupem ke každému držáku zvlášť |  | ANO | vyplní dodavatel
Kontinuální vkládání preparátů během skenování |  | ANO | vyplní dodavatel
Mikroskopická skla se vkládají do nosičů /držáku skel a nesmí se jakkoli dotýkat navzájem |  | ANO | vyplní dodavatel
Systém musí umožňovat nasnímání celého zásobníku bez nutnosti jakéhokoli zásahu uživatele |  | ANO | vyplní dodavatel
Konstrukce přístroje musí zamezit jakémukoliv nechtěnému rozbití preparátů |  | ANO | vyplní dodavatel
Zdroj světla pro světlé pole LED |  | ANO | vyplní dodavatel
Systém je vybaven automatickou kalibrací (geometrickou a barevnou), která zaručuje konzistentní výkon přístroje v průběhu času |  | ANO | vyplní dodavatel
Motorický karusel fluorescenčních filtrů pro budoucí doplnění na fluorescenční skenování vzorků |  | s minimálně 8 pozicemi | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Vstup pro fluorescenční zdroj |  | ANO | vyplní dodavatel
Pevný stůl s vysokou nosností odpovídající rozměrům a váze přístroje |  | ANO | vyplní dodavatel
Optické vlastnosti:
Systém je vybaven kalibrovanými objektivy pro každé zvětšení zvlášť bez použití měniče zvětšení nebo jiné přídavné čočky |  | ANO | vyplní dodavatel
objektivový revolver |  | minimálně 7mi četný objektivový revolver | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Součástí sestavy musí být minimálně tyto objektivy: |  | - 10x, NA minimálně 0,4 – plan apochromát, rozlišení minimálně 0,44 mikrometrů/ pixel - 20x, NA minimálně 0,7 – plan apochromát, rozlišení minimálně 0,22 mikrometrů/ pixel - 40x, NA minimálně 0,85 - plan apochromát, rozlišení minimálně 0,11 mikrometrů/ pixel | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Zobrazovací systém pro světlé pole:
3 CCD kamera (senzor pro každý kanál zvlášť s neprokládaným barevným snímáním) |  | minimálně 30snímků/s, 12bit RGB, rozlišení min. 1600 x 1200, elektronická závěrka v rozsahu minimálně 1/30 až 1/100000s | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Pracovní PC stanice s ovládacím softwarem pro snímání, zpracování a analýzu obrazu a získaných dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Samostatná Pracovní PC stanice | ANO | vyplní dodavatel
| dva procesory (2xCPU) | každý procesor musí mít Passmark CPU Mark min. 9 000 uvedeném na https://www.cpubenchmark.net | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | každý procesor TDP max 105W | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační paměť | 128GB RAM DD4 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk I | minimálně 2x SSD 512GB PCIe | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk II | 4x 10TB HDD RAID 10 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Grafická karta - profesionální | minimálně 4GB RAM | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| USB port | ANO, minimálně 6x USB Port | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační systém | Win 7 Pro CZ 64 bit nebo Win 10 Pro CZ 64 bit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| DVD-RW | ANO | vyplní dodavatel
| klávesnice a optická myš součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí Pracovní PC stanice (Zboží - přístroje) bude tento software: | ANO, účastník uvede přesný název softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Software pro snímání, zpracování a analýzu obrazu a získaných dat | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení všech parametrů snímání, ukládání obrazků | ANO | vyplní dodavatel
| Úplná flexibilita nastavení všech parametrů snímání, možnost přednastavení obslužného programu (makro) pro standardní typy skel | ANO | vyplní dodavatel
| Prohlížení obrazků na neomezeným počtu PC | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost exportu do Tiff, JPEG, BMP, PNG apod. | ANO | vyplní dodavatel
| Musí umožnit použití „plug-in“ přídavných modulů pro rozšíření schopností zpracování obrázků dalšími programy. | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o funkce obrazové analýzy | ANO | vyplní dodavatel
| Systém automaticky musí ukládat metadata společně s virtuálními snímky skel, aby pro možnost načíst záznam o všech virtuálních mikroskopických operacích. | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 10 let | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Monitor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Plně kompatibilní s dodávaným PC | ANO | vyplní dodavatel
| technologie monitoru | LCD, LED nebo OLED | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení: | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Úhlopříčka: | minimálně 27" (palců) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Formát | 16:9 nebo 16:10 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky