## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Horkovzdušný sterilizátor a pojízdným stolkem
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Přístroj (zařízení) Horkovzdušný sterilizátor a pojízdným stolkem je tvořen těmito vzájemně plně kompatibilními částmi: 1) Horkovzdušný sterilizátor 2) Pojízdný vozík pod sterilizátor
!!! Kupující upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění Zboží (přístroje), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm !!!
Položka č. 1 Horkovzdušný sterilizátor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Horkovzdušný sterilizátor |  | ANO | vyplní dodavatel
teplotní rozsah |  | minimálně v rozsahu od +10 °C od okolní teploty až do +250 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
tichý chod s nuceným prouděním vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“ |  | ANO | vyplní dodavatel
přesná regulace teploty a času |  | ANO | vyplní dodavatel
určeno pro horkovzdušnou sterilizaci na zdravotnických pracovištích k laboratorním účelům s možností využití i jako sušárny |  | ANO | vyplní dodavatel
informace o procesu zobrazovány na displeji |  | ANO | vyplní dodavatel
funkce zpožděného zapnutí programu |  | ANO | vyplní dodavatel
akustický a vizuální alarm |  | ANO | vyplní dodavatel
přenos (získání) dat z průběhu sterilizace |  | přenos (získání) dat z průběhu sterilizace uložením přímo z přístroje na USB (prostřednictvím USB) nebo možnost přenosu (získání) dat z průběhu sterilizace prostřednictvím propojení přístroje s akviziční stanicí (PC, notebookem apod.) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
objem komory |  | v rozsahu min. 220 l - max. 260 l | vyplní dodavatel
vnitřní prostor z nerezu |  | ANO | vyplní dodavatel
2 síta v komoře |  | ANO | vyplní dodavatel
vnější rozměry |  | jednotlivé rozměry maximálně: šířka 1 000 mm hloubka 690 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
standardní el. připojení 230 V |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Pojízdný vozík pod sterilizátor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pojízdný vozík pod nabízený sterilizátor |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky