Minimální technické požadavky

Název technologie / vybavení:

Vícekomponentní siloměrná plošina včetně softwaru

Stručný popis technologie:

Vícekomponentní siloměrná plošina fungující na piezoelektrickém principu (2 kusy)

Požadovány jsou dva kusy siloměrných plošin pro bilaterální měření s možností využití obou plošin rovněž pro unilaterální měření.

| Dodavatel | Doplní dodavatel do nabídky |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplní dodavatel do nabídky |
| Typ/model | Doplní dodavatel do nabídky |
| Základní parametry / charakteristiky: |  |
| Rozměr jedné plošiny min. 500 délka, min. 500 mm šířka |  |
| Přenosnost a použití bez nutnosti fixace k podložce |  |
| Hmotnost max. 10 kg |  |
| Maximální přeslechy mezi osami ... 2,5 % |  |
| Minimální vlastní frekvence v ose z ... 200 Hz |  |
| Vstupy pro připojení alespoň dvou kamer pro synchronní sběr silových a obrazových dat |  |
| Měření reakčních sil Fx, Fy, Fz a momentů |  |
| Měření COP, center of pressure |  |
| Měření třecích sil a momentů |  |
| Měření frekvenčních spekter |  |
| Měření a výpočty min těchto veličin: zrychlení, rychlosti a dráhy těžiště síly |  |
| Minimální vzorkovací frekvence dat ze silové plošiny je 1000 vzorků/s |  |
| Výpočet min. těchto veličin: práce, energie, impulzu síly |  |
| Systém sběru dat: |  |
| S výše uvedenou plošinou komunikuje systém sběru dat, který převádí analogové signály z plošiny na digitální formu dat. |  |
| Systém sběru dat umožňuje připojení alespoň dvou siloměrných plošin a je připojitelný k ovládacímu počítači s, nímž komunikuje přes USB port. |  |
| Ovládání systému je pomocí uživatelského software, viz níže. |  |
| Software pro měření výkonových a stabilitních parametrů: |  |
| Ovládací a vizualizační software umožňující správu databáze naměřených dat v rámci jednotlivých projektů, kampaní měření a individuálních měření. |  |
| Software umožňuje porovnávání dat uskutečněných v průběhu kampaně či projektu a monitorovat tak změny v čase, např. před soustředěním a po soustředění, na začátku soutěžní sezony, v průběhu a na konci. |  |
| Naměřená data jsou uspořádána v databázi. |  |
| Software kompletně ovládá měření a komunikuje s měřicím hardware a rovněž zajišťuje konfiguraci a zadání kalibračních hodnot a všech dalších potřebných údajů pro správné vyhodnocení dat. |  |
| Software umožňuje synchronizaci silových měření se snímáním kamerami a nabízí porovnání okamžitých silových dat se snímky tzv. snímek po snímku ze záznamu kamerou. |  |
| Software umožní analýzu naměřených dat pomocí grafů, tabulkových dat naměřených křivek a automaticky vypočtených základních parametrů pro jednotlivé testy viz. níže |  |
| Z měření je možno vytvářet uživatelské zprávy obsahující grafy, tabulky vypočtených parametrů a jejich porovnání. Zprávy jsou generovány do formátu pdf. |  |
| Software obsahuje následující měřicí moduly pro jednoznačné a opakovatelné provádění min. těchto testů: - Výskok ze dřepu - Výskok s podřepem - Doskok - Výskok s přidanou zátěží - Opakovaný výskok - Dřep - Maximální dobrovolná kontrakce - Měření svalové únavy - Vývoj síly na základě zpětné vazby, tzv. tracking - Skok do dálky - Laterální skoky - Měření rovnováhy - Měření výpadů vpřed - Měření vstyku ze sedu - Měření manévru otáčení - Limity stability - Sledování resp následování tvarů křivek změnou těžiště - Test posturální symetrie |  |
| Další požadavky |  |
| Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) |  |
| Zadavatel požaduje předvedení přístroje, ověření parametrů u objednavatele a zaškolení obsluhy přístroje na pracovišti objednatele v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Zadavatel požaduje zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje |  |