Technická specifikace:

Dokumentační systém pro elektroforézu a imunoblotování

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je nový, kompletní a plně funkční automatizovaný digitální dokumentační a analytický systém umožňující skenování kolorimetricky, fluorescenčně či chemiluminiscenčně značených gelů či blotovacích membrán. Systém taktéž umožňuje vysoce citlivou detekci infračervené fluorescence, tj. využívá pro excitaci laserové LED. Optika přístroje je motoricky ovládána včetně přiblížení (zoomu) a obsahuje chlazenou CCD kameru. Přístroj je vybaven softwarem pro automatické snímání obrazu a pro jeho vyhodnocení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kompaktní stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné rozměry a hmotnost) |
| Technické řešení zahrnuje světlo nepropouštějící kabinet se zabudovaným epi- a transluminátorem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje skenování objektů s využitím kolorimetrie, fluorescence včetně infračerveného spektra a chemiluminiscence | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení obsahuje integrovanou kameru o rozlišení min. 5 MPx se systémem aktivního chlazení pod teplotu laboratoře a softwarově ovládaným přiblížením (zoomem) nebo mobilním výsuvným nosičem, který je možno umístit do několika pozic s automatickým rozpoznáním | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení umožňuje automatické zaostřování obrazu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Snímaná plocha má rozměr min. 12 x 14 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení má automatické softwarově řízené nastavení expozice s možností manuální korekce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje epi-iluminaci a snímání v bílém světle | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje epi-iluminaci a snímání v modrém světle (SYBR Safe, o vlnové délce 460 nm nebo 470 nm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení je vybaveno transluminačním módem snímání pro detekci barvení ethidium bromidem v UV spektru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení je vybaveno min. sadou tří excitačních LED zdrojů a emisních filtrů pro detekci fluorescence v zelené, modré a červené oblasti spektra umožňující detekci standardních cyaninových fluoroforů Cy2, Cy3 a Cy5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu vlnových délek) |
| Technické řešení umožňuje automatizovanou výměnu excitačních a emisních filtrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje detekci fluorescence v infračervené oblasti spektra min. NIR700 a NIR800 a využívá laserového zdroje excitace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu rozsahu vlnových délek) |
| Součástí dodávky je kompletní obslužný počítač (monitor, PC, klávesnice, myš) nebo ekvivalentní řešení s nainstalovaným OS Windows a softwarem, který umožní obsluhu přístroje včetně vyhodnocení získaných dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je řídicí a vyhodnocovací software umožňující úpravu nasnímaného obrazu (min. jas, kontrast, korekce pozaďového signálu), kvantifikaci signálu bandů, výpočet molekulárních hmotností bandů a export dat min. do tabulkového editoru Microsoft Excel | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou min. dvě licence na dobu neurčitou vyhodnocovacího software pro dva souběžně pracující počítače | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je bezplatná aktualizace dodaného softwaru po dobu min. dva roky od dodání systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.