Technická specifikace:

Systém pro automatizovanou analýzu pohybu a chování v modelových toxikologických experimentech

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční systém umožňující provádění behaviorálních experimentů zahrnující automatickou analýzu pohybu a chování modelových subjektů (primárně vývojová stádia Danio rerio) 
a následnou analýzu získaných dat pomocí dodaného vyhodnocovacího softwaru.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Systém umožňuje provádění dlouhodobých kontinuálních experimentů (min. 144 h) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém umožňuje regulaci teploty expoziční komory s přesností ±0,5 °C min. v rozmezí od -1 až +5 °C vůči teplotě laboratoře (25 °C) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém je vybaven nezávislým osvětlením expoziční komory shora i zdola | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje softwarově řízené osvětlení expoziční komory plynule nastavitelné min. v rozmezí 0-5000 lux | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém umožňuje nastavení cyklování osvětlení simulujícího průběh dne během experimentu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je vybaven infračerveným osvětlením a odpovídající kamerou pro umožnění detekce pohybu bez osvětlení viditelným světlem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém je určen pro práci s Petriho miskami (průměr 50-150 mm) a 6, 12, 24, 48 a 96-jamkovými mikrotitračními deskami | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je kompletní obslužný počítač (monitor, PC, klávesnice, myš) nebo ekvivalentní řešení s nainstalovaným OS Windows a softwarem, který umožní obsluhu přístroje a vyhodnocení získaných dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Dodaný software umožňuje vytváření šablon (templátů) experimentů a automatické vytvoření rozvržení experimentu (arena layout template) pro 6, 12, 24, 48 a 96 -jamkové mikrotitrační desky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodaný software je schopen kontinuálně zaznamenávat a vyhodnocovat min. čas strávený aktivitou/neaktivitou, rychlost, uražená vzdálenost, počítat vstupy do sledovaných zón a čas strávený ve sledovaných zónách. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dodaný software umožňuje vyhodnocení behaviorálních parametrů na základě videa uloženého v neproprietárním používaném video formátu (min. AVI). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou min. dvě licence vyhodnocovacího softwaru na dobu neurčitou kromě licence na obslužném počítači | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je servisní podpora přes vzdálený přístup min. po dobu záruční lhůty | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.