Technická specifikace:

Část 1: Skříňový mrazicí box (-25°C) – 1 kus

Popis přístroje a jeho využití

Skříňový mrazicí box s nerezovými vnitřními stěnami a policemi bude sloužit pro systematické a přehledné uskladnění biotických a abiotických vzorků v prostředí s minimálním rozsahem teplot (-5°C) – (-25°C). Součástí dodávky je také vnitřní skladovací systém skládající se z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami 
pro systematické uskladnění tub se vzorky v kryoboxech s 81 pozicemi (standardní 2“ krabička). Skříňový mrazicí box je určený pro systematické uložení vzorků spravovaných laboratorním informačním systémem určených 
pro vědecké účely. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Minimální vnitřní kapacita skříňového mrazicího boxu je 420 litrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní prostředí zařízení je z nerezové oceli (z nerezové oceli jsou minimálně stěny, záda a police skříňového mrazicího boxu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení má vnější neprůhledné dveře | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení má dělené vnitřní dveře pro zajištění teplotní stability prostředí, ve kterém není manipulováno se vzorky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje instalaci externího teplotního senzoru pro nezávislý monitoring vnitřního prostředí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení využívá dva kompresory pro vyšší bezpečnost vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožnuje nastavit teplotu svého vnitřního prostředí v minimálním rozmezí od (-5°C) do (-25°C) i při laboratorní teplotě | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení umožňuje odmrazit stěny mrazicího boxu během jeho provozu (bez vypnutí zařízení od dodávky elektrické energie) pomocí programovatelného režimu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení umožňuje cirkulaci vzduchu ve vnitřním prostředí pro snížení rozdílu teplot mezi vrchní a spodní částí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení zaznamenává v minimálně půlhodinových pravidelných intervalech teplotu vnitřního prostředí alespoň na dvou místech boxu (jedno čidlo je umístěno v horní a druhé v dolní polovině boxu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení zasílá alarmové hlášení pomocí SMS minimálně na dvě telefonní čísla v případě, že teplota vnitřního prostředí boxu klesne na více jak 30 minut pod uživatelem definovanou teplotu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení obsahuje mikroprocesorovou řídící jednotku, zálohovanou akumulátorem, s pamětí pro ukládání provozních dat (minimálně teploty s kapacitou pro záznam nejméně dvou měsíců; s možností exportu uložených dat) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení obsahuje display (displeje) s informacemi o aktuální teplotě na minimálně dvou vybraných měřených místech ve vnitřním prostředí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení lze nastěhovat do místnosti vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech (výška x šířka) 197 x 90 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení obsahuje nejméně 200 pozic pro kryoboxy ve vnitřním skladovacím systému*, za předpokladu, že do jedné zásuvky vnitřního skladovacího systému je uložena jedna řada kryoboxů. *Vnitřní skladovací systém se skládá z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro uložení kryoboxů o velikosti 130x130x51 mm (běžná 2“ laboratorní krabička s 81 pozicemi pro vialky) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2: Skříňový mrazicí box (-25°C) – 2 kusy

Popis přístroje a jeho využití

Skříňový mrazicí box s nerezovými vnitřními stěnami a policemi bude sloužit pro systematické a přehledné uskladnění biotických a abiotických vzorků v prostředí s minimálním rozsahem teplot (-5°C) – (-25°C). Součástí dodávky je také vnitřní skladovací systém skládající se z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami 
pro systematické uskladnění tub se vzorky v kryoboxech s 81 pozicemi (standardní 2“ krabička). Skříňový mrazicí box je určený pro systematické uložení vzorků spravovaných laboratorním informačním systémem určených 
pro vědecké účely. Předmětem dodávky jsou dva kompletní, nové a zcela funkční boxy, které je možné nastěhovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 204 cm. Předmětem dodávky jsou dvě totožná zařízení požadovaná z důvodu archivace a kompatibility umístění jednotlivých kryoboxů zavedené v laboratorním informačním systému.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Minimální vnitřní kapacita skříňového mrazicího boxu je 420 litrů, maximální výška boxu umožňuje nastěhovat a provozovat tento box v místnosti s výškou stropu 204 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní prostředí zařízení je z nerezové oceli (z nerezové oceli jsou minimálně stěny, záda a police skříňového mrazicího boxu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení má vnější neprůhledné dveře | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení má dělené vnitřní dveře pro zajištění teplotní stability prostředí, ve kterém není manipulováno se vzorky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje instalaci externího teplotního senzoru pro nezávislý monitoring vnitřního prostředí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení využívá dva kompresory pro vyšší bezpečnost vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožnuje nastavit teplotu svého vnitřního prostředí v minimálním rozmezí od (-5°C) do (-25°C) i při laboratorní teplotě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje odmrazit stěny mrazicího boxu během jeho provozu (bez vypnutí zařízení od dodávky elektrické energie) pomocí programovatelného režimu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení umožňuje cirkulaci vzduchu ve vnitřním prostředí pro snížení rozdílu teplot mezi vrchní a spodní částí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení zaznamenává v minimálně půlhodinových pravidelných intervalech teplotu vnitřního prostředí alespoň na dvou místech boxu (jedno čidlo je umístěno v horní a druhé v dolní polovině boxu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení zasílá alarmové hlášení pomocí SMS minimálně na dvě telefonní čísla v případě, že teplota vnitřního prostředí boxu klesne na více jak 30 minut pod uživatelem definovanou teplotu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení obsahuje mikroprocesorovou řídící jednotku, zálohovanou akumulátorem, s pamětí pro ukládání provozních dat (minimálně teploty s kapacitou pro záznam nejméně dvou měsíců; s možností exportu uložených dat) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení obsahuje display (displeje) s informacemi o aktuální teplotě na minimálně dvou vybraných měřených místech ve vnitřním prostředí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení lze nastěhovat do místnosti vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech (výška x šířka) 197 x 90 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení obsahuje nejméně 200 pozic pro kryoboxy ve vnitřním skladovacím systému*, za předpokladu, že do jedné zásuvky vnitřního skladovacího systému je uložena jedna řada kryoboxů. *Vnitřní skladovací systém se skládá z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro uložení kryoboxů o velikosti 130x130x51 mm (běžná 2“ laboratorní krabička s 81 pozicemi pro vialky). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.