Technické podmínky:

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase. Je schopen měřit hydrodynamickou frikci 
pro určení absolutní velikosti a tvaru interagujících molekul použitím módu vysokofrekvenčního dynamického elektrického přepínaní. Je schopen měřit v reálném čase kinetiku interakcí nezávislou 
na velikosti molekul skrze změny lokálního prostředí vyžitím fluorescence molekul. Přístroj obsahuje teplotně kontrolovatelný automatický dávkovač vzorků, teplotně kontrolovatelné prostředí pro biočip na samotné měření a dva nezávislé sondovací fluorescenční kanály. Přístroj je plně programovatelný 
a ovladatelný použitím počítače, obsahuje též automatizovaný systém pro konjugaci biomolekul 
na DNAs výpočetní stanicí.

Technická  specifikace:

| Citlivost detekce interakcí |  | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- |
| Detekční limit | Od 10 fM | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Disociační konstanta KD | Alespoň v rozsahu od 50 fM do 1 mM KD naměřená kinetiky z kinetiky a titrace | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Asociační rychlostní konstanta kON | Alespoň rozsah od 1E3 – 1E8 M-1s-1 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Disociační rychlostní konstanta kOFF | Alespoň rozsah od 1E-6 – 1E0 s-1 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Analýza |  | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| Možnost určení velikosti molekul | Hydrodynamický průměr proteinu (DH) 1 nm < DH < 14 nm (8 kDa – ~500 kDa) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost určení tvaru molekul | Konformační změny (kvalitativní a kvantitativní když je ΔDH ≥ 0.1 nm) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Teplotní kontrola měření | Měření při konstantní teplotě Měření při teplotních gradientech | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Sledování bodu tání | Alespoň rozsah od 8°C – 75°C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Bod tání – rychlost změny teploty | ΔT/Δt alespoň 10°C/min | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Teplota tání – Přesnost | Alespoň ΔTM ~ 0.5°C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Analýza křivek tání (TM) & změn tepelné stability indukované malými molekulami | Měřitelné | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Multiplicitní vazby | Detekce avidity, kooperativity Měření dvou různých analytu na stejném detekčním místě využitím dvoubarevné detekce | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Určení termodynamických parametrů | ΔG, ΔH, ΔS | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Energie rovnovážní vazby | Van’t Hoff analýza 8°-75°C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Energie tranzitních stavů | Eyring analýza 8°-75°C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Softwarový balík pro analýzu a vytváření automatizovaných měření | 2 licence, bezplatní upgrade pro 2 roky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zacházení se vzorky a kapalinami |  | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| Počet průtokových kanálů | alespoň 4 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Počet elektrod | alespoň 20 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Materiál elektrod | Zlato | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Průměr elektrod | Maximálně 120 μm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Metody konjugace biomolekul | Vázaní na DNA oligonukleotidy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Purifikační stanice | Automatizovaný systém pro konjugaci biomolekul na DNA obsahující purifikátor, kontrolní počítač a příslušný software | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Výška průtokového kanálu | Maximálně 60 µm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Minimální objem vzorky | Alespoň od 10 μL a maximálně do 50 μl | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Pumpy | 2 pumpy: stříkačka a peristaltická pumpa | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rychlost pumpování | Rozsah alespoň od 1 do 4000 μL / min | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Kapacita pumpy | Alespoň 5 mL (stříkačka), kontinuální pumpování pro dlouhé disociační měření | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Teplotní rozsah (průtokový kanál) | 8°C – 70°C (při nízkých průtokových rychlostech) 10°C – 40°C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Ramp speed (průtokový kanál) | alespoň 10°C / min | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Kapacita automatického dávkovače | 36 × 1.5 mL zkumavek & 12 × 10.0 mL zkumavek anebo 96 jamková destička & 6 x 10.0 mL & 6 x 1.5 mL zkumavek | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Kontrola teploty automatického dávkovače | Rozsah teplot alespoň v rozmezí 10°C – 40°C (při okolní teplotě 20°C a rel. vlhkosti < 25%) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Materiál hadiček | PEEK, Radel | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Módy měření |  | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| Princip detekce | Časově korelované počítání jednotlivých fotonů elektricky ovládaných fluorescenčních DNA pák | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Time-resolved switching při vysokých frekvencích | 1 kHz – 1 MHz, čtvercová vlna | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Nízkofrekvenční přepínání | 0.1 Hz – 4 Hz, čtvercová vlna | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Voltage sweep Staircase | ΔV > 1 mV | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Konstantní napětí | ± 1 mV | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rozsah napětí | ± 1 V | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rychlost samplingu | 1 Hz – max. 5 Hz | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Materiál substrátu | Sklo | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Elektroda pro měření | Indium tin oxide (ITO) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Regenerace |  | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| Regenerační metody | Denaturace & hybridizace oligonukleotidu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Standardní podmínky | Denaturace při pH 13-14, hybridizace použitím 100 – 500 nM oligonukleotidu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Doba regeneračního cyklu | Maximálně 8 min | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Molekuly analytu |  | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| Proteiny | Protein-protein Protein-DNA anebo Protein-RNA Protein-malá molekula Protein-peptidy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Protilátky | Antigen-Protilátky Bispecifická analýza Biparatopické, triparatopické protilátky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Nukleové kyseliny | DNA, RNA, LNA, PNA s citlivostí jednonuklotidového nesouladu DNA Origami Strukturní RNA | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Malé molekuly | DNA vazba (interkalace) Protein- Malá molekula | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Chemické modifikace a/anebo velikost | Proteiny anebo nukleové kyseliny, které způsobují změny v konformaci nebo náboji | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Buňkám podobné struktury | Vírům podobné částice, lipozomy a lipidové vezikuly | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Pokud dodavatel doplní do minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.