Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název: |  | LC-MS systém (Q-TOF) + specializovaný SW |
| Druh veřejné zakázky: |  | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: |  | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: |  | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00005118"https://zakazky.muni.cz/vz00005118 |
| Identifikační údaje zadavatele |  |  |
| Název: |  | Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: |  | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČ: |  | 00216224 |
| Zastoupen: |  | doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |
| Identifikační údaje účastníka |  |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |  |
| Sídlo: | Vepište sídlo |  |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |  |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |  |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |  |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |  |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |  |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |  |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

# kvalifikacE

| Základní způsobilost |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Profesní způsobilost |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |  |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky: V seznamu dodavatel uvede minimálně TŘI významné dodávky za poslední 3 roky, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 6 mil. Kč bez DPH u každé dodávky; seznam bude mít náležitosti podle níže uvedené tabulky (tj. identifikace předmětu plnění, datum dokončení, hodnota a kontaktní osoba objednatele). Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku chromatografického systému s hmotnostním spektrometrem s odlišnými parametry, než jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci. Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

Vyhotovil: Jméno, funkce

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) s tandemovým hmotnostním spektrometrem typu kvadrupól – time-of-flight (Q-TOF) s možností předseparace biologických vzorků pomocí dvoudimenzionálního vysokoúčinného kapalinového chromatografického systému (2D-UHPLC). Součástí veřejné zakázky je i speciální software, který bude sloužit k ovládání systému a zároveň k vyhodnocení získaných dat. Dále je součástí zakázky databáze, která umožní přesnou identifikaci separovaných látek. Přístroj bude sloužit pro separaci a identifikaci chemických látek a metabolitů v novém studijním programu Biotechnologie, který se zavádí v rámci projektu SIMU+ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416). Přístroj poslouží k rozvoji praktických zkušeností studentů pro následující aplikace v biotechnologickém provozu. Z analytického i didaktického hlediska je nezbytné, aby ovládací software i hardware byl zcela kompatibilní a umožňoval vzájemný přenos všech parametrů a jejich archivaci, a proto zadavatel poptává přístroj a software včetně databází společně v této veřejné zakázce.

Technické podmínky

1. Dvoudimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatografický systém (2D-UHPLC)

2D-UHPLC musí svojí hardwarovou konfigurací umožňovat následující módy měření s využitím dedikované sady 2D-LC ventilů:

| Požadované módy měření | Módy měření nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Jednoduchá 1D-LC analýza | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Komprehensivní 2D-LC analýza (celý chromatogram z první dimenze je dávkován pro analýzu v druhé dimenzi s využitím odlišného separačního mechanismu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Frakční (heart cutting) 2D-LC analýza (analýza uživatelem definovaného časového úseku analýzy z první dimenze ve druhé dimenzi) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vícenásobná frakční (multiple-heart cutting) 2D-LC analýza (uložení několika uživatelem definovaných úseků z první dimenze do smyček a následná analýza ve druhé dimenzi) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vysokorozlišující frakční (high resolution sampling) 2D-LC analýza (jemné vzorkování zóny koeluovaných píků pomocí dávkování do smyček a následná analýza ve druhé dimenzi, možnost kvantifikace i v případě koeluujících látek) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

Systém musí splňovat následující technické parametry:

1.1. Binární pumpa – první dimenze

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Binární vysokotlaký gradient s možností výběru ze čtyř rozpouštědel. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tlaková odolnost alespoň 600 bar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah průtoků alespoň 0,05 – 2 ml/min, při tlaku 600 bar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Mrtvý objem ≤ 120 µl. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vestavěný vakuový degasser mobilních fází. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah pH 2 – 12. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.2. Autosampler

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Dávkování typu „flow through“, tj. dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kapacita alespoň 130 pozic pro vialky o objemu 2 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem nástřiku alespoň v rozsahu 0,1 – 100,0 µl bez nutnosti výměny hardware součástí (hlava, smyčka). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přenos vzorku < 0,004%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.3. Kolonový termostat

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 250 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah teplot alespoň 10°C pod okolní teplotu až +80°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ohřev/chlazení bez nuceného oběhu vzduchu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.4. DAD detektor – první dimenze

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Zdroj světla deuteriová a wolframová lampa. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vlnová délka nastavitelná v rozsahu alespoň 190-950 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programovatelná šířka štěrbiny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sběr dat při alespoň 8 vlnových délkách současně. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtoková cela s délkou optické dráhy minimálně 10 mm s objemem cely maximálně 14 µl. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sběr dat s rychlostí minimálně do 100 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Senzor úniku mobilní fáze. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.5. Binární pumpa – druhá dimenze

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Binární vysokotlaký gradient s možností výběru ze čtyř rozpouštědel. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tlaková odolnost alespoň 1200 bar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah průtoků alespoň 0,05 – 2 ml/min, při tlaku 1200 bar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Mrtvý objem < 50 µl. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vestavěný vakuový degasser mobilních fází. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah pH 2 – 12. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.6. Systém ventilů pro 2D-LC

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| 2D-LC ventil se symetrickými fluidickými cestami umožňující ředění mobilní fáze ve druhé dimenzi bez nutnosti přídavného čerpadla. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ventily propojitelné s 2D-LC ventilem umožňující instalaci minimálně 10 analytických smyček, které disponují symetrickými fluidickými cestami pro vícenásobnou frakční 2D-LC analýzu a vysokorozlišující frakční 2D-LC analýzu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 1ks ventilu automatizující softwarové přepnutí mezi 1D a 2D. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ventily je možné umístit a řídit jak v termostatech kolon, tak na externích nosičích s integrovaným senzorem úniku kapalin. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.7. UV-VIS detektor – druhá dimenze

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Zdroj světla deuteriová lampa. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vlnová délka nastavitelná v rozsahu minimálně 190-600 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtoková cela s délkou optické dráhy minimálně 10 mm s objemem cely maximálně 14 µl. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sběr dat s rychlostí minimálně do 100 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Senzor úniku mobilní fáze. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.8. Řídící a vyhodnocovací PC

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| PC umožňující řízení celého chromatografického systému s parametry vhodnými pro akvizici dat a jejich vyhodnocení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| LCD monitor s velikostí úhlopříčky min. 24”. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sada bezdrátové klávesnice a optické myši, nízko-profilové klávesy, české provedení kláves, optický snímač s rozlišením 1200 dpi, USB přijímač 2,4 GHz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pevný disk: minimální kapacita 3 TB. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Operační systém: Microsoft Windows Professional 7 a vyšší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pravidelné aktualizace min. po dobu záruční lhůty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

1.9. Software pro řízení, sběr dat a vyhodnocení  2D-UHPLC/DAD, UV/VIS sestavy

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Software musí umožňovat kontrolu a nastavení parametrů 2D-LC systému. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat sběr dat a jejich vyhodnocení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat sledování statusu 2D-LC ventilu v jakémkoliv módu konfigurace (např. plnění konkrétní smyčky analytem a jeho analýzu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat modifikovat gradienty (počáteční a koncový stav %) ve druhé dimenzi bez nutnosti manuálního ručního programování. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat kvantifikaci koeluující sloučeniny sečtením intenzit získaných vysokorozlišující frakční 2D-LC analýzou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost exportu 2D chromatogramů do softwaru pro vyhodnocování dat z HPLC/MS sestavy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software na vyhodnocení komprehensivní analýzy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pravidelné aktualizace min. po dobu záruční lhůty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2. Vysokoúčinný kapalinový chromatograf (HPLC) s tandemovým hmotnostním spektrometrem typu kvadrupól – time-of-flight (Q-TOF)

2.1. Binární pumpa

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Binární vysokotlaký gradient s možností výběru ze čtyř rozpouštědel. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tlaková odolnost alespoň 600 bar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah průtoků alespoň 0,05 – 2 ml/min, při tlaku 600 bar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Mrtvý objem ≤ 120 µl. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vestavěný vakuový degasser mobilních fází. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah pH 2 – 12. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2.2. Autosampler

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Dávkování typu „flow through“, tj. dávkovací jehla je součástí vysokotlaké cesty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kapacita alespoň 130 pozic pro vialky o objemu 2 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem nástřiku alespoň v rozsahu 0,1 – 100,0 µl bez nutnosti výměny hardware součástí (hlava, smyčka). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přenos vzorku < 0,004%. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2.3. Kolonový termostat

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kolonový termostat minimálně pro 4 kolony o délce minimálně 250 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah teplot alespoň 10°C pod okolní teplotu až +80°C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ohřev/chlazení bez nuceného oběhu vzduchu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2.4. Tandemový hmotnostní spektrometr typu kvadrupól – time-of-flight (Q-TOF) s vysokým rozlišením a měřením přesné hmoty

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Ionizace elektrosprejem v ortogonálním uspořádání ke vstupu do MS s fokusací oblaku iontů přehřátým koaxiálním proudem dusíku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost vložení napětí na výstup koaxiálního plynu pro elektrofokusaci nepolárních analytů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Oddělená ionizační sonda pro referenci a pro efluent z kolony. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost určení hmoty < 1 ppm RMS v MS módu a < 2 ppm RMS v MS/MS módu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozlišovací schopnost analyzátoru alespoň 45 000 FWHM při současném dosažení specifikace minimální citlivosti. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatická optimalizace parametrů hmotnostního spektrometru s možností nastavení podmínek pro nestabilní ionty a automatická hmotnostní kalibrace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kalibrace osy m/z v každém MS spektru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Lineární dynamický rozsah detektoru (ve spektru) alespoň 5 řádů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Převodník dat na principu Analog-to-digital (ADC). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Skenovací rychlost v MS módu alespoň 50 spekter/s při současném splnění parametrů minimálního rozlišení a citlivosti. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Citlivost pro MS: 1 pg nástřiku reserpinu (m/z 609.2807) na kolonu v ESI+ módu dosáhne poměr signálu k šumu minimálně 500:1, vyhodnoceno jako šum 1 × RMS - root mean square. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS, se selektivním výběrem mateřského iontu pro MS/MS pomocí kvadrupólu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS bez selekce prekurzoru, tedy s kvadrupólem průchozím pro všechny ionty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sestava spojená s kapalinovým chromatografem musí být kompletně ovládána z jedné datastanice a jednotným software. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2.5. Řídící a vyhodnocovací PC

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| PC umožňující řízení celého chromatografického systému s parametry vhodnými pro akvizici dat a jejich vyhodnocení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| LCD monitor s velikostí úhlopříčky min. 24”. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sada bezdrátové klávesnice a optické myši, nízko-profilové klávesy, české provedení kláves, optický snímač s rozlišením 1200 dpi, USB přijímač 2,4 GHz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pevný disk: minimální kapacita 3 TB. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Barevná LED tiskárna, formát A4, automatický duplexní tisk, rychlost tisku 30 stran/min, 1GB RAM, rozhraní USB 2.0, LAN. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Operační systém: Microsoft Windows Professional 7 a vyšší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pravidelné aktualizace min. po dobu záruční lhůty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2.6. Software pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení dat a software pro metabolomiku

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Software musí umožňovat extrakci molekulových signálů a jejich „alignment“. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat výpočet sumárního vzorce iontu využívající kombinaci přesné hmoty molekulového iontu, poměr izotopických hmot a jejich odstup (spacing). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat korelaci změřeného MS/MS spektra se strukturními vzorci z knihoven i z internetu (např. www.chemspider.com, apod.). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software musí umožňovat screening analytů ve vzorku na základě porovnání s databází a s knihovnou s využitím jak MS tak MS/MS dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software pro extrakci molekulových signálů a „alignment“ napříč sadami vzorků podle retenčního času a m/z, filtraci látek podle abundance, frekvence látek, variability, statistickou analýzu (t-test, ANOVA, PCA, analýza klastrů, korelační analýza) a tvorbu modelů pro klasifikaci vzorků. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost integrace metabolické databáze a knihovny přímo ve vyhodnocovacím a statistickém software a její použití v offline režimu bez nutnosti přístupu na internet. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pravidelné aktualizace min. po dobu záruční lhůty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2.7. Ostatní

| Minimální požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Chromatografická kolona pro reverzně fázovou HPLC (2 ks). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |