Skříňový hlubokomrazicí box (3 ks)

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je mrazící systém, vybavený záložním chlazením, zaručující teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí a bezpečnost vzorků v něm skladovaných.  Z důvodu možného umístění zařízení 
i v podzemních patrech budovy s výškou stropu 204 cm požadujeme, aby chladivo (chladicí kapalina) bylo nehořlavé a nevýbušné. Součástí dodávky je také vnitřní skladovací systém skládající se z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro systematické uskladnění tub se vzorky v kryoboxech s 81 pozicemi (standardní 2“ krabička). Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Min. kapacita 550 kusů standardních 2“ (palcových) krabiček na vzorky s 81 pozicemi, maximální výška boxu umožňuje nastěhovat a provozovat tento box v místnosti s výškou stropu 204 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Teplota nastavitelná min. na (-86°C) s garancí teploty (-85°C) i při teplotě okolí 30°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 2 kompresory (duální nebo kaskádovitý systém) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Účinná vakuová izolace, teplotní pád po výpadku proudu do max. 10°C /hod při okolní laboratorní teplotě v rozmezí 20-22°C a prázdném zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nosnost polic min. 50 kg / polici | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatický ventil pro vyrovnávání tlaku uvnitř boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. 2 prostupy do boxu pro instalaci čidla nezávislého monitoringu teploty uvnitř boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení vybavené záložním chlazením kapalným CO2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Min. 3 vnitřní oddíly s oddělenými policemi a vnitřními izolovanými dvířky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální ovládací rozhraní umístěno v úrovni očí, voděodolná klávesnice nebo dotykový displej | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Dotykový displej poskytuje min. informace o níže uvedených parametrech – žádaná a skutečná teplota, informace o celkovém provozním stavu boxu v několika úrovních (min. bezproblémový chod, překročení provozních parametrů, kritické překročení provozních parametrů) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelné alarmové meze a meze pro upozornění: vícebodové měření vnitřní teploty boxu, provozu chladicího systému, alarm při výpadku napájení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zasílání alarmového hlášení pomocí SMS zprávy min. na dvě telefonní čísla | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládání chráněné heslem, možnost definovat min. 3 uživatele, včetně 3 PINů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nepřimrzající lamelové těsnění vnějších dveří pro minimalizaci úniku chladu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení obsahuje vnitřní skladovací systém skládající se z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro systematické uskladnění min. 550 kusů standardních 2“ (palcových) krabiček na vzorky s 81 pozicemi za předpokladu, že do jedné zásuvky vnitřního skladovacího systému je uložena jedna řada krabiček | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Stěhovatelný vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Z důvodu omezených prostorových rozměrů v místě instalace nesmí celková šířka boxu (tj. včetně madel a pantů) přesáhnout 118 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.