Optický spektrometr s příslušenstvím – 1 sestava

Popis přístroje a jeho využití

Spektroskopická sestava LIBS s mikroposuvy, náhledem vzorku, řídící elektronikou a řídícím software.

Jedná se o plně funkční sestavu pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu se zaostřovací optikou pro laser, mikroposuvem vzorků ve třech osách a náhledovou kamerou umožňující přesné zaměření laserového paprsku 
na povrch vzorku. Zároveň programovatelný pohyb vzorků pomocí mikroposuvů umožní provádění povrchové analýzy a tvorbu 2D map (případně v kombinaci s hloubkovým profilováním i 3D map) prvkové distribuce ve vzorku. Sestava bude dále vybavena optickou soustavou pro sběr záření mikroplazamatu a spektrometrem umožňujícím detekci a záznam spekter v široké oblasti vlnových délek.

Sestava bude vybavena řídící elektronikou a softwarem umožňující nejen programování posunu vzorku ale také delay generátorem umožňujícím plnou synchronizaci pohybu vzorku, laserových pulzů a spektrometru.

Zařízení bude využito pro mapování distribuce uranu a dalších prvků v geologických vzorcích. Určení distribuce uranu a dalších zájmových prvků bude klíčové k určení struktury a mechanismu procesů v horninách, které jsou předmětem výzkumu v projektu Geobarr.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 3-osý motorizovaný manipulátor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozsah horizontálních posuvů (osy X×Y): minimálně 40×90 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah vertikálního posuvu (osa Z): minimálně 40 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení manipulátoru: 1 μm a méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí min 2 adaptéry na vzorky: na 30 mm tabletu se svorkama | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Optická soustava pro fokusaci pulzního laseru o vlnové délce 1064 a 532 nm na vzorek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ohnisková vzdálenost 30 mm a méně Posun fokusační čočky pro přeostření laseru motorizovaný Možnost uživatelsky měnit fokusační čočky/objektivy | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Obsahuje optickou soustavu pro navedení záření plazmatu do optického vlákna, propustnost v rozsahu 200-750 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Adaptéry, poskytující možnost montáže uživatelských systémů, mířících na povrch vzorku: min 1. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Osvětlovač vzorku: prstencový, minimálně 2-segmentový | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kamera umožňující náhled na vzorek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Optický spektrometr | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální spektrální rozsah spektrometru: 200-450 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení spektrometru: <0,2 nm (200-500 nm), | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Expoziční čas detektoru: < 40 µs | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Opakovací frekvence detektoru: >50 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost synchronizace expozice na externí TTL pulz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Jitter externí synchronizace: maximálně 300 ns | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitální generátor pulzů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počet kanálů: minimálně 4 výstupní + 1 vstupní | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Časové rozlišení: 20 ns a méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Konektory BNC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Režimy Continual, Externí Trigger, Gate | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací software umožňuje autofokus laseru na vzorek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládací software umožňuje automatizované 2D chemické mapování s volitelným krokem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.