## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr určený pro identifikaci a kvantifikaci proteinů po separaci kapalinovou chromatografií, umožňující DDA i DIA akvizici. Prodávající bere na vědomí, že místnost, ve které bude hmotnostní spektrometr instalován, není technicky ani prostorově uzpůsobena pro instalaci systému vyžadujícího k provozu zkapalněné plyny (supravodivý magnet). Z tohoto důvodu není toto řešení přípustné!!
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Hmotnostní spektrometr
Iontové zdroje
Elektrosprej (pro snadné připojení HPLC a CE) | ano | Vyplní dodavatel
Nanosprej (on-line pro LC-MS) s možností oplachu emiteru s možností podpurného toku plynu | ano | Vyplní dodavatel
Hmotnostní analyzátory
Analyzátor s vysokým rozlišením (VRA) | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah m/z (šířka píku - FWHM < 0.5 u) | minimálně 50-6 000 | Vyplní dodavatel
Možnosti MSn | nejméně MS2 | Vyplní dodavatel
Skenovací rychlost při vysokém rozlišení | ≥ 40 Hz | Vyplní dodavatel
Rozlišení při standardním skenu (VRA) | ≥ 240000 | Vyplní dodavatel
Správnost stanovení hmotnosti (VRA, externí kalibrace) | ≤ 5 ppm | Vyplní dodavatel
Správnost stanovení hmotnosti (VRA, interní kalibrace) | ≤ 1 ppm | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah (koncentrační) | ≥ 3 řády | Vyplní dodavatel
Citlivost (reserpine, v MS/MS modu) | ≤ 100 fg S/N ≥100
Možnost DIA akvizice | ano | Vyplní dodavatel
Příslušenství
Systém pro vysokotlakou kapilární a nano chromatografii
Termostatovaný autosampler pro nano a kapilární chromatografii | ano | Vyplní dodavatel
Bezztrátový nástřik vzorku | ano | Vyplní dodavatel
Ternární gradientové eluce | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah průtokové rychlosti [nl/min] | minimálně 20 – 50000 | Vyplní dodavatel
Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa] | ≥ 80 | Vyplní dodavatel
Modul pro odplyňování mobilních fází | ano | Vyplní dodavatel
Přímé ovládání systému pomocí SW dodaného k hmotnostnímu spektrometru | ano | Vyplní dodavatel
Programové vybavení
SW pro ovládání hmotnostního spektrometru (umožňující i ovládání dodaného HPLC systému) | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).