## List1
"MR kompatibilního LCD monitor pro CEITEC MU" Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení vybavení
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadována dodávka jednoho kusu MR kompatibilního LCD monitoru k prezentaci vizuálních stimulů pro realizaci funkčních vyšetření na skeneru magnetické rezonance Siemens magnetom Prisma 3T. Toto vybavení bude využito pro potřeby Labortoře multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC - Středoevropský technologický institut.
Povinné parametry
Dodávka musí zároveň splňovat všechny požadavky v níže uvedené tabulce. Ve sloupci "název parametru" jsou ve zkratce uvedeny jednotlivě či v kombinaci funkční technická řešení, jichž se dále definovaný požadavek zejména týká. Ve sloupci „požadovaná hodnota“ jsou uvedeny parametry, které musí povinně splňovat všechny nabídky. Není přípustné, aby instalování jedné funkce, parametru nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. Ve sloupci „konkrétní odkaz“ dodavatel uvede odkaz na hardwarové nebo softwarové řešení, parametr nebo hodnotu nabízeného zařízení, název funkce, název příslušenství (vybavení), či název software, kterým je splnění daného požadavku zajištěno. Z popisu musí být zřejmé, že hodnocené řešení je nedílnou součástí dodávky.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Celková specifikace
Jedná se o vybavení pro vizuální stimulaci subjektu - prezentaci vizuálních stimulů - v průběhu vyšetření magnetickou rezonancí . Toto vybavení musí být kompatibilní se skenerem Siemens Magnetom Prisma 3 T. To znamená, že funkčnost vybavení nebude ovlivněna činností skeneru mag. rezonance a funkčnost skeneru mag. rezonance nebude ovlivněna činností daného vybavení. | 1 kus | Vyplní dodavatel
Základní specifikace
Popis | LCD Monitor s podstavcem umožňujícím snadnou manipulaci (včetně přemisťování) jednou osobou. | Vyplní dodavatel
Technická specifikace
Napájení | 230 V AC 50 Hz | Vyplní dodavatel
Video-vstup | DVI | Vyplní dodavatel
Úhlopříčka | min. 24 " | Vyplní dodavatel
Rozlišení - horizontální | min. 1600 pixelů | Vyplní dodavatel
Rozlišení - vertikální | min. 1200 pixelů | Vyplní dodavatel
Obnovovací frekvence obrazu | min. 60 Hz | Vyplní dodavatel
Kontrastní poměr | min 1000:1 | Vyplní dodavatel
Rychlost gray-to-gray odezvy | max. 5 ms | Vyplní dodavatel
Maximální celková hmotnost (včetně napájení a podstavce) | max. 55 kg | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).