Zařízení pro depozici tenkých vrstev magnetronovým naprašováním

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení je určené jak pro výzkum a vývoj v oblasti přípravy nových materiálu metodou magnetronového naprašování, tak i pro rutinní povlakování a pokovování substrátů. Zařízení bude vybaveno držákem substrátu, který svými rozměry umožňuje pracovat s kruhovými substráty velikosti alespoň 4 palce. Tento držák umožňuje současné vyhřívání substrátu v prostředí obsahujícím kyslík minimálně na teplotu 800 stupňů Celsia, přivedení vysokofrekvenčního signálu a rotaci v průběhu depozice. Držák je vybaven motorizovaným zdvihem. Zařízení je vybaveno magnetronovou hlavou pro terče o průměru minimálně 2 palce, která bude vybavena manuální clonou. Zdroje pro buzení plazmatu a předpětí na substrátu nejsou součástí dodávky. Zařízení bude možné provozovat v manuálním režimu.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení je možné osadit minimálně 3 magnetronovými hlavami v konfokální konfiguraci. Zařízení však bude vybaveno jednou magnetronovou hlavou. Magnetronové hlavy jsou připraveny pro kruhové terče o velikosti alespoň 2 palce v průměru a jsou vybaveny vlastní manuální clonou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízení umožňuje depozici vrstev na kruhové substráty o průměru alespoň 4 palce nebo případně na několik substrátů menších rozměrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terče jsou uloženy takovým způsobem, aby při jejich výměně nedošlo ke kontaminaci depoziční komory chladící vodou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízení je možné dovybavit load-lockem. Vakuová komora je vybavena vhodnou zaslepenou přírubou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Je požadován mezní tlak v depoziční komoře menší nebo roven 1×10-4 Pa, komora je čerpána suchou vývěvou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízení je vybaveno držákem, který svými rozměry umožňuje pracovat s kruhovými substráty velikosti alespoň 4 palce. Tento držák umožňuje současné vyhřívání substrátu v prostředí obsahujícím kyslík minimálně na teplotu 800 stupňů Celsia, přivedení vysokofrekvenčního signálu a rotaci v průběhu depozice. Garantovaná teplotní stabilita vyhřívání držáku substrátu je lepší než ± 20 stupňů Celsia na maximální teplotě. Zdroj pro vyhřívání držáku je součástí dodávky, zdroj vysokofrekvenčního signálu pro předpětí není součástí dodávky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Pro snadný přístup do komory je systém vybaven zvedacím zařízením horní příruby. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Je možné měnit vzdálenost držáku substrátu a magnetronových hlav o alespoň 10 cm motorizovaným posuvem držáku substrátu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Depoziční proces je manuální. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení obsahuje 1 průtokoměr pro argon a minimálně 3 průtokoměry pro dávkování reaktivních plynů. Pozaďový tlak v komoře je měřen vakuovou měrkou, pracovní tlak kapacitní měrkou, měrky jsou oddělené od komory ventily. Komora je vybavena zavzdušňovacím ventilem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zařízení je vybaveno okénkem a alespoň 6 volnými přírubami. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.