## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Cykler pro kvantitativní PCR v reálném čase (real-time qPCR). Požadujeme nový, nerepasovaný přístroj, záruční doba min. 24. měsíců. Cena musí zahrnovat dodání, instalaci a zaškolení obsluhy, provedení kontrolní qPCR analýzy, v případě potřeby kalibrace. Dodací lhůta max. 6 týdnů od objednání. Dostupnost náhradních dílů a servisu min. 10 let od dodání. Dále požadujeme servisní pokrytí do 48 hodin od nahlášení závady v záruční i pozáruční době, přičemž v záruční době budou odstraněny veškeré funkční závady (vyjma poškození v důsledku nedodržení provozních pokynů ze strany kupujícího) bezplatně. V případě nemožnosti odstranit závadu technikem na místě do 48 hod. (např. nutnost objednání náhradních součástí apod.) požadujeme poskytnutí náhradního přístroje odpovídajícího typu.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Kapacita přístroje v jedné sadě vzorků | 96 vzorků | Vyplní dodavatel
Destičkový formát přístroje | 96x0,2 ml | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je počítač (laptop) k ovládání přístroje a vyhodnocování výsledků s připojením na počítačovou síť | 1 | Vyplní dodavatel
Možnost qPCR ve čtyřech nezávislých kanálech vlnové délky světla, včetně FAM/SYBR Green, JOE, Cy3, ROX | alespoň 4 kanály paralelně | Vyplní dodavatel
Software pro design a analýzu experimentů a ovládací SW kompatibilní s Windows 7 a 10, 64 bit system | možnost instalace na minimálně 10 počítačích | Vyplní dodavatel
Možnost analýzy denaturačních křivek | melting curve analysis | Vyplní dodavatel
Možnost kalibrace přístroje uživatelem | ANO | Vyplní dodavatel
Rychlost ohřevu bloku | alespoň 5°C/sec | Vyplní dodavatel
Teplotní přesnost | <0,25°C | Vyplní dodavatel
Teplotní uniformita | <0,4°C | Vyplní dodavatel
Možnost použití standardní i fast chemie | ANO | Vyplní dodavatel
Základní sada spotřebního materiálu v ceně | ANO | Vyplní dodavatel
Napájení 220-240V/50-60Hz | ANO | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).