Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Analyzátor nanočástic Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005348 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Analyzátor nanočástic

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení na stanovení distribuce velikostí částic a jejich koncentrace, používá technologii rozptylu světla na částicích pohybujících se v roztoku v důsledku Brownova pohybu. Unikátní systém "nanotrackingu" sleduje rozptyl paprsku laseru procházejícího suspenzí nanočástic pomocí mikroskopu spojeného s rychlou kamerou, ze záznamu pak software sleduje jednotlivé částice a pomocí Stokes-Einsteinovy rovnice určí jejich hydrodynamický poloměr. Systém poslouží pro charakterizaci různých typů nanočástic, sloužících jako značky (fluorescenční nanokrystaly) v bioafinitních stanoveních, přenašeče elektronů v biosensorech (kovové nanočástice) či separační nosiče (magnetické nanočástice) a jejich biokonjugáty. V rámci vyvinuté speciální úlohy umožní studentům praktické seznámení s přípravou, modifikací a charakterizaci konjugátů nanočástic. Přímo navazuje na náplň přednáškového kurzu Nanobiotechnology.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| princip měření založený na zobrazení a dynamické analýze pohybu částic v reálném čase | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| součástí rychlá citlivá kamera pro snímání velikosti částic, rychlost záznamu alespoň 24 snímků/sekundu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| součástí objektiv se zvětšením 20x pro dosažení co nejmenší velikosti zobrazovaného pixelu pro sledování nejmenších nanočástic | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| přístroj vhodný pro analýzu polydisperzity proteinů, exosomů, mikrovesiklů, kovových nanočástic, kvantových teček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| uživatelem vyměnitelné moduly laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| součástí modul laseru o vlnové délce 532 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| součástí modul laseru o vlnové délce 405 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| možnost měřit ve fluorescenčním módu s použitím fluorescenčních filtrů umístěných na otočném držáku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| součástí filtry pro odstranění excitačního záření laserů o vlnových délkách 405 nm a 532 nm, typu “long-pass”, tj. propouštějící světlo o delších vlnových délkách a blokující vlnové délky vyzařované lasery. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| měřící interval pro biomolekuly či nanočástice o velikostech od 10 nm do 2000 nm nebo širší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| možnost rozlišit signály částic o velikostech 100 nm, 200 nm a 400 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| pro stanovení velikosti částic možnost měření v koncentračním rozsahu alespoň od 106 až 109 částic na ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| součástí možnost nastavení teploty v intervalu od 5 °C pod teplotou místnosti po 50 °C, nebo širším | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| průtočná cela pro měření vzorků s minimálním objemem alespoň 0,1 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| přístroj musí být rozšířitelný o lineární dávkovací pumpu s plnou kontrolou funkce pumpy z ovládacího software, pro snímání velkého množství částic k zajištění lepší statistické reprodukovatelnosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| součástí dodávky počítač s nainstalovaným ovládacím software | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| software musí pracovat se skripty a operačními protokoly pro dokonalou replikaci měřicích podmínek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| software musí ukazovat trajektorie částic a průběh jejich vyhodnocování tak, aby bylo možné uživatelsky ovlivnit, které signály nebudou zahrnuty do výsledné distribuce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| software zobrazuje naměřené údaje formou tabulek, histogramů a videoklipů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| pro stanovení koncentrací musí být možné zahrnout v software změny v indexu lomu částic, velikost částic, způsob rozptylu světla částicí, včetně nastavení kamery a detekčních limitů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.