## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Tělové simulátory LF MU 2019
část č. 1 VZ Model na výuku rozšířené neodkladné resuscitace (ALS) s pokročilým bezdrátovým ovládáním, pacientským monitorem a tvorbou scénářů
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Tělový simulátor je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Model na výuku rozšířené neodkladné resuscitace(ALS) s pokročilým bezdrátovým ovládáním a s tvorbou scénářů 2) Přenosné zařízení (tablet) k bezdrátovému ovládání modelu, se softwarem pro ovládání modelu, tvorbu vlastních scénářů a zpracováním dat 3) Pacientský monitor
Položka č. 1 Model na výuku rozšířené neodkladné resuscitace(ALS) s pokročilým bezdrátovým ovládáním a s tvorbou scénářů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Celotělový model dospělého pacienta pro výuku rozšířené neodkladné resuscitace (ALS –Advanced Life Support) |  | ANO | vyplní dodavatel
Realistický a omyvatelný povrch kůže odolný proti ušpinění |  | ANO | vyplní dodavatel
Vzhledem k plánovanému používání nutný provoz na baterie i ze sítě |  | ANO | vyplní dodavatel
ovládání pomocí wifi i bluetooth |  | ANO, wifi i bluetooth | vyplní dodavatel
Stran dýchacích cest je nezbytná věrná simulace tuhosti otevírání spodní čelisti, velikosti otevření úst a pohyblivosti dolní čelisti, včetně záklonu hlavy |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost výměny obličeje torza modelu |  | ANO | vyplní dodavatel
Model umožňuje simulaci obstrukce dýchacích cest, včetně situace zapadnutí jazyka |  | ANO | vyplní dodavatel
umožňuje realistický nácvik tracheální intubace a zavedení supraglotických pomůcek – laryngeální maska, kombirourka |  | ANO | vyplní dodavatel
Před intubací možnost nácviku uvolnění dýchacích cest |  | ANO | vyplní dodavatel
Po intubaci nebo zajištění dýchacích cest jiným způsobem by měla být možná umělá plicní ventilace modelu, buď s použitím samorozpínacího vaku, nebo napojení na ventilátor |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost simulace nafouknutí žaludku. |  | ANO | vyplní dodavatel
Dýchací struktury umožňující nácvik arteficiálních vdechů včetně reálného zvedání hrudníku při vdechu z úst zachránce či pomocí samorozpínacího vaku. |  | ANO | vyplní dodavatel
V případě spontánního dýchání reálná simulace zvedání hrudníku s frekvencí dle nastavení operátora simulace a poslech dechových ozev s možností regulace hlasitosti a místa. |  | ANO | vyplní dodavatel
Dýchací cesty – plíce s možností výměny |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost monitorace spO2 a ETCO2. |  | ANO | vyplní dodavatel
Realistická tuhost hrudníku včetně možnosti změny tuhosti hrudníku, dále síla hrudníku a zvedání hrudníku po uvolnění komprese |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost změny tuhosti hrudníku, např. pomocí vyměnitelných pružin, které budou součástí dodávky. |  | ANO | vyplní dodavatel
Při nepřímé srdeční masáže detekce správné polohy rukou dle ERC 2015. |  | ANO | vyplní dodavatel
Na model je možné napojit kabely EKG na předpřipravené konektory |  | ANO | vyplní dodavatel
Indikace korektní polohy rukou na hrudníku při nepřímé srdeční masáži pomocí senzoru |  | ANO | vyplní dodavatel
Model musí umožnit připojení defibrilačních elektrod a nácvik ALS s pomocí externího defibrilátoru |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost defibrilace dodáním reálného výboje v rozsahu běžně užívaných přístrojů a možnost zevní stimulace |  | ANO | vyplní dodavatel
Je umožněna simulace srdečních rytmů pro nácvik všech defibrilovatelných rytmů v rámci ALS, části nedefibrilovatelných rytmů s nutností asystolie a také rytmů v rámci algoritmu bradykardie/tachykardie pro ALS, včetně možnosti extrasystol |  | ANO | vyplní dodavatel
Model umožňuje simulaci rozpoznání zástavy oběhu a také tzv. ROSC (návrat spontánního oběhu) – tedy vyšetření pulzu minimálně na a. carotis, a. brachialis. |  | ANO | vyplní dodavatel
nastavení kvality pulsu, synchronizace s ekg a systémových krevním tlaku. |  | ANO | vyplní dodavatel
Tep je aktivní pouze při pohmatu |  | ANO | vyplní dodavatel
Měření tlaku pomocí manžety tonometru. |  | ANO | vyplní dodavatel
Korotkovovy ozvy synchronizované s programovatelným EKG. Ovládání hlasitosti Korotkovových ozev |  | ANO | vyplní dodavatel
Vypnutí brachiálního tepu, když je tlak manžety pro měření krevního tlaku vyšší než 20 mmHg. |  | ANO | vyplní dodavatel
Realistická simulace auskultace srdečních ozev včetně možnosti nastavení patologií šelestů. |  | ANO | vyplní dodavatel
Součástí modelu je také možnost simulace kanylace periferního řečiště včetně možnosti podání léků. |  | ANO | vyplní dodavatel
Stran zhodnocení neurologického stavu model umožňuje změnu velikosti zorniček, minimálně pomocí vyměnitelných zorniček. |  | ANO | vyplní dodavatel
Také je nutné simulovat verbální kontakt pacienta pomocí intercomu, tedy mikrofonu u operátora a reproduktoru umístěného jako součást modelu |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost předvolených zvuků, včetně vlastních vytvořených. |  | ANO | vyplní dodavatel
Horní a dolní končetiny musí mít realistickou pohyblivost v rámci běžných pohybů |  | ANO | vyplní dodavatel
Model by měl být přenosný, ve vyztuženém obalu, který se dá zároveň využít jako podložka pro studenty na vlastní simulaci. Oblečení modelu jako součást dodávky. |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Přenosné zařízení (tablet) k bezdrátovému ovládání modelu, se softwarem pro ovládání modelu, tvorbu vlastních scénářů a zpracováním dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| přenosné zařízení (tablet) k bezdrátovému ovládání dodávaného modelu s možností připojení dalších až šesti kompatibilních modelů pro výuku základní neodkladné resuscitace | ANO | vyplní dodavatel
| úhlopříčka dispeje | minimálně 5,7" (palce) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Na ovládacím tabletu jsou vidět všechny parametry jako na pacientském monitoru a je možné je ještě dále ovládat – tablet také slouží k celkovému ovládání odelu. | ANO | vyplní dodavatel
| Dotykový tablet pro ovládání umožňuje ovládat všechny funkce simulátoru včetně simulovaného pacientského monitoru. | ANO | vyplní dodavatel
| Ovládání je intuitivní. | ANO | vyplní dodavatel
| Ovládací tablet obsahuje on-line informace o kvalitě CPR, tj. hloubka komprese hrudníku, uvolnění komprese, frekvence komprese a frekvence dechových objemů, včetně indikace velikosti dodaného arteficiálního vdechu - to co studenti provádějí na modelu, je hned vidět na ovládacím tabletu – tedy jak masírují, jak prodechují, co vyšetřují atd. | ANO | vyplní dodavatel
| Všechny parametry by měla následně integrovat do komplexního vyhodnocení výsledku kvality prováděné resuscitace dle posledních doporučení ERC z roku 2015 | ANO | vyplní dodavatel
| K jednotlivým simulacím lze přidávat poznámky | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost tvorby vlastních scénářů, mezi kterými lze přepínat | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost zapojení do USB (včetně dodaného USB kabelu) včetně možnosti nabíjení pomocí USB. | ANO | vyplní dodavatel
| musí umožnovat stahování dat do počítače a spuštění na počítači ve volně stažitelném programu nebo volně dostupných programech včetně možnosti archivace dat | ANO | vyplní dodavatel
Součástí přenosného zařízení bude tento ovládací software:
| Software pro ovládání pacientského monitoru | ANO | vyplní dodavatel
| lze nainstalovat na jiný tablet resp. počítač. | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Pacientský monitor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Pacientský monitor lze ovládat pomocí přenosného zařízení (tabletu). | ANO | vyplní dodavatel
| zobrazuje parametry pacienta, v rozsahu shodném, jako u reálného pacienta | ANO | vyplní dodavatel
| úhlopříčka dispeje | minimálně 10" (palců) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| barevný, s dotykovým ovládáním, může být i odolný pro použití v terénu. Přenosný. |  | vyplní dodavatel
| Zobrazuje tepovou frekvenci, kontinuální EKG, neinvazivní/invazivní krevní tlak, periferní saturaci O2, dechovou frekvenci, ETCO2, teplota, možnost zobrazení statického 12-svodového EKG, ICP, možnost zobrazení RTG /CT snímků, laboratorních hodnot |  | vyplní dodavatel
| Propojení s figurínou pomocí wifi. | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky